Minicentrifuga (1 ks)

Popis přístroje a jeho využití

Předmětem dodávky je kompaktní malá centrifuga vhodná pro centrifugaci minimálně 24 kusů 1,5 – 2,0 ml centrifugačních zkumavek s minimálním rozsahem otáček 200 rpm - 13 000 rpm s krokem nastavení otáček 10 rpm. Centrifuga s nastavitelnou teplotou slouží pro přípravu biologických vzorků (např. sérum, plasma, moč). Předmětem dodávky je kompletní, nový a zcela funkční systém.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Hmotnost max. 80 kg z důvodu umístění na laboratorním stole | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Centrifuga je vybavena grafickým displejem, na kterém se během centrifugace současně zobrazují min. tyto parametry: otáčky rotoru a zbývající čas centrifugace | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Centrifuga je vybavena ochranným víkem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Minimální rozsah otáček 200 rpm - 13 000 rpm s krokem nastavení otáček max. 100 rpm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost předchlazení | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Možnost nastavení teploty v rozsahu -9°C až 40°C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Nastavení doby centrifugace v rozsahu min. 1 min – 59 min | ((Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky je rotor pro min. 24 kusů 1,5 ml až 2 ml zkumavek | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.