## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Kapesní ultrazvukové přístroje pro LF MU
část č. 1 VZ: Bezdrátové ultrazvukové přístroje do kapsy pro II. interní kliniku
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Bezdrátový ultrazvukovový přístroj do kapsy |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Bezdrátový ultrazvukovový přístroj do kapsy |  | ANO | vyplní dodavatel
Zařízení musí být použitelné pro provádění celotělové point of care ultrasonografie (POCUS). |  | ANO | vyplní dodavatel
Konkrétně dle doporučení Evropské federace interní medicíny (EFIM) musí být přístroj použitelný pro detekci volné tekutiny (pleurální, perikardiální, peritoneální), k posouzení parenchymu plic, k posouzení dilatace srdečních oddílů či závažné systolické dysfunkce, k posouzení rozměrů a kolabování dolní duté žíly, k vyhodnocení/zhodnocení palpovatelných hmot v dutině břišní (rozlišení tekuté a solidní léze), k zhodnocení hypersplenismu, přítomnosti žlučníkových kamenů, dilatace žlučových cest, dilatace vývodných močových cest, dilatace tenkého střeva, k posouzení přítomnosti aneurysmatu abdominální aorty, či obstrukce močového měchýře. |  | ANO | vyplní dodavatel
ultrazvukový přístroj musí být použitelný při provádění invazivních výkonů, tj. ultrazvukem-asistované torakocentézy, paracentézy a arteriální a žilní punkce. Uvedené výkony jsou denodenně prováděny v běžné praxi |  | ANO | vyplní dodavatel
Výdrž baterie |  | 45 a více minut | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Lineární sonda |  | ano, minimálně 7,5-10 MHz. | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Konvexní sonda |  | ano, minimálně 3,5-5 MHz | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Duální sonda (2 v 1) |  | ano | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
B-mode |  | ano | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Color flow mode (CF M) |  | ano | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Pulse wave mode (PW M) |  | ano | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Voděodolnost |  | IP67 | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Váha |  | maximálně 300 gramů | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Hloubka skenování konvexní sonda |  | minimálně 20 cm | vyplní dodavatel
Hloubka skenování lineární sonda |  | minimálně 5 cm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Připojení mobilního telefonu/talbetu přes WiFi |  | ano | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Kompatibilita s mobilním telefonem a tabletem |  | iOS i Android | vyplní dodavatel
prohlášení o shodě dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě).doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě). |  | ANO účastník prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
dokument/ dokumenty prokazující, že se jedná o zdravotnický prostředek dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) přístroj musí být zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů |  | ANO účastník prostou kopii tohoto dokumentu doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky