## Příloha č. 1 Smlouvy
| Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Průtokový cytometr pro LF MU
| TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Obecné požadavky zadavatele na přístroj (zařízení) průtokový cytometr jako celek: Přístroj je určen pro diagnostické a výzkumné účely k analýze vlastností jednotlivých buněk v suspenzních vzorcích. Přístroj pracuje na principu kvantifikace signálu emitovaného fluorochromy vázanými přímo nebo nepřímo (pomocí protilátek) na korpuskulárních objektech – buňkách. Pomocí průtokové cytometrie lze detekovat celou řadu parametrů: např. hodnotit viabilitu, buněčnou smrt a molekulární fenotyp buněk, detekovat určité biologické znaky buněk. Přístroj s požadovanou kombinaci laserů a příslušných filtrů, umožní detekci většiny komerčně používaných fluorochromů a zajistí co nejširší spektrum použití přístroje pro experimenty využívající různé druhy fluorescenčního značení. Všechny požadované technické parametry odrážejí vědecko-výzkumné potřeby kladené zadavatelem na tento typ přístroje. Přístroj je plánován pro vědecko-výzkumné použití – tzn. výzkum, jehož nepředvídatelnost byla jedním z aspektů ovlivňujících výčet jednotlivých parametrů a jejich minimální/maximální požadované hodnoty. Zadavatel pořizuje tento předmět plnění s úmyslem jeho širokého a univerzálního využití v rámci výše popsaného použití a z tohoto důvodu potřebuje technologii, která bude využitelná v rámci širokého spektra výzkumných metod a zkoumaných vzorků.Zadavatel při stanovení minimálních technických požadavků na předmět plnění této veřejné zakázky počítal s použitím běžných fluorochromů pro modrý laser 488nm, APC konjugátů pro červený laser 638 nm a barvení s optimální excitací v oblasti 405 nm.
Přístroj (zařízení) je tvořeno těmito vzájemně propojenými a plně kompatibilními částmi: 1) Průtokový cytometr 2) Pracovní PC stanice se softwarem pro vyhodnocení kinetických dat 3) Monitor
| Položka č. 1 Průtokový cytometr |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
| Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
| počet laserů |  | minimálně 3 lasery | vyplní dodavatel
| Vlnové délky laserů |  | minimálně tyto délky: 488 nm, 638 nm, 405 nm tolerance +- (5nm) | vyplní dodavatel
| počet rozptylových detektorů (Dopředný + boční rozptyl) |  | minimálně 2 | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| počet fluorescenčních detektorů |  | minimálně 10 detektorů | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| rozložení fluorescenčních detektorů |  | minimálně 5 pro 488 nm laser minimálně 3 pro 638nm laser minimálně 2 pro 405 nm laser | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Citlivost detekce fluorescence FITC kanál |  | Méně než 40 MESF | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Citlivost detekce fluorescence PE kanál |  | Méně než 20 MESF | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM | rozlišení systému (bit) |  | minimálně 22 bitů | vyplní dodavatel - uvedením konkrétních hodnot a údajů uvedený parametr/ požadavek bude předmětem hodnocení
| počet kanálů ve škále |  | minimálně 4 194 304 kanálů | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Rozlišení malých částic pomocí bočního rozptylu (nebo obdobně) |  | Od 100 nm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Formát dat |  | FCS 3.0 a vyšší | vyplní dodavatel
| Vstup vzorku |  | 12x75 mm, 1,5ml a 2 ml zkumavky | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Regulace průtoku vzorku |  | minimálně v rozmezí 15-150 uL/min | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Možnost rozšíření o podavač 96-jamkových destiček včetně deep well |  | ano | vyplní dodavatel
| Rychlost akvizice |  | minimálně 25 000 událostí/ sekundu | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Volumetrické měření částic bez použití kalibračních partikulí |  | ano | vyplní dodavatel
| Položka č. 2 Pracovní PC stanice se softwarem pro vyhodnocení kinetických dat |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
| Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
|  | Samostatná Pracovní PC stanice | ANO | vyplní dodavatel
|  | USB port | ANO, minimálně 3x USB Port | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | Procesor | pouze Informativní charakter - dodavatel je povinen vyplnit bližší informace | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | Operační paměť | minimálně 16 Gb | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | Datový disk | minimálně 1 TB | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | Grafická karta | pouze Informativní charakter - dodavatel je povinen vyplnit bližší informace | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | Operační systém | Win 10 Pro CZ 64 bit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | bezdrátová klávesnice, bezdrátová optická myš | ANO | vyplní dodavatel
|  | Součástí Pracovní PC stanice (Zboží - přístroje) bude tento software: | ANO, účastník uvede přesný název softwaru | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty účastník uvede přesný název softwaru
|  | Software pro sběr a vyhodnocení kinetických dat | logaritmický sběr dat nebo různé hustoty sběru dat v alespoň třech intervalech, základní matematické nástroje vyhodnocení dat (lineární a nelineární regrese) | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | počet licencí analyzačního software | minimálně 10 softwarových licencí určených pro instalaci na další počítače zadavatele | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | Software obsahuje dynamickou knihovnu přesvitů florochromů Formát dat | ano | vyplní dodavatel
|  | garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti přístroje, minimálně po dobu uvedenou v čl. 7.2 Kupní smlouvy | ANO | vyplní dodavatel
| Položka č. 3 Monitor |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
| Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
|  | Plně kompatibilní s dodávaným PC | ANO | vyplní dodavatel
|  | LCD monitor | ANO | vyplní dodavatel
|  | Rozlišení: | pouze Informativní charakter - dodavatel je povinen vyplnit bližší informace | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | Úhlopříčka: | minimálně 30" (palců) | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | Vstup HDMI nebo Display Port | ano | vyplní dodavatel
|  | Formát | 16:9 nebo 16:10 | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky