## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Mikroskopy pro LF MU III
část č. 1 VZ: Světelný mikroskop pro zajištění praktické výuky klinické cytogenetiky - opakované řízení
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Světelný mikroskop pro zajištění praktické výuky klinické cytogenetiky |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
prohlášení o shodě dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě).doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě). |  | ANO účastník prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
dokument/ dokumenty prokazující, že se jedná o zdravotnický prostředek dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) přístroj musí být zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů |  | ANO účastník prostou kopii tohoto dokumentu doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
musí se jednat o přímý mikroskop s optikou korigovanou na nekonečno a s parfokální vzdáleností objektivů 45 mm |  | ANO | vyplní dodavatel
tubus trinokulární, naklonitelný s přepínacím táhlem pro 3 dělení obrazu (vše okuláry / okuláry a kamera současně - dělení 50 na 50 procent / avše pro kameru), táhlo musí být možno umístit vlevo i vpravo (ergonomie) |  | ano, naklon min. v rozsahu 5°–35° | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
nastavitelný oční rozestup |  | ano, min. v rozsahu 50mm až 76mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
v poloze tubusu 100 % pro kameru musí být obraz přenášený z tubusové čočky na kameru přímo, bez pomocných hranolů nebo zrcadel |  | ANO | vyplní dodavatel
mikroskop musí mít okuláry s gumovými očnicemi se zvětšením 10× a zorným polem |  | ano, FN min.26 | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
stativ mikroskopu musí být vybaven LED osvětlením s výkonem ekvivalentním min.100 W halogenové žárovky |  | ANO, s životností minimálně 50 000 hodin pro vyloučení všech pochybností zadavatele stanovuje, že tento požadavek není možné splnit tak, že dodavatel nabídne více zdrojů osvětlení v rámci nabídky - tento parametr musí být splněn jedním kusem zdroje světla | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
osvětlení plynule regulovatelné, ovladač umístěn frontálně pro ergonomické ovládání pravou i levou rukou |  | ano | vyplní dodavatel
s automatickou změnou intenzity osvětlení v závislosti na zvoleném zvětšení objektivu spolupracující s revolverovým nosičem objektivů s automatickým odečtem pozice revolveru |  | ano | vyplní dodavatel
s kodovaným revolverovým nosičem objektivů s možností odečtu informace do PC |  | ano, revolverový nosič pro minimálně 5 objektivů | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
vybavený kondenzorem typu Achromatic Aplanatic s numerickou aperturou (NA) pro objektivy, které jsou součásti dodávky, v rozsahu zvětšení 10× až 100× |  | ano, numerická aperatura minimálně 1,4 | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
vybavený pravým Koehlerovým osvětlením (zdroj na zadní straně stativu), irisovou polní clonou zabudovanou ve stativu a irisovou aperturní clonou v kondenzoru |  | ano | vyplní dodavatel
vybavený dioptrickou korekcí obou okulárů a nastavitelnou interpupilární vzdáleností tubusu |  | ano, nastavitelné v rozsahu minimálně 50 – 76 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
vybavený mechanickým skenovacím stolkem s ochrannou keramickou povrchovou vrstvou, ovládáním pro pravou ruku, s možností nastavení tuhosti posuvu pro každou osu , stolek musí mít odečet souřadnic vzorku |  | ano | vyplní dodavatel
ovladače X,Y posunu musí být opatřeny přídavnými gumovými prstenci pro zvětšení poloměru otáčení |  | ano | vyplní dodavatel
mikroskop musí být vybaven držákem preparátů s možností umístění jednoho nebo dvou sklíček současně a odečtem souřadnic |  | ano | vyplní dodavatel
mikroskop musí být vybavený na sobě nezávislým makro a mikro ostřením – pohyb mikrošroubu nesmí způsobovat pohyb makrošroubu |  | ano, rozsah pohybu v ose Z musí být minimálně 25 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
šrouby mikroostření musí mít rozdílné průměry s odlišným poloměrem otáčením volitelné libovolně na pravé nebo levé straně stativu |  | ano, min.2 rozdílné průměry | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
je požadováno makro ostření se snadno stavitelnou tuhostí posuvu bez použití externího nástroje |  | ano | vyplní dodavatel
je požadována snadno nastavitelná aretace makroposuvu přímo na stativu ( bez použití nástroje) pro zabránění nežádoucího kontaktu preparátu s objektivem a pro rychlý návrat do roviny ostrosti preparátu pro práci s imerzním objektivem |  | ano | vyplní dodavatel
mikroskop musí být vybavený ostřením zdvihem stolku |  | ano, stupnice jemného ostření po kroku maximálně 1µm, zdvih hrubého ostření minimálně 9 mm na 1 otáčku, zdvih jemného ostření maximálně 100 μm na 1 otáčku šroubu | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
objektivy by měly být v reverzní poloze ve směru od obsluhy mikroskopu |  | ano | vyplní dodavatel
součástí dodávky musí být kompletní kabeláž nutná k provozu mikroskopů. |  | ano, síťový kabel s délkou min. 3m. | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
mikroskop musí být vybaven 1 x plan semi apochromatickým (fluoritovým) objektivem se zvětšením 10×, suchý, numerická apertura min. 0.3 pracovní vzdálenost 10 mm nebo větší, objektiv musí být pro zorné pole min. FN 26, , závit RMS, parfokální vzdálenost 45mm |  | ano, 10x, NA0.3 min., WD 10 mm min., FN 26 min. 45mm par.vzdal. | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
mikroskop musí být vybaven 1 x plan apochromatickým objektivem se zvětšením 100×, pro nátěry - NC, olejový imerzní, numerická apertura min.1,45, pracovní vzdálenost 0,1 mm nebo větší, objektiv musí být pro zorné pole min. FN26 , závit RMS, parfokální vzdálenost 45mm |  | ano, 100x, NA1,45 min., WD 0,1 mm min. FN 26 min., pv 45mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
mikroskop musí mít zelený interferenční filtr 550 nm 1 ks |  | ano | vyplní dodavatel
mikroskop musí mít optický měnič zvětšení |  | ano, optický měnič zvětšení s hodnotami 1x 1,25x 1,6x a 2x | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky