Formulář nabídky

Identifikace veřejné zakázky

| Název: Druh veřejné zakázky: | RIUP2203 Biobankovací systém Dodávky |
| --- | --- |
| Režim veřejné zakázky: | Nadlimitní veřejná zakázka, otevřené řízení |
| Adresa veřejné zakázky: | https://zakazky.muni.cz/vz00006481 |
| Identifikační údaje účastníka |  |
| Název/Obchodní firma/Jméno: | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČO (je-li přiděleno): | Vepište IČO |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Vepište |
| Bankovní spojení: | Vepište |
| IBAN: | Vepište |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČO, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČO, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČO. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |  |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

# ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení,

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK,

- při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů,

- není účastník sám, jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- se na nabízené plnění nevztahují sankce EU a že není účastník sám, jeho poddodavatel, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo osobou, subjektem či orgánem, na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku dle čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

# požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

# kvalifikacE

| - Základní způsobilost |  |
| --- | --- |
| Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. ZZVZ. |  |
| - Profesní způsobilost |  |
| Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ. A dále čestně prohlašuje, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky v souladu s ust. § 74 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tzn., že disponuje živnostenským oprávněním s předmětem podnikání “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. |  |
| C1. Technická kvalifikace – referenční zakázky |  |
| Účastník čestně prohlašuje, že současně splňuje všechny následující požadavky na referenční zakázku: - Byla dokončena maximálně v období do 3 let před zahájením tohoto zadávacího řízení - Jednalo se o 1 referenční zakázku v minimální hodnotě 12.000.000,- Kč bez DPH. - Jednalo se o mj. o dodávku a montáž plně automatického skladovacího systému chlazeného parami kapalného dusíku, který je schopen manipulace s krabičkami formátu SBS (96 nebo 48 pozičních) a zároveň s jednotlivými kryotubami (cherry-picking) na formátu SBS (96 nebo 48 ks kryotub/SBS). Systém je schopen manipulovat minimálně s kryotubami o maximálním pracovním objemu 260 µl. - Kapacita plně automatického skladovacího systému je minimálně 250 000 kryotub FluidX o pracovním objemu 0,26 ml (formát 96ks/SBS) (https://www.azenta.com/products/0.26ml-dual-coded-tube-96-format-external-thread). Reálné konkrétní vnitřní uspořádání systému u objednatele v rámci reference se může lišit (tzn. referenční systém může být připraven pro uskladnění kryotub jiné velikosti, pracovního objemu a formátu – tj. 48 nebo 96 kryotub/SBS), kapacitně však musí systém odpovídat výše uvedenému a vždy se musí jednat o systém umožňující naskladnění a vyskladnění jednotlivých kryotub. - Dodávka zařízení proběhla včetně implementace SW, zaškolení obsluhy a úspěšného SAT (tzn. bez závad). |  |
| Referenční zakázka č. 1: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení včetně SAT: vyplňte datum Hodnota v Kč bez DPH: vepište částku a měnu Jednalo se o mj. o dodávku a montáž plně automatického skladovacího systému chlazeného parami kapalného dusíku, který je schopen manipulace s krabičkami formátu SBS (96 nebo 48 pozičních) a zároveň s jednotlivými kryotubami (cherry-picking) na formátu SBS (96 nebo 48 ks kryotub/SBS). Systém je schopen manipulovat minimálně s kryotubami o maximálním pracovním objemu 260 µl. Kapacita plně automatického skladovacího systému je minimálně 250 000 kryotub FluidX o pracovním objemu 0,26 ml (formát 96ks/SBS) (https://www.azenta.com/products/0.26ml-dual-coded-tube-96-format-external-thread). Reálné konkrétní vnitřní uspořádání systému u objednatele v rámci reference se může lišit (tzn. referenční systém může být připraven pro uskladnění kryotub jiné velikosti, pracovního objemu a formátu – tj. 48 nebo 96 kryotub/SBS), kapacitně však musí systém odpovídat výše uvedenému a vždy se musí jednat o systém umožňující naskladnění a vyskladnění jednotlivých kryotub. ANO/NE Dodávka zařízení proběhla včetně implementace SW, zaškolení obsluhy a úspěšného SAT (tzn. bez závad): ANO/NE Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| C2. Technická kvalifikace – seznam techniků včetně odborné kvalifikace, kteří se budou podílet na veřejné zakázce Zadavatel si vyhrazuje a požaduje v souladu s ust. § 105 odst. 2 ZZVZ, aby významnou činnost při plnění veřejné zakázky, kterou je provedení testu pomocí tzv. Site Acceptance Testing (dále jen „SAT“) byl přímo plněn vybraným dodavatelem, tzn. pod vedením hlavního technika. |  |
| Jméno a příjmení hlavního technika: vyplňte jméno a příjmení Účastník čestně prohlašuje, že hlavní technik současně splňuje všechny následující požadavky - Má alespoň 1 zkušenost před zahájením tohoto zadávacího řízení s vedením mj. montáže plně automatického skladovacího systému chlazeného parami kapalného dusíku, který je schopen manipulace s krabičkami formátu SBS (96 nebo 48 pozičních) a zároveň s jednotlivými kryotubami (cherry-picking) na formátu SBS (96 nebo 48 ks kryotub/SBS). Systém je schopen manipulovat minimálně s kryotubami o maximálním pracovním objemu 260 µl. - Kapacita plně automatického skladovacího systému je minimálně 250 000 kryotub FluidX o pracovním objemu 0,26 ml (formát 96ks/SBS) (https://www.azenta.com/products/0.26ml-dual-coded-tube-96-format-external-thread). Reálné konkrétní vnitřní uspořádání systému u objednatele v rámci reference se může lišit (tzn. referenční systém může být připraven pro uskladnění kryotub jiné velikosti, pracovního objemu a formátu – tj. 48 nebo 96 kryotub/SBS), kapacitně však musí systém odpovídat výše uvedenému a vždy se musí jednat o systém umožňující naskladnění a vyskladnění jednotlivých kryotub. - Má zkušenosti s implementací SW, zaškolením obsluhy, úspěšným SAT výše uvedeného skladovací systému. - Zakázka byla předána v období do 3 let před zahájením tohoto zadávacího řízení. - Jednalo se o referenční zakázku v minimální hodnotě 12.000.000,- Kč bez DPH. - Ovládá slovem i písmem český a současně anglický jazyk. |  |
| Referenční zakázka č. 1: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení včetně SAT: vyplňte datum Hodnota v Kč bez DPH: vepište částku a měnu Jednalo se o vedení mj. montáže plně automatického skladovacího systému chlazeného parami kapalného dusíku, který je schopen manipulace s krabičkami formátu SBS (96 nebo 48 pozičních) a zároveň s jednotlivými kryotubami (cherry-picking) na formátu SBS (96 nebo 48 ks kryotub/SBS). Systém je schopen manipulovat minimálně s kryotubami o maximálním pracovním objemu 260 µl. Kapacita plně automatického skladovacího systému je minimálně 250 000 kryotub FluidX o pracovním objemu 0,26 ml (formát 96ks/SBS) (https://www.azenta.com/products/0.26ml-dual-coded-tube-96-format-external-thread). Reálné konkrétní vnitřní uspořádání systému u objednatele v rámci reference se může lišit (tzn. referenční systém může být připraven pro uskladnění kryotub jiné velikosti, pracovního objemu a formátu – tj. 48 nebo 96 kryotub/SBS), kapacitně však musí systém odpovídat výše uvedenému a vždy se musí jednat o systém umožňující naskladnění a vyskladnění jednotlivých kryotub. ANO/NE Dodávka zařízení proběhla včetně implementace SW a zaškolení obsluhy: ANO/NE Proběhl SAT bez závad: ANO/NE Ovládá slovem i písmem český a současně anglický jazyk ANO/NE Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |

# údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení. Uvedené údaje nelze v rámci posouzení a hodnocení nabídek měnit.

| Kritérium Nabídková cena |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena Finanční limit zadavatele je částka 33.057.851 Kč bez DPH | 75 % | 0000 Kč bez DPH |
| Kritérium |  |  |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Prodloužená záruční doba na cherry picking Minimálně 3 roky a maximálně 8 let | 5 % | 0 let |
| Zkušenost osoby – hlavního technika - podílející se na plnění veřejné zakázky nad rámec kvalifikačního minima dle C2 formuláře nabídky | 20 % | Zkušenost hlavního technika: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení včetně SAT: vyplňte datum Hodnota v Kč bez DPH: vepište částku a měnu Jednalo se o vedení mj. montáže plně automatického skladovacího systému chlazeného parami kapalného dusíku, který je schopen manipulace s krabičkami formátu SBS (96 nebo 48 pozičních) a zároveň s jednotlivými kryotubami (cherry-picking) na formátu SBS (96 nebo 48 ks kryotub/SBS). Systém je schopen manipulovat minimálně s kryotubami o maximálním pracovním objemu 260 µl. Kapacita plně automatického skladovacího systému je minimálně 250 000 kryotub FluidX o pracovním objemu 0,26 ml (formát 96ks/SBS) (https://www.azenta.com/products/0.26ml-dual-coded-tube-96-format-external-thread). Reálné konkrétní vnitřní uspořádání systému u objednatele v rámci reference se může lišit (tzn. referenční systém může být připraven pro uskladnění kryotub jiné velikosti, pracovního objemu a formátu – tj. 48 nebo 96 kryotub/SBS), kapacitně však musí systém odpovídat výše uvedenému a vždy se musí jednat o systém umožňující naskladnění a vyskladnění jednotlivých kryotub. ANO/NE Dodávka zařízení proběhla včetně implementace SW a zaškolení obsluhy: ANO/NE Proběhl SAT bez závad: ANO/NE Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |

# Technické podmínky nabízeného plnění (budoucí příloha č. 1 KUPNÍ smlouvy)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE – AUTOMATICKÝ SKLADOVACÍ SYSTÉM

Předmětem veřejné zakázky bude rozšíření kapacity Biobanky CELSPAC o plně automatický skladovací systém chlazený parami kapalného dusíku (dále jen „Skladovací systém“), s „Minimální kapacitou systému“* 500 000 ks kryotub FluidX o pracovním objemu 0,26 ml (96ks/SBS) https://www.azenta.com/products/0.26ml-dual-coded-tube-96-format-external-thread) , který bude sloužit pro naplňování vědeckých cílů výzkumného centra RECETOX.

*Minimální kapacita systému (nebo „Minimální kapacita“) slouží k porovnání kapacit nabízených systémů. Reálná kapacita systému bude rozdělena dle možností na díly (dle požadavku uživatele), které budou obsazeny kryotubami různých velikostí a SBS formátů.

Skladovací systém je určený pro dlouhodobé (po dobu nejméně desítek let) systematické uskladnění velkého počtu alikvotů (vzorků rozdělených do malých frakcí) různých typů biologického materiálu (včetně viabilních buněk) uložených v kryotubách a chlazených parami kapalného dusíku od více jak desetitisíce participantů zařazených do populačních, environmentálních, bio-monitorovacích a klinických studií. Uskladněný biologický materiál je určen pro vědecký výzkum a k ověřování nových diagnostických metod.

|  | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede Typ/Model) |
| Počet přístrojů | (Dodavatel uvede počet) |

Dodavatel uvede v tabulce ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů “NE” nebo uvede “skutečnou hodnotu”, která nesplňuje požadované minimální technické parametry”, tak nebude nabídka zadavatelem akceptována, a účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

|  | Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- | --- |
| 1 | Skladovací systém umožňuje kontinuální chlazení uložených alikvotů biologického materiálu v kryotubách při teplotě nižší než (-150 °C) bez teplotních výkyvů ohrožujících kvalitu uloženého biologického materiálu během celé doby skladování, tedy od doby uložení alikvotu v kryotubě na konkrétní pozici ve Skladovacím systému. (systém je založen na principu dewarovy nádoby). | (Dodavatel uvede ANO/NE a je-li požadováno, tak skutečnou hodnotu) |
| 2 | Skladovací systém zajišťuje poziční oddělení kryotub v horizontálním a vertikálním směru, které snižuje riziko křížové kontaminace mezi jednotlivými alikvoty (např. v případě prasknutí stěny kryotuby). | (Dodavatel uvede ANO/NE a je-li požadováno, tak skutečnou hodnotu) |
| 3 | Skladovací systém manipuluje s jednotlivými alikvoty v kryotubách uloženými na SBS formátu bez zásahu operátora Skladovacího systému tak, aby byla po dlouhou dobu skladování zajištěna maximální kvalita uskladněného materiálu (alikvotu, kryotuby) a snížilo se riziko procesních chyb (systém je schopen funkce „cherry-picking“). | (Dodavatel uvede ANO/NE a je-li požadováno, tak skutečnou hodnotu) |
| 4 | Skladovací systém manipuluje s jednotlivými alikvoty v kryotubách, aniž by byly vyjmuty z prostoru Skladovacího systému a současně aniž by teplota prostředí, ve kterém je s alikvoty v kryotubách manipulováno, nebyla vyšší než (-100 °C) (v pracovním prostoru ve výchozím nastavení pro „cherry picking“ je teplota (-100 °C), která je udržována minimálně po celou dobu manipulace s kryotubami/SBS krabičkami). | (Dodavatel uvede ANO/NE a je-li požadováno, tak skutečnou hodnotu) |
| 5 | Skladovací systém umožňuje nastavovat dle potřeby teplotu v manipulačním prostoru v minimálním rozmezí -80 °C až -130 °C uživatelem. (v pracovním prostoru pro „cherry picking“ lze nastavit tepotu prostředí). | (Dodavatel uvede ANO/NE a je-li požadováno, tak skutečnou hodnotu) |
| 6 | Skladovací systém je schopen přijmout nebo vydat minimálně dvě SBS plata současně –prostřednictvím transportního boxu, jehož prostředí je chlazeno parami dusíku, aby nedošlo k přerušení teplotního řetězce vzorků (naskladnění/vyskladnění min. dvou SBS plat během jednoho uživatelem spuštěného procesu). | (Dodavatel uvede ANO/NE a je-li požadováno, tak skutečnou hodnotu) |
| 7 | Skladovací systém zahrnuje pro každou jednotku transportní box pro zachování teplotního řetězce vzorků během přenosu mezi laboratořemi na pracovišti. | (Dodavatel uvede ANO/NE a je-li požadováno, tak skutečnou hodnotu) |
| 8 | Transportní box je přenosný a konstruován tak, že hladina kapalného dusíku je mechanicky oddělena od prostoru sloužícího pro uložení SBS krabiček (minimalizace rizika pracovního úrazu). | (Dodavatel uvede ANO/NE a je-li požadováno, tak skutečnou hodnotu) |
| 9 | Před každou změnou pozice kryotuby ve Skladovacím systému je správnost přesunované kryotuby automaticky ověřena přečtením 2D kódu kryotuby systémem (tedy dojde k její přesné a 100 % správné identifikaci) a zároveň je ke každému 2D kódu (kryotubě) vždy zaznamenána její přesná a unikátní X-Y-Z pozice v systému. | (Dodavatel uvede ANO/NE a je-li požadováno, tak skutečnou hodnotu) |
| 10 | Skladovací systém má „Minimální kapacitu“ 500 000 kryotub FluidX o pracovním objemu 0,26 ml (96ks/SBS) (PN: 68-0301-11) (https://www.azenta.com/products/0.26ml-dual-coded-tube-96-format-external-thread) („Minimální kapacita systému“*). *Minimální kapacita systému slouží k porovnání kapacit nabízených systémů. Reálná kapacita systému bude rozdělena dle možností na díly (dle požadavku uživatele), které budou obsazeny kryotubami různých velikostí a SBS formátů. | (Dodavatel uvede ANO/NE a je-li požadováno, tak skutečnou hodnotu) |
| 11 | Skladovací systém je schopen manipulovat (naskladnit, vyskladnit, přeskladnit) minimálně současně využívané kryotuby výrobce FluidX: PN: 68-0301-11, 68-1003-11 a 65-7643, avšak konfigurace dodávaného Skladovacího systému umožňuje použití všech druhů kryotub zmíněných pod odkazy na webových stránkách: (Dále Příloha 1a, 1b, 1c technické specifikace) FluidX 0,26 ml (96ks/SBS) (https://www.azenta.com/products/0.26ml-dual-coded-tube-96-format-external-thread) FluidX 1.0 ml (96ks/SBS) (https://www.azenta.com/products/1.0ml-tri-coded-tube-96-format-external-thread) FluidX 1.9 ml (48ks/SBS) (https://www.azenta.com/products/1.9ml-tri-coded-tube-48-format-external-thread) (systém manipuluje s formátem SBS a kryotubami značky FluidX). | (Dodavatel uvede ANO/NE a je-li požadováno, tak skutečnou hodnotu) |
| 12a | Reálná kapacita systému je minimálně 290 000 kryotub 0.26ml (96ks/SBS): 72 000 kryotub 1.0ml (96ks/SBS): 16 000 kryotub 1.9ml (48ks/SBS) FluidX 0,26 ml (96ks/SBS) (https://www.azenta.com/products/0.26ml-dual-coded-tube-96-format-external-thread) FluidX 1.0 ml (96ks/SBS) (https://www.azenta.com/products/1.0ml-tri-coded-tube-96-format-external-thread) FluidX 1.9 ml (48ks/SBS) (https://www.azenta.com/products/1.9ml-tri-coded-tube-48-format-external-thread) (reálná pracovní kapacita systému) Formáty jsou rozděleny rovnoměrně mezi všechny části Skladovacího systému, avšak s ohledem na co nejvyšší využití kapacity systému. | (Dodavatel uvede ANO/NE a je-li požadováno, tak skutečnou hodnotu) |
| 12b | Skladovací systém umožňuje po hardwarové a softwarové úpravě manipulovat a uskladňovat kryotuby různých typů, velikostí a pracovních objemů od různých výrobců umístěných na formátu SBS (48 nebo 96 kryotub/SBS krabička). | (Dodavatel uvede ANO/NE a je-li požadováno, tak skutečnou hodnotu) |
| 13 | Skladovací systém umožňuje automaticky naskladnit 96 alikvotů na 96-pozičním formátu SBS do skladovacího prostoru za méně než 40 minut (rychlost naskladnění). | (Dodavatel uvede ANO/NE a je-li požadováno, tak skutečnou hodnotu) |
| 14 | Skladovací systém umožňuje automaticky vyskladnit 96 alikvotů na 96-pozičním formátu SBS za méně než 60 minut (rychlost vyskladnění). | (Dodavatel uvede ANO/NE a je-li požadováno, tak skutečnou hodnotu) |
| 15 | Skladovací systém umožňuje uskladnit do podchlazeného prostoru o minimální teplotě (-100 °C) a nižší alespoň 14 SBS krabiček rovnoměrně rozložených na počet jednotek (pro každou jednotku) systému pro automatickou manipulaci systému s kryotubami (naskladnění, vyskladnění) mimo běžnou pracovní dobu laboratoře. | (Dodavatel uvede ANO/NE a je-li požadováno, tak skutečnou hodnotu) |
| 16 | Maximální spotřeba tekutého dusíku (LN2) Skladovacího systému o výše uvedené kapacitě ve statickém provozu je 140 kg LN2 za 24 hodin. | (Dodavatel uvede ANO/NE a je-li požadováno, tak skutečnou hodnotu) |
| 17 | Maximální spotřeba tekutého dusíku Skladovacího systému o výše uvedené kapacitě v dynamickém provozu (probíhá naskladňování a vyskladňování kryotub) je 30 kg LN2 za 60 minut. | (Dodavatel uvede ANO/NE a je-li požadováno, tak skutečnou hodnotu) |
| 18 | Maximální doba nachlazení prostoru pro „cherry-picking“ při tlaku 1,5 bar v LN2 potrubí je 90 minut. | (Dodavatel uvede ANO/NE a je-li požadováno, tak skutečnou hodnotu) |
| 19 | Skladovací systém a SW požadavky: - Skladovací systém pracuje s 2D kódy na kryotubách a 1D nebo 2D kódy na SBS krabičkách. - Řídící software (SW) Skladovacího systému umožňuje sledovat, uchovávat a exportovat informace minimálně o pozici kryotuby ve Skladovacím systému, jejím formátu, historii pohybu kryotuby, její aktuální stav a historii jejího teplotního řetězce, přičemž tyto informace eviduje od okamžiku identifikace kryotuby Skladovacím systémem, po celou dobu uložení kryotuby až do její distribuce ze Skladovacího systému. Historií je myšleno datum a přesný čas (hodiny, minuty, sekundy). Historie je uchovávána po celou dobu od prvního použití Skladovacího systému Kupujícím (po proběhlých SAT). - Historie teplotních výkyvů v dewarově nádobě je monitorována nejméně jednou za 30 minut. - Řídící software (SW) Skladovacího systému eviduje časovou historii změn stavu kryotuby (minimálně uložení, distribuce, přesun) a zároveň identifikuje a eviduje uživatele, který s kryotubymi jakkoliv manipuloval. - Řídící SW Skladovacího systému umožňuje vyskladnit vybrané kryotuby na základě importu obsahujícího seznam jejich kódů (i hromadně). - Řídící SW Skladovacího systému podporuje komunikaci s externími informačními systémy minimálně ve formátu .json. Umožňuje import a export prostřednictvím .xls, .xlsm, .csv nebo .txt - Řídící SW Skladovacího systému umožňuje hromadný export pro větší množství kryotub a k nim navázaných níže uvedených parametrů (teplotní řetězec po celou dobu uložení, datum a čas uložení, stav kryotuby v systému, jméno operátora, který kryotubu naskladnil/vyskladnil/přesunul). | (Dodavatel uvede ANO/NE a je-li požadováno, tak skutečnou hodnotu) |
| 20 | - Součástí Skladovacího systému je výpočetní technika umožňující bezproblémové využití a ovládání systému. - Dodavatel dodá poslední verze operačních systémů potřebných pro provoz Systému a odpovídající licence pro veškerou výpočetní techniku. Software je možné ovládat nejméně 10 uživateli. Veškerý dodaný software je plně kompatibilní s dodaným hardwarem. Nebude-li možné dodat aktuální verze OS, Kupující bude předem informován. - Ovládání Skladovacího systému je možné minimálně z jedné další místnosti (zvolené uživatelem). - Dodavatel provádí pravidelné bezpečnostní updaty řídícího SW Skladovacího systému po celou záruční dobu. - Dodavatel zajistí kupujícímu potřebnou součinnost při updatu operačního systému kupujícím. | (Dodavatel uvede ANO/NE a je-li požadováno, tak skutečnou hodnotu) |
| 21 | Databáze řídícího SW Skladovacího systému musí splňovat: - Možnost plné zálohy dat (min. 4x za den) - Možnost uložení zálohy na úložiště fyzicky umístěné na jiném serveru - Možnost plné obnovy ze zálohy - Možnost provádění automatických časově naplánovaných záloh - Možnost provádět zálohy ručně – ad hoc - Možnost provádět zálohy za plného provozu. | (Dodavatel uvede ANO/NE a je-li požadováno, tak skutečnou hodnotu) |
| 22 | Skladovací systém zahrnuje kameru v místě pro cherry-picking detailně* zachycující pohyb jednotlivých kryotub i celých SBS krabiček (*rozlišení kamery je dostačující pro pozorování jednotlivých krabiček, víček kryotub a pozic pro uložení i vyskladnění/přeskládání kryotub). Kamera monitoruje minimálně: a) vstup do prostoru pro cherry-picking; b) cherry-picking proces; c) vstup do tanku = dewarovy nádoby. Záznamy z kamery jsou ukládány min. na počítač/server uživatele a jsou uživateli přístupná a spustitelná v běžně dostupných aplikacích (formát videí např. .avi, .wmv, .mov, .mp4). Minimální doba uložení záznamů je 14 dní, maximální 90 dní (kamera pro „cherry-picking“ prostor). | (Dodavatel uvede ANO/NE a je-li požadováno, tak skutečnou hodnotu) |
| 23 | Skladovací systém disponuje alespoň dvěma bočními snadno přístupnými (za použití běžně dostupných nástrojů) a dostatečně velkými (avšak s ohledem na minimalizaci úniku dusíku) servisními průchody, kterými lze manuálně vytáhnout kryotubu/SBS krabičku v případě poruchy systému „cherry-picking“. Servisní průchody musí být možné plně otevřít a uzavřít do 5 minut (servisní port). | (Dodavatel uvede ANO/NE a je-li požadováno, tak skutečnou hodnotu) |
| 24 | Skladovací systém je možné nastěhovat a nainstalovat v místnosti kryoprostoru, aniž by došlo k přerušení provozu stávajících Skladovacích systémů (systém lze instalovat v místnosti kryoprostoru). | (Dodavatel uvede ANO/NE a je-li požadováno, tak skutečnou hodnotu) |
| 25 | Skladovací systém s „Minimální kapacitou“ 500 000 kryotub FluidX o pracovním objemu 0,26 ml (96ks/SBS) (https://www.azenta.com/products/0.26ml-dual-coded-tube-96-format-external-thread) nezabírá více jak 60 m2 plochy kryoprostoru, a to včetně bezpečnostních rozestupů mezi jednotkami a dalšími okolními systémy a nebrání tak rozšíření skladovacích kapacit v prostoru kryoskladu až na kapacitu 2 mil. kryotub FluidX o pracovním objemu 0,26 ml (96ks/SBS) (plocha Skladovacího systému). | (Dodavatel uvede ANO/NE a je-li požadováno, tak skutečnou hodnotu) |
| 26 | Skladovací systém je možné napojit na dusíkového hospodářství a jeho venkovní zásobníky s kapalným dusíku (LN2) pro automatické doplňování LN2 do Skladovacího systému (systém je připraven pro napojení na rozvod LN2). Napojení na dusíkové hospodářství je možné si prohlédnout v rámci prohlídky na místě plnění a výkresy tvoří přílohu zadávací dokumentace. | (Dodavatel uvede ANO/NE a je-li požadováno, tak skutečnou hodnotu) |
| 27 | Skladovací systém monitoruje hladinu tekutého dusíku v nádobách (LN2) a automaticky ho doplňuje (automatické zásobování systému LN2). | (Dodavatel uvede ANO/NE a je-li požadováno, tak skutečnou hodnotu) |
| 28 | Skladovací systém umožňuje externí doplňování LN2 (např. v případě odstávky či havárie), minimálně po dobu 20 dní. Hladina LN2 je monitorována, doplňování LN2 do tanků i pracovní komory probíhá automaticky nebo semi-automaticky (možnost napojení na externí zdroj LN2). | (Dodavatel uvede ANO/NE a je-li požadováno, tak skutečnou hodnotu) |
| 29 | Skladovací systém disponuje vlastním záložním systémem pokrývající zdroj energie při výpadku proudu po dobu min. 15 minut, nebo alespoň pro dobu nutnou k dokončení činnosti aktuální operace systému v případě, že je tato doba delší než 15 minut (back-up elektrické energie). | (Dodavatel uvede ANO/NE a je-li požadováno, tak skutečnou hodnotu) |
| 30 | Součástí dodávky systému je i startovací sada kryotub pro instalační testy a mj. Site acceptance test (SAT), která obsahuje min.: 2x balení FluidX 0,26 ml = (10x 96ks/SBS) PN: 68-0301-11 (https://www.azenta.com/products/0.26ml-dual-coded-tube-96-format-external-thread) 2x balení FluidX 1.0 ml = (10x 96ks/SBS) PN: 68-1003-11 (https://www.azenta.com/products/1.0ml-tri-coded-tube-96-format-external-thread) 1x balení FluidX 1.9 ml = (5x 48ks/SBS) PN: 65-7643 (https://www.azenta.com/products/1.9ml-tri-coded-tube-48-format-external-thread) (startovací sada kryotub). | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| 31 | Skladovací systém disponuje certifikací CE (Prohlášením o shodě) pro bezpečné používání systému v evropských zemích. A dále Skladovací systém splňuje minimálně tyto směrnice či rovnocenné požadavky: 2006/42/ES Směrnice o strojních zařízeních 2014/35/EU Směrnice o nízkém napětí 2014/30/EU Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2011/65/ES Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronickým zařízeních | (Dodavatel uvede ANO/NE a uvede certifikace) |

Přílohy k technické specifikaci, které předloží dodavatel v rámci nabídky, jsou:

      - V českém nebo slovenském jazyce popis technického zařízení od výrobce včetně popisu zařízení. Technické popisy budou zpracovány do takových podrobností, aby umožnily posouzení, zda nabízené zboží splňuje technickou specifikaci Věci,

      - V českém nebo slovenském  jazyce Manuál pro běžné užívání Věci,

      - Certifikace nabízené Věci dle technické specifikace.

Vyhotovil: Jméno, funkce