## technicke_specifikace
„200kV rastrovací prozařovací mikroskop pro kryo-elektronovou mikroskopii“ / Příloha č. 1 - Technické podmínky
Typové označení přístroje
Vyplní uchazeč
Základní požadavky zadavatele
Předmětem plnění veřejné zákázky je dodaní 200kV rastrovacího prozařovacího elektronového mikroskopu pro kryo-elektronovou mikroskopii.
Požadováné techniké a funkční vlastnosti: (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky)	Povinný parametr	Minimální hodnota	Nabídka uchazeče(Uchazeč uvede ANO/NE., uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. detailním popisem konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Dodaný rastrovací prozařovací elektronový mikroskop a všechny jeho periferní součástí (mimo chladícího zařízení) musí být umístitelné do ideální jedné poloviny místnosti 1S119 budovy E35 (UKB Bohunice, Brno) tak, aby byly dodrženy nejnižší povolené vzdálenosti jednotlivých částí zařízení a zároveň byly umožněny veškeré servisní úkony na přístroji.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Předmětem zakázky je dodání nového rastrovacího prozařovacího elektronového mikroskopu, jehož všechny součásti byly vyrobeny v roce 2022 nebo později.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Celkový tepelný výkon mikroskopu včentě všech periferních součástí umístěných v místnosti 1S119 musí být nižší než 3.5 kW.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Mikroskop bude zapojen do elektrické sítě pomocí zásuvky 230V s maximálním celkovým příkonem celého zařízení 7.36 kVA.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Mikroskop umožnuje napojení na rozvod stlačeného vzduchu budovy s tlakem 6 bar a nevyžaduje napojení dodatečného kompresoru.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Chlazení mikroskopu je realizované externím chladičem pracujícím na principu voda-voda, ktery musí být umístitelný do mistnosti místnosti 1S122 budovy E35 (UKB Bohunice, Brno).	ano	ano	Vyplní uchazeč
Mikroskop a chladicí zařízení je možné napojit na stávající rozvod pro vedení chladicí vody mistnostech 1S119 resp. 1S122 budovy E35 (UKB Bohunice, Brno).	ano	ano	Vyplní uchazeč
Mikroskop je vybaven celo-mikroskopovým krytem poskytující izolaci proti vibracím a proti proudění vzduchu. Celo-mikroskopový kryt není upevně k rámu mikroskopu nebo vlastnímu tělu mikroskopu.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Zdroj elektronů: Schottky field-emission gun (FEG) s minimálním jasem 1.8x10^9 A/cm^2 nebo studený field-emission gun (cold-FEG)vysokým rozlišením: spot size < 1 nm, probe current > 1.2nA.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Dlouhodobá stabilita mikroskopu: Při nastavení elektronového svazku bez přítomnosti vzorku na 20-100e-A-2 je 2*(Cmax-Cmin)/(Cmax+Cmin) < 0.1, kde Cmax je maximalní hodnota průměru počtu “countů” na detektoru o minimální velikosti 2048x2048 pixelů v rámci 8-hodinové kontinuálního meření s maximalním rozestupem mezi jednotlivými měřeními kratším než 30minut a Cmin je minimální hodnota průměru počtu “countů” měřená v rámci stejného experimentu. Dodavatel doloží splnění tohoto parametru protokolem s měřením hodnot intenzity osvětlení podobu 8 hodin s rozestupem mezi měřenými hodnotami kratším než 30 minut. Během akceptace přístroje musí být dosaženo stejných nebo lepších výsledků.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Minimální rozsah urychlovacích napětí je 80 – 200 kV.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Mikroskop je seřízen pro práci minimálně při 200 kV.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Minimální rozlišení mikroskopu podle Yangova experimentu na vzorku zlatých nanočástic na tenké uhlíkové folii musí být 0.25 nm nebo lepší.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Mikroskop je vybaven plně automatickým bezolejových vakuových systémem schopným poskytnout stabilní podmínky pro pozorování za kryo-podmínek po dobu minimálně 24 hodin nebo delší.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Mikroskop je vybaven antikontaminačním zařízením (cryobox) v tubusu mikroskopu.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Kontaminace vzorku uvnitř mikroskopu: Pokles intenzity při zobrazování na tenké uhlíkové membráně při měření za kryo-podmínek (~100K) je menší než 5% za 24 hodin. Dodavatel doloží splnění tohoto parametru měřením poklesu transmise na tenké uhlíkové membráně po dobu 24 hodin v intervalu nejméně dvou hodin. Během akceptace přístroje musí být dosaženo stejných nebo lepších výsledků.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Mikroskop je vybaven čtyř-stupňovým systémem magnetických čoček skládajícím se z čočky kondenzoru, čočky objektivu, polarizační čočky a čočky stigmatoru. Čočky umožňují provoz mikroskopu v transmisním (TEM), difrakčním, skenovacím transmisním (STEM) režimu.	ano	ano	Vyplní uchazeč
V režimu TEM mikroskop umožňuje semi nebo plně automatické základní seřízení obsahující minimálně funkce: 1. centrovaní C2 clony, 2. nastavení Eucentrické výšky vzorku, 3. automatické ostření, 4. korekce astigmatismu objektivové čočky, 8. centrování paprsku (tzv „beam-shift“), 9. seřízení úhlu paprsku vůči objektivové čočce (tzv. „beam tilt pivot points alignment“), a 10. korekce koma aberace (tzv. Coma-free alignment).	ano	ano	Vyplní uchazeč
Automatická změna konfigurace při přepínání mezi jednotlivými režimy (TEM, ED, STEM).	ano	ano	Vyplní uchazeč
Součástí dodávky je kompletní nastavení (alignment) mikroskopu pro všechny dostupné rozsahy zvětšení v STEM režimu.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Sférická aberace objektivové čočky musí být 2.7 mm nebo lepší.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Zvětšovací systém mikroskopu poskytuje neotočený obraz se zvětšením v rozmezí minimálně 60x – 600.000x.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Plně motorizovaný mechanismus ovladání C2, objektivové a SA clony.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Mikroskop musí být vybaven automatickým systémem pro vkládání minimálně osmi 3mm TEM mřížek najednou během jediného narušení vakuového systému mikroskopu, který umožňuje dlouhodobé uchování vzorku uvnitř vakuového systému mikroskopu za kryo-podmínek (~100K) po dobu minimálně 7 dní a více.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Součástí dodávky je stanice pro přenos vzorku do mikroskopu včetně veškerého nezbytného příslušenství pro vložení vzorku do mikroskopu.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Plně automatický počítačem řízený kryogenní stolek mikrosopu umožňující posun v X,Y v rozsahu minimálně ±1mm a v Z minimálně ±0.375mm. Stolek musí umožňovat reprodukovatelný posun na definovanou pozici s přesností <0.5µm v horizontalních směrech (X,Y). Stolek mikroskopu musí umožňovat počítačem řízené naklánění vzorku v jedné ose pro účely elektronové tomografie. Vzorek musí být možné naklánět v jedné ose minimálně v rozsahu -70⁰ až +70⁰.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Drift vzorku při měření za kryo-podmínek (~100K) je nižší než 1.0nm/s po 5 minutách od vložení vzorku na stolek mikroskopu, menší než 0.5nm/s po 15 minutách od vložení vzorku a menší 0.2nm/s po 30 minutách od vložení vzorku na stolek mikroskopu. Dodavatel doloží protokol o měření driftu vzorku za kryo-podmínek (~100K), a to po 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 60 minutách po vložení vzorku na stolek mikroskopu. Součástí protokolu je popis metodologie použité k získání uvedených hodnot. Během akceptace přístroje musí být dosaženo stejných nebo lepších výsledků.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Mikroskop je vybaven přímým detektorem elektronů (DED) se senzorem o velikosti minimálně 4000 x 4000 pixelů pracujícím v režimu počítání jednotlivých elektronů (“electron counting”) s frekvencí minimálně 320 snímků za sekundu a vyčítací frekvencí minimálně 75 mikrografů za sekundu. Citlivost DED vyjádřená pomocí detective quantum efficiency (DQE) při 200kV je minimálně 0.9 pro nulovou frekvenci, 0.6 pro 0.5xNyquistovy frekvence a 0.3 pro Nyquistovu frekvenci.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Maximální velikost kontinuální části DED senzoru s nefunkčními pixely je 50 pixelů. Celkový počet nefunkčních pixelů v rámci celého čipu nepřesahuje 1% celkového počtu pixelů.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Součástí DED je úložiště o kapacitě minimálně 50 TB s 10Gb připojením optickými vlákny pro rychlý přenos dat	ano	ano	Vyplní uchazeč
Mikroskop je vybaven CMOS kamerou s velikosti senzoru minimálně 4k x 4k pixelů. DQE kamery při 200kV pro 0.5 Nyquistovy frekvence je vyšší než 0.08.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Bright-field, dark-field a HAADF detektory pro STEM. Konstrukce a umístění detektorů umožňuje simultání sběr dat ze všech detektorů najednou.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Software pro plně automatický sběr dat pro “single particle analysis” na více TEM mřížkách najednou bez nutnosti interakce uživatele s mikroskopem. Dodaný software umožňuje minimálně: automatické naměření přehledového obrazu všech TEM mřížek; volbu oblasti pro měření na základě tloušťky vrstvy ledu; minimíálně funkce automatického nastavení (alignmentu) stigmatoru a koma aberace objektivové čočky mikroskopu; funkce automatického nastavení vzorku do eucentrické pozice; funkce automatického ostření; funkce meření na více místech vzorku bez mechanického posunu stolku (beam/image shift acquisition); funkce kompenzace náklonu elektronového svazku při měření s image/beam shiftem (kompenzace koma aberace při měření s image/beam shiftem).	ano	ano	Vyplní uchazeč
Software pro plně automatický sběr dat pomocí kryo-elektronové tomografie v TEM (“cryo-ET”) i STEM režimu (“cryo-STEM tomography”). Dodaný software umožňuje minimálně: naměření přehledové mapy celé TEM mřízky; funkce automatického nastavení eucentrické pozice; funkce automatického ostření; funkce automatické korekce astigmatismu objektivové čočky a koma aberace; možnost měření více tomografických serií paralelně pomocí image/beam shift elektronového svazku; kompenzace koma aberace při měření s image/beam shiftem.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Software pro měření STEM dat splňující minimálně následující požadavky: plná integrace všech dodávaných STEM detektorů; možnost paralelního měření dat ze všech detektorů; možnost ostření a korekce astigmatismu na definované pod-oblasti obrazu (“reduced area”).	ano	ano	Vyplní uchazeč
Minimálně jedna licence na software umožňující korelaci a navigaci TEM dat s daty z FIB/SEM mikroskopu nebo flourescenčního mikroskopu.	ano	ano	Vyplní uchazeč
Plně vybavený ovládací počítač.	ano	ano	Vyplní uchazeč