## Technické podmínky
Příloha č. 1 - Technické podmínky - Spektrofluorometr
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele: Absorpční a fluorescenční spektrometr kapalných vzorků
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí povinně splňovat všechny níže uvedené parametry) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. detailním popisem konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Duální absorpční a fluorescenční spektrometr zabudovaný do jednoho pracovního boxu | Ano | Vyplní dodavatel
Stolní provedení (max 25 kg a rozměry do 55x55x40 cm) | Ano | Vyplní dodavatel
Teplotní kontrola alespoň od -15°C do 60°C | Ano | Vyplní dodavatel
Držák kyvet alespoň se čtyřmi pozicemi | Ano | Vyplní dodavatel
Míchání obsahu kyvety pomocí magnetického stirreru | Ano | Vyplní dodavatel
Ovládání přístroje pomocí počítače, který je součástí dodávky. | Ano | Vyplní dodavatel
Operativně jednoduchá výměna nástavců pro měření jednotlivých typů vzorků s automatickým softwarovým rozpoznáním. Nástavce musí být vyměnitelné z čelní strany přístroje bez použití dalších nástrojů | Ano | Vyplní dodavatel
Software na kompletní záznam a zpracování absorpčních i emisních spekter. Software musí umožnovat simultánní snímání absorpčního i emisního spektra, jejich (společné) vykreslení jako závislost absorbance/intenzity na vlnové délce a tvorbu koncentračních závislostí a měření kinetik. | Ano | Vyplní dodavatel
Detekční rozsah vlnových délek pro měření fluorescence minimálně 250 až 1100 nm | Ano | Vyplní dodavatel
Detekční rozsah vlnových délek pro měření absorbance minimálně 250 až 1000 nm s přesností alespoň +/- 1 nm. | Ano | Vyplní dodavatel
Poměr signálu k šumu (citlivost) pro fluorescenci minimálně 6,000:1 RMS | Ano | Vyplní dodavatel
Systém s automatickou korekcí efektů primárních a sekundárních vnitřních filtrů (IFE) | Ano | Vyplní dodavatel
Systém umožňující měření typu „molekulového otisku prstu“ (prostřednictvím kombinace fluorescenčního a absorpčního spektra). | Ano | Vyplní dodavatel
Absorpční detektor typu křemíková fotodioda | Ano | Vyplní dodavatel
CCD detektor s rychlostí skenování alespoň 480 000 nm/min (s integrační dobou 50ms) | Ano | Vyplní dodavatel
Rychlost snímání celého emisního spektra (od 250 do 1 100 nm) nepřevyšující 50 ms | Ano | Vyplní dodavatel
Rozsah snímané absorbance minimálně 0 až 2 s přesností alespoň +/- 0,02 | Ano | Vyplní dodavatel
Připojení do standardní EU elektrické zásuvky (230 V) | Ano | Vyplní dodavatel
Systém typu plug and play | Ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).