## Technické podmínky
Příloha č. 1 - Technické podmínky - Čtečka destiček
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele: Modulární automatická čtečka destiček pro měření absorbance, fluorescence a luminiscence v analyzovaných vzorcích
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí povinně splňovat všechny níže uvedené parametry) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. detailním popisem konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
multifunkční reader pro měření v mikrotitračních destičkách formátů alespoň od 6 do 384 jamek | Ano | Vyplní dodavatel
třepání destičky lineární i orbitální, nastavitelná amplituda i čas | Ano | Vyplní dodavatel
termostatování měřícího prostoru v rozsahu alespoň 3°C nad RT až +42°C | Ano | Vyplní dodavatel
automatické otvírání víček destiček uvnitř čtečky | Ano | Vyplní dodavatel
automatický z-fokus | Ano | Vyplní dodavatel
nejméně 1 injektor s možností přímého dávkování do jamek destičky v rozsahu objemů od 5 µl | Ano | Vyplní dodavatel
řídící počítač součástí dodávky, instalovaný ovládací softwarem, možnost exportu naměřených dat alespoň do MS Excelu | Ano | Vyplní dodavatel
doprava, instalace a zaškolení obsluhy musí být součástí dodávky | Ano | Vyplní dodavatel
záruka alespoň 24 měsíců | Ano | Vyplní dodavatel
možností rozšíření o speciální ochrannou kazetu proti odpařování vzorků z jamek pro potlačení tzv. „edge efektu“ i při použití běžné destičky | Ano | Vyplní dodavatel
měření absorbance
měření absorbance v rozsahu alespoň 200 – 1 000 nm, | Ano | Vyplní dodavatel
rychlé skenování celého spektra jednoho vzorku do 5 sekund | Ano | Vyplní dodavatel
zdrojem světla je xenonová pulzní lampa | Ano | Vyplní dodavatel
rozsah OD alespoň 0 - 4 OD | Ano | Vyplní dodavatel
přesnost vlnových délek lepší než 0,3 nm | Ano | Vyplní dodavatel
detekční limit pro nukleové kyseliny < 1 ng/μl | Ano | Vyplní dodavatel
měření fluorescence
měření fluorescence pomocí monochromátorů | Ano | Vyplní dodavatel
rozsah vlnových délek excitace alespoň 230 – 900 nm, rozsah vlnových délek emise nejméně 280 – 900 nm | Ano | Vyplní dodavatel
zdrojem excitačního osvětlení vysoce výkonná xenonová pulzní lampa | Ano | Vyplní dodavatel
fluorescenční měření horní i spodní, s nastavitelnou šíří spektrálního pásu nejméně 5 – 50 nm | Ano | Vyplní dodavatel
skenování s rozlišením až 100 x 100 pixelů na jamku | Ano | Vyplní dodavatel
luminiscence
luminiscence flash a glow, formát alespoň 6 – 384 jamek | Ano | Vyplní dodavatel
nejméně 30 filtrů pokrývajících celý rozsah, skenování spektra, multi-color metody | Ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).