Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Název: | EXC2226B Velkokapacitní Dewarova nádoba |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Identifikační údaje účastníka |  |
| Název/Obchodní firma/Jméno : Vepište název. Sídlo: Vepište sídlo IČO (je-li přiděleno): Vepište IČO DIČ: Vepište DIČ Zastoupen: Jméno, funkce Osoba oprávněna podepsat smlouvu Jméno, příjmení Zápis v obchodním rejstříku: Vepište Bankovní spojení: Vepište IBAN: Vepište Kontaktní osoba: Jméno, příjmení Tel. číslo kontaktní osoby: číslo E-mail kontaktní osoby: e-mail |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení,

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK,

- při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.

- není účastník sám, jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- se na nabízené plnění nevztahují sankce EU a že není účastník sám, jeho poddodavatel, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo osobou, subjektem či orgánem, na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku dle čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

požadavky na předmět veřejné zakázky, PODMÍNKY PLNĚNÍ

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

kvalifikacE

| Základní způsobilost |
| --- |
| Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 ZZVZ. |
| Profesní způsobilost |
| Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ. A dále čestně prohlašuje, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky v souladu s ust. § 74 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tzn., že disponuje živnostenským oprávněním s předmětem podnikání “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. |
| Technická kvalifikace – referenční zakázka dle ust. § 79 odst. 2 písm. b) |
| Účastník čestně prohlašuje, že splňuje následující požadavky na referenční zakázku: Byla realizována v období posledních 3 let před zahájením tohoto zadávacího řízení Jednalo se o 1 či více referenčních zakázek (max. 5), jejichž předmětem bylo dodání v součtu alespoň 5 kusů velkokapacitních Dewarových nádob (min. objem 1200 litrů s min. kapacitou 750 standardních krabiček s pozicemi pro 9x9 vzorků nebo 10x10 a min. 150 standardních krabiček s pozicemi pro 5x5 vzorků), včetně jejich funkčního napojení na rozvody LN2 a zajištění kompletního servisu zařízení po dobu alespoň 1 roku. V případě, že účastník chce uvést více referenčních zakázek, zkopíruje níže uvedené řádky. |
| Referenční zakázka č. 1: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována včetně kontaktu. | Identifikace předmětu plnění včetně počtu ks: předmět plnění Realizace od: vyplňte datum Realizace do: vyplňte datum Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Technická kvalifikace – seznam techniků, osvědčení o odborné kvalifikaci dle ust. § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ |
| Účastník čestně prohlašuje, že níže uvedení technici se budou podílet na plnění veřejné zakázky a vlastní doklady prokazující jejich odbornost/certifikaci (certifikát výrobce nebo osvědčení o proškolení dle aktuálních požadavků výrobce opravňující technika k servisní činnosti na servisovaném předmětu plnění). Počet techniků není omezen, v případě potřeby je možné přidat počet potřebných kolonek. Tento seznam techniků bude součástí přílohy č. 1 smlouvy. Účastník předloží certifikace techniků v rámci nabídky. |
| Jméno a příjmení technika: Jméno, příjmení | Odbornost/Certifikace: Vepište název. |
| Jméno a příjmení technika: Jméno, příjmení | Odbornost/Certifikace: Vepište název. |

Technické podmínky nabízeného plnění (budoucí příloha č. 1 smlouvy)

Popis přístroje a jeho využití

Předmětem dodávky je Dewarova nádoba napojitelná na rozvody kapalného dusíku (LN2), zaručující teplotní homogenitu a stabilitu vnitřního prostředí a bezpečnost vzorků v ní dlouhodobě skladovaných.  Skladovány budou velmi cenné vzorky pocházející z populačních studií (viabilní buňky, krevní frakce a další biologické vzorky), které slouží ke sledování vlivu, životního prostředí a různých stresorů na lidské zdraví.

Součástí dodávky jsou také stojany z nerezové oceli pro systematické ukládání s kapacitu min. 750 standardních krabiček (133x133x51 mm délka x šířka x výška) s pozicemi pro 9x9 nebo 10x10 vzorků (dále jen „standardních krabiček s pozicemi pro 9x9 vzorků“) a min. 150 standardních krabiček (76x76x51 mm délka x šířka x výška) s pozicemi pro 5x5 vzorků (dále jen „standardních krabiček s pozicemi pro 5x5 vzorků“).

Součástí dodávky je i monitoring jejích provozních a poruchových stavů Dewarovy nádoby (min. teploty, hladin LN2, stavu otevření/zavření víka, hlášení alarmových stavů) a plně funkční napojení na hlavní a záložní větev rozvodu kapalného dusíku (LN2), včetně veškerých armatur, šroubení a konzolí.

Napojení Dewarovy nádoby bude realizováno na současné rozvody dusíku v místnosti ve vzdálenosti do 4 metrů od nejbližšího bodu napojení. Standardní tlak v rozvodech LN2 je v rozmezí 1,5 – 2 bary.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení, včetně příslušenství.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| bod | Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- | --- |
|  | Min. objem 1200 litrů s min. kapacitou 750 standardních krabiček s pozicemi pro 9x9 vzorků nebo 10x10 vzorků a min. 150 standardních krabiček s pozicemi pro 5x5 vzorků. Max. rozměry velkokapacitní Dewarovy nádoby umožňují nastěhovat a provozovat tuto nádobu v místnosti s výškou stropu 240 cm. Maximální celková šířka je 160 cm. Maximální hmotnost zařízení při úplném obsazení krabičkami se vzorky a včetně naplnění kapalným dusíkem nepřesahuje 1800 kg. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
|  | Technické řešení obsahuje skladovací systém z hliníkových stojanů (hliník pro snazší manipulaci a dobré tepelné vlastnosti materiálu) pro systematické uskladnění standardních krabiček na vzorky s pozicemi pro 9x9 nebo 10x10 vzorků za předpokladu, že do jedné přihrádky stojanu je uložena maximálně jedna krabička (krabičky nelze stohovat). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | Maximální výška jednoho stojanu je 80 cm, což uživateli usnadňuje manipulaci a umožňuje jeho bezpečné plné vytažení. Veškeré stojany lze vytáhnout pouze svislým směrem (není potřeba je při vytahování naklánět). | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu) |
|  | Stojany jsou z vrchní části dostatečně výrazně označeny (například laserovým vypálením) tak, že má každý stojan unikátní a postupné označení – číslo, případně kombinaci písmen a čísel. (například stojany pro standardní krabičky s pozicemi pro 9x9 nebo 10x10 vzorků jsou označeny počínaje číslem 1 s inkrementem 1 až do celkového počtu těchto stojanů, obdobně stojany pro krabičky s pozicemi pro 5x5 vzorků). Velikost číslic (případně písmen) a jejich font je volen tak, aby bylo možné je přečíst i při zamlžení vstupního otvoru Dewarovy nádoby. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení) |
|  | Stojany disponují mechanickým systémem proti vypadávání krabiček v případě naklonění stojanu uživatelem. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení) |
|  | V Dewarově nádobě jsou skladovány vzorky v parách kapalného dusíku nebo v kapalném dusíku. Garantovaná teplota v uzavřené Dewarově nádobě je maximálně v rozmezí od -196 °C do -150 °C, a to bez ohledu na okolní podmínky (např. kolísání teploty v místnosti). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | Doplňování LN2 je řízeno automaticky. V systému doplňování LN2 lze nastavit hladiny LN2 (tj. uživatelem definovaná minimální a maximální výška hladiny) pro doplňování LN2 a udržení požadovaného množství kapalného dusíku v systému. Hodnoty lze nastavit tak, že bude Dewarova nádoba doplňovat dusík pouze pod spodní hranici uloženého stojanu (vzorky tedy nebudou ponořeny do kapalného dusíku) i tak, že bude hladina kapalného dusíku sahat po vrchní pozici stojanu (veškeré vzorky budou ponořeny do kapalného dusíku), tzn. lze nastavit, které pozice/úrovně ve stojanu budou zaplavovány LN2 a které již ne. Hladiny lze nastavit s dostatečně malým krokem. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení) |
|  | V systému doplňování LN2 lze nastavit rozdíl hladin (uživatelem definovaná minimální a maximální výška hladiny) tak, aby k doplňování Dewarovy nádoby (při zavřeném stavu a standardním odparu) docházelo 1x týdně. Možnost nastavení alarmových hodnot (překročení hodnoty definovaných pro velmi nízkou/vysokou hladinu kapalného dusíku), při jejichž překročení je stav signalizován opticko-akustickou signalizací. Uživatel je na vzniklou alarmovou událost upozorněn min. pomocí SMS, případně i emailem. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
|  | Napojení na rozvod kapalného dusíku je realizováno na současné rozvody dusíku v místnosti (hlavní i záložní větev), vzdálenost Dewarovy nádoby bude do 4 metrů od nejbližšího bodu napojení. Technické řešení Dewarovy nádoby umožňuje napojení na rozvody o tlaku v min. rozmezí 1 – 2,5 baru. Přívod LN2 je v nouzových situacích možno manuálně nebo softwarově zastavit. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení) |
|  | Součástí dodávky je monitoring provozních a poruchových stavů Dewarovy nádoby (min. teploty, hladin LN2, stavu otevření/zavření víka, alarmových stavů) a funkčního napojení na rozvod kapalného dusíku (včetně veškerých armatur, šroubení a konzolí) nerezovou bezešvou trubkou. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení) |
|  | Monitoring teploty je zajištěn minimálně pomocí dvou na sobě nezávislých čidel, umístěných v horní vnitřní části Dewarovy nádoby. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu) |
|  | Monitoring hladin LN2 je zajištěn minimálně pro čtyři hladiny LN2 (uživatelem definovaná minimální a maximální výška hladiny, velmi nízká/vysoká hladina kapalného dusíku) | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu) |
|  | Dewarova nádoba je vakuově izolovaná, maximální odpar při zavřeném stavu je 11 litrů LN2/24 hodin (hodnotu lze ověřit například pomocí výpočtu rozdílů hladin). Konstrukční řešení Dewarovy nádoby umožňuje i manuální měření hladiny dusíku metrem. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu) |
|  | Dewarova nádoba zajišťuje udržení teploty na max. -150 °C při zavřeném stavu a naplnění kapalným dusíkem do výšky po spodní okraj stojanu po dobu minimálně 7 dní (například při přerušení dodávky LN2). | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu) |
|  | V případě záměrného vyprázdnění Dewarovy nádoby (např. při údržbě) je maximální čas pro znovunachlazení celého vnitřního prostoru (tj. maximální teplota v horní pozici stojanu -150 °C) Dewarovy nádoby 2 hodiny. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu) |
|  | Dewarova nádoba disponuje funkcí pro odmlžení vhledu do vnitřní části Dewarovy nádoby při otevřeném víku | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení) |
|  | Dewarova nádoba disponuje funkcí průběžného doplňování LN2 (například pro rychlé zchlazení nově vložených vzorků do nádoby) | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení) |
|  | Technické řešení Dewarovy nádoby umožňuje snadnou manipulaci s víkem jednou rukou. Během manipulace se stojany uvnitř Dewarovy nádoby není nutné víko přidržovat. Minimální šířka vstupního otvoru je dostatečně velká pro zajištění pohodlného vytažení stojanu z Dewarovy nádoby. Technické řešení víka Dewarovy nádoby zároveň zajišťuje minimalizaci úniku par LN2. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | Technické řešení Dewarovy nádoby umožňuje snadné otáčení karuselem pomocí jedné ruky. Karusel je jednopatrový a kvadraticky orientovaný pro maximalizaci využití vnitřního úložného prostoru Dewarovy nádoby. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | Dewarova nádoba disponuje podvozkem s min. 4 ks koleček pro možnost manipulace a zároveň pro dobré rozložení váhy. Podvozek Dewarovy nádoby lze zaaretovat proti nechtěnému posunu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu) |
|  | Součástí dodávky jsou odolné nerezové roznášecí plíšky tloušťky min. 5 mm a průměru min. 200 mm pod každé kolečko Dewarovy nádoby pro lepší rozložení váhy a ochranu podlahy. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | Dewarova nádoba disponuje max. jednou stoupací plošinou, jejíž výška je z důvodu snížení rizika pádu uživatele max. 40 cm od země. Minimální nosnost stoupací plošiny je 200 kg. Stoupací plošina je pevně a stabilně spojena s Dewarovou nádobou. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
|  | Digitální ovládací rozhraní a voděodolná klávesnice nebo dotykový displej Dewarovy nádoby jsou pro snadné ovládání umístěny ergonomicky. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | Ovládací rozhraní (např. dotykový displej) nebo signalizační maják či indikátory poskytují informace minimálně o těchto parametrech: skutečná teplota otevření víka informace o celkovém provozním stavu v několika úrovních (minimálně bezproblémový chod, překročení provozních parametrů). | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení) |
|  | Monitorované hodnoty jsou synchronizovány (např. pomocí PC klienta/webového rozhraní) na server a jsou pro uživatele přístupné online. Zároveň jsou tyto hodnoty uchovávány v paměti po dobu min. 10 dní (například při chybě komunikace/synchronizace). | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečnou hodnotu) |
|  | Nastavitelné alarmy pro upozornění jsou minimálně: při překročení vnitřní teploty a kritických hladin Dewarovy nádoby při výpadku napájení. Zasílání alarmového hlášení pomocí SMS zprávy je nastavitelné min. na čtyři telefonní čísla. Alarmy jsou případně zasílány i emailem. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečnou hodnotu) |
|  | Monitorovací systém upozorňuje uživatele v případě příliš dlouhého či častého plnění Dewarovy nádoby (tj. nad standardní dobu a četnost při uživatelem zvolených hladinách). Upozornění je zobrazeno min. na displeji a zároveň je uživatel upozorněn min. pomocí SMS zprávy, případně i emailem. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | Software ovládacího zařízení disponuje min. dvěma uživatelskými úrovněmi s oprávněními (například běžný uživatel a servisní technik/administrátor). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | Víko Dewarovy nádoby lze uzamykat/odemykat mechanicky. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | Dewarova nádoba je stěhovatelná dveřmi o rozměrech 160 x 180 cm (šířka x výška) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | Elektrické napájení: 230 V, 50/60 Hz | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | Zajištění telefonické asistenční služby v případě poruchy Dewarovy nádoby v době od od 07:00 do 19:00 včetně víkendů | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení) |
|  | Možnost dodání jednoho nebo více náhradních zařízení do 72 hodin od nástupu technika na odstranění vady (včetně dnů pracovního klidu i pracovního volna, tj. 7/24/365 dní v roce). Obsah náhradního zařízení/náhradních zařízení pojme celý obsah vadného zařízení dle bodu 1.1, tj. kapacitu 750 standardních krabiček s pozicemi pro 9x9 vzorků nebo 10x10 a min. 150 standardních krabiček s pozicemi pro 5x5 vzorků, a to včetně všech stojanů, ve kterých jsou krabičky umístěny. V případě poruchy Dewarovy nádoby, která brání jejímu provozu a jejíž opravu nelze provést na místě bez vyskladnění uložených vzorků. Součástí dodání náhradního zařízení je i instalace, napojení na rozvody LN2, provedení výchozí zkoušky funkčnosti a zaškolení uživatelů (v případě, že se jedná o jiný typ) náhradní Dewarovy nádoby. Tato služba bude poskytována min. po dobu záruční doby (min. 24 měsíců. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | BTK minimálně 1x ročně po dobu záruky na vyzvání. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
|  | Zaškolení během záruční doby (na vyzvání), pro 5-10 osob v českém jazyce a délce trvání 1-2 hodiny. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | Odborné pokročilé zaškolení během záruční doby (na vyzvání) pro 2 osoby v českém jazyce a délce trvání 1-2 hodiny | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  “NE” nebo uvede “skutečnou hodnotu”, která nesplňuje požadované minimální technické parametry”, tak nebude nabídka zadavatelem akceptována.

Seznam techniků

| Jméno a příjmení technika: Identifikaci technika včetně odbornosti vyplní dodavatel v čl. 3 bodě „Technická kvalifikace – seznam techniků, osvědčení o odborné kvalifikaci“ | Odbornost/Certifikace: |
| --- | --- |

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 91 % | 0000 Kč bez DPH |
| Kritérium Záruční doba |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Záruční doba Dewarovy nádoby | 3 % | 0000 |
| Záruční doba monitorovacího zařízení | 3 % | 0000 |
| Záruční doba vakuové izolace | 3 % | 0000 |

Přílohy:

- Technická specifikace zařízení od výrobce či popis zařízení od účastníka

- Certifikace techniků