## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
RTG přístroj s kompaktním C-ramenem pro Anatomický ústav LF MU
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
RTG přístroj s kompaktním C-ramenem |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Požadavky na vlastní přístroj:
prohlášení o shodě dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě).doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě). |  | ANO účastník prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
dokument/ dokumenty prokazující, že se jedná o zdravotnický prostředek dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) přístroj musí být zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů |  | ANO účastník prostou kopii tohoto dokumentu doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
Splnění všech příslušných v České republice platných technických norem. |  | ANO | vyplní dodavatel
Celý rentgenový přístroj musí tvořit jeden celek skládající se z kompaktního C-ramene, z diagnostického monitoru a uživatelského rozhraní, které musí obsahovat všechny funkce potřebné pro optimální akvizici (nastavení mAs, kV, orgánové předvolby), postprocessing a archivaci obrazových dat. |  | ANO | vyplní dodavatel
zobrazovací panel součástí přístroje nebo s o oddělenou stanici (monitorový vozík s děleným plochým monitorem) |  | účastník uvede, zda o jaké řešení se jedná, zda zobraovací panel je součástí přístroje nebo se jedná o oddělenou stanici (monitorový vozík s děleným plochým monitorem) | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Kupující upozorňuje Prodávajícího, že vzhledem k plánovanému použití Zboží (přístroje), musí být Zboží stěhovatelné vstupním otvorem (dveřmi) o rozměrech 196 x 80 cm Stěhovatelnost přes tento vstupní otvor musí být možné provést jednoduše jednou osobou a bez nějakých větších technických zásahů na přístroji. Zadavatel ji musí být schopen realizovat vlastními silami, bez závislosti na dodavateli nebo třetí straně a v případě nutnosti montáže/demontáže jakýchkoliv prvků přístroje, pak současně bez jakékoliv vlivu na platnost záruky. |  | ANO | vyplní dodavatel
Celková šířka přístroje |  | max. 80 cm | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Napájení 230 V/50 Hz. |  | ANO | vyplní dodavatel
Požadavky na C- rameno:
Motorický vertikální pohyb |  | ≥ 42 cm | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Horizontální pohyb |  | ≥ 20 cm | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Orbitální pohyb |  | ≥ 120° | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Boční vyklonění (Wig-Wag) ≥ ± 10°. |  | ≥ ± 10° | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Vzdálenost ohnisko – detektor (SID) ≥ 95 cm. |  | ≥ 95 cm. | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Požadavky na generátor přístroje:
Vysokofrekvenční mikroprocesorem řízený generátor. |  | ANO | vyplní dodavatel
Maximální výkon |  | ≥ 2 kW | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Nastavitelný pulzní skiaskopický režim |  | min. v rozsahu: 36 – 110 kV, 0,2 – 8 mA | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Požadavky na rentgenku přístroje:
ohnisko anody |  | Minimálně jedno ohnisko o velikosti 0,3 nebo 0,5 nebo 0,6 mm. | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Tepelná kapacita systému |  | ≥ 900 kHU. | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Požadavky na rentgenku přístroje:
Konstrukce obrazového detektoru tvořena zesilovačem obrazu. |  | ANO | vyplní dodavatel
Požadavky na zesilovač obrazu: |  | Metalicky stíněný o velikosti min. 9“. | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Triplexní režim přepínání zorného pole (triplexní mód 9“/6“/4,5“). |  | ANO | vyplní dodavatel
DQE |  | ≥ 65%. | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
digitální zobrazovací řetězec: |  | Rozlišení min. 512 x 512 pix. / 10 bit. | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Požadavky na diagnostický monitor:
Integrovaný na otočném rameni na těle přístroje. |  | ANO | vyplní dodavatel
Velikost úhlopříčky |  | min. 18“ | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Rozlišení |  | min. 1024 x 1280 pix. | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Požadavky na kolimátor a filtraci:
Irisový kolimátor. |  | ANO | vyplní dodavatel
Náhledový kolimační indikátor v obraze (virtuální kolimátor). |  | ANO | vyplní dodavatel
Požadavky na kolimátor a filtraci:
Orgánové předvolby |  | dle výbavy od výrobce s důrazem na končetiny, hlavu, páteř, pánev, hrudník, denzní tkáně. účastník uvede výbavu nabízeného přístroje | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Funkce skiaskopického režimu pro snížení dávky (režim poloviční dávky). |  | ANO | vyplní dodavatel
Funkce uložení posledního obrazu (LIH) do pamětí přístroje. |  | ANO | vyplní dodavatel
Postprocessing obrazu – zoom, rotace, redukce šumu, jas, kontrast. |  | ANO | vyplní dodavatel
Požadavky na měření dávky:
DAP metr |  | ANO | vyplní dodavatel
Požadavky na měření dávky:
Plná DICOM konektivita dle DICOM Conformance Statement zadavatele. |  | ANO | vyplní dodavatel
Komunikace s PACS a DICOM Modality Worklistem, síťový protokol TCP/IP, síťová karta minimálně 100 Mb/s. |  | ANO, síťová karta minimálně 100 Mb/s. | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interní datovy disk (HDD/SSD) |  | interní HDD s kapacitou min. 15 000 snímků. | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky