## Technické podmínky
Příloha č. 1 - Technické podmínky - Cell disruptor
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele: vysokotlaký oddělovač bakteriálních membrán pomocí smyku - stolní přístroj pro vysokotlakou homogenizaci buněčných kultur
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí povinně splňovat všechny níže uvedené parametry) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. detailním popisem konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
systém pro vysokotlakou homogenizaci vzorku s nastavitelným pracovním tlakem alespoň v rozsahu | 10 - 350 Mpa | Vyplní dodavatel
minimální objem vzorku 5 ml nebo méně | ano | Vyplní dodavatel
možnost pracovat s objemem vzorku v rozpětí min. 5ml – 1000ml | ano | Vyplní dodavatel
systém musí umožnit kontinuální zpracování vzorků při tlaku 350 Mpa, možnost nastavení průtoku s maximálním průtokem alespoň | 40 ml/min | Vyplní dodavatel
ovládání tlačítkem s přednastavenou regulací tlaku | ano | Vyplní dodavatel
rám a vnější plášť z nerezavějící oceli | ano | Vyplní dodavatel
běžná údržba a čištění prováděné uživatelem, části přístroje které jsou v kontaktu se vzorky musí být autoklávovatelné | ano | Vyplní dodavatel
stabilní pracovní tlak v průběhu homogenizace, měření v Mpa | ano | Vyplní dodavatel
homogenizátor umožňuje chlazení kompresní cely pomocí externího cirkulačního chladiče | ano | Vyplní dodavatel
vysokotlaký systém musí být zcela uzavřený a funkčné zajištěný tak, že nelze spustit homogenizaci pokud nebude systém uzavřený bezpečnostním krytem/dvířky | ano | Vyplní dodavatel
napájení | 230 V | Vyplní dodavatel
maximální rozměry přístroje šxvxh v cm | 75 x 85 x 75 cm | Vyplní dodavatel
maximální hmotnost přístroje | 140 kg | Vyplní dodavatel
součástí dodávky je cirkulační chladič kompatibilní s dodaným homogenizátorem, s chladícím výkonem 1000W nebo vyšším, s maximálním průtokem alespoň 5 l/minutu, s dosahovaným tlakem cirkulujícícho chladiva alespoň 3 bary, s nejnižší dosažitelnou teplotou nižší než 5°C, | ano | Vyplní dodavatel