## technicke specifikace
„FIB/SEM mikroskop“ Příloha č. 1 - Technické podmínky
Typové označení přístroje
Vyplní uchazeč
Základní požadavky zadavatele
Předmětem zakázky je dodání, instalace a zaškolení pro práci na FIB-SEM mikroskopu s iontovým svazkem pracujícím na principu induktivně vázaného plazmatu pro FIB/SEM mikroskopii za kryo-podmínek.
Požadované technické a funkční vlastnosti(Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Minimální nabídka | Nabídka uchazeče(Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené plnění dosahuje. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené plnění dosahuje minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
Iontovy tubus se zdrojem induktivně vázaného plazmatu s minimálně dvěma různými typy plynů, a to xenon a kyslík. Iontový tubus pracuje v minimálně v rozsahu urychlovacích napětí 5-30kV. Rozlišení v obraze při zobrazování iontovým tubusem je <20nm. | ano | Vyplní uchazeč
Skenovací elektronový mikroskop pracujicí minimálně v rozsahu urycholovacích napětí 500V - 30000V. | ano | Vyplní uchazeč
Minimálně dva detektory elektronů umístěné uvnítř tubusu skenovacího elektronového mikroskopu pro detekci sekundarních a zpětně odražených elektronů. Minimálně jeden detektor sekundárních elektronů uvnitř komory mikroskopu | ano | Vyplní uchazeč
Stabilita elektronového tubusu měřená jako posun (drift) křížiště elektronového svazku v X a Y směru v průběhu 12 hodinového měření (interval mezi jednotlivými měřeními v rámci 12 hodinového testu je maximálně 2 minuty) je menší než (0.7 x (průměr křížiště)). Splnění tohoto parametru bude ověřeno během po instalaci mikroskopu v laboratoři objednatele a je nezbytnou podmínkou pro převzetí instrumentu objednatelem. | ano | Vyplní uchazeč
Rozlišení v obraze měřené na řezu nekontrastovaného biologického vzorku (řezu buňkou nebo tkání) za kryo-podmínek je <15nm. Rozlišení bude měřeno metodou "Fourier Ring Correlation" (FRC) na dvou SEM obrazech nasnímaných na stejném místě v řezu. Řez je vytvořen fokusovaným iontovým svazkem stejného mikroskopu. FRC je vyhodnoceno na hranici 0.143. Kritérium bude splněno, pokud alespoň část obrazu o minimální velikosti 5x5um vykazuje zmiňované rozlišení. Splnění tohoto parametru bude ověřeno během po instalaci mikroskopu v laboratoři objednatele a je nezbytnou podmínkou pro převzetí instrumentu objednatelem. | ano | Vyplní uchazeč
Komora mikroskopu obsahuje pětiosý eucentrický kryo-stolek s rozsahem pohybu v X a Y minimálně 110mm, přehledovou kameru, zařízení pro plazmové čištění komory. | ano | Vyplní uchazeč
Tlak uvnitř mikroskopu je udržován soustavou bezolejových pump. | ano | Vyplní uchazeč
Nárůst kontaminace na povrchu biologického vzorku za kryo-podmínek je <15nm/hod. (měřeno jako průměrná hodnota v rámci 8 hodinového testu). Splnění tohoto parametru bude ověřeno během po instalaci mikroskopu v laboratoři objednatele a je nezbytnou podmínkou pro převzetí instrumentu objednatelem. | ano | Vyplní uchazeč
Součástí dodávky je externí chladič pracující na principu vzduch-voda. | ano | Vyplní uchazeč
Komora mikroskopu obsahuje dva systémy pro depozici ochranné vrstvy platiny na povrch vzorku (Gas injection system – GIS). | ano | Vyplní uchazeč
Zařízení pro zvýšení vodivosti povrchu vzorku (sputter coater) umožňující aplikaci vrstvy na povrch vzorku bez nutnosti přenosu vzorku z vakuového systému mikroskopu. | ano | Vyplní uchazeč
Software pro automatický sběr FIB-SEM tomografických dat, software pro korelaci dat světelné a elektronové mikroskopie a software pro automatickou přípravu buněčných lamel za kryo-podmínek. | ano | Vyplní uchazeč
Knihovny pro ovládání funkcí mikroskopu pomocí skriptů v jazyce Python. | ano | Vyplní uchazeč
Součástí dodávky bude kompletní dokumentace v českém nebo anglickém jazyce. | ano | Vyplní uchazeč