## Příloha
Minimální technické požadavky
Sestava RTG a micro CT
Nabízená sestava
Výrobce: | vyplní účastník
Model - typové/výrobní označení | vyplní účastník
Popis minimálního technického požadavku | Uchazečem nabízená hodnota
Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni. | Pokud je zadavatelem po uchazeči vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak uchazeč uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je uchazeč povinen nadto uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží.
Z údajů uvedených uchazečem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem
Zdroj RTG záření
Lampa: min. pracovní napětí 225 kV, maximální výkon min. 800W, ohnisko 0.4 mm dle EN12543:2019, vyzařovací úhel RTG záření 30°x40° nebo větší | vyplní účastník ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
garantované prosvícení 30 mm u kovu (slitiny mědi), 90 mm u keramiky a kosti | vyplní účastník ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
Kabina
Konstrukce RTG a detektoru vodorovně proti sobě, možnost nastavení geometrického zvětšení mezi maximálním rozlišením a maximální velikostí skenovaného objektu, stolek mezi nimi, polohování vzorku svisle | vyplní dodavatel ANO/NE
elektrický rotační stolek s mechanickým nastavením geometrického zvětšení, s nosností min. 5000 g v rotaci | vyplní účastník ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
polohování stolku umožňuje skenování ve více fixních zvětšeních, možnost plynulé změny zvětšení | vyplní dodavatel ANO/NE
uživatelsky jednoduchý a pro vzorky bezpečný způsob upínání vzorků na stolek, umožňuje uchycení skenovaných vzorků různých tvarů v rámci daného rozsahu velikostí (50 – 200 mm) ve vertikální poloze | vyplní účastník ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
kabina stíněná jako drobný zdroj dle Atomového zákona | vyplní dodavatel ANO/NE
chlazení vodou pro vícehodinový provoz | vyplní dodavatel ANO/NE
Záznam a vyhodnocení
Záznamové a vyhodnocovací vybavení se skládá z detektoru, akviziční pracovní stanice, rekonstrukční pracovní stanice a příslušných software licencí, popsaných níže, přičemž tyto komponenty jsou vzájemně kompatibilní. | vyplní dodavatel ANO/NE
Detektor
detektor s minimální aktivní plochou 300x250 mm (na výšku) s min. rozlišením 3000x2450 pixelů, rychlost v plném rozlišení minimálně 10FPS | vyplní účastník ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
rozsah AD převodníku detektoru min. 16 bitů, reálné rozlišení min. 100 μm u kovů, a min. 70 μm u keramiky a kosti | vyplní účastník ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
přenos signálu do PC v reálném čase | vyplní dodavatel ANO/NE
Akviziční pracovní PC stanice
HW a operační systém akviziční pracovní stanice
procesor min. 6. jader, CPU Passmark min. 19500 bodů, základní deska s podporou TPM 2.0 | vyplní účastník ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
RAM min. 16GB | vyplní účastník ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
dedikovaná grafická karta min. 4GB RAM, GPU 3D passmark min. 7800 bodů | vyplní účastník ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná | vyplní účastník ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
Základní deska musí obsahovat sběrnici PCI-Express 4.0 nebo vyšší, socket M.2, V BIOSu možnost volby UEFI | vyplní účastník ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení | vyplní účastník ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
pevný SSD disk min. 1TB pro systém a SW | vyplní účastník ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
druhý SSD min. 1TB disk datový | vyplní účastník ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
Windows 11 Pro | vyplní dodavatel ANO/NE
monitor; výškově nastavitelný, podpora HDR, rozměry alespoň 27", LED, poměr stran 16:9, integrované USB porty, rozlišení alespoň 4K (a 3840x2160), IPS, alespoň 8ms. | vyplní účastník ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
klávesnice a myš/konzole a další potřebné ovládací prvky | vyplní účastník ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
SW akviziční pracovní stanice
je autonomní pro komunikaci a zpracování záznamu | vyplní dodavatel ANO/NE
umožňuje snímání a přenos snímků do PC, i v reálném čase | vyplní dodavatel ANO/NE
umožňuje popis snímků a měření ve snímku | vyplní dodavatel ANO/NE
umožňuje základní úpravy a ukládání snímků | vyplní dodavatel ANO/NE
Rekonstrukční pracovní PC stanice
HW a operační systém rekonstrukční pracovní stanice
procesor 16 jader, , CPU Passmark min. 45600 bodů, základní deska s podporou TPM 2.0 | vyplní účastník ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
RAM min. 64GB | vyplní účastník ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
dedikovaná grafická karta 16 GB RAM, GPU 3D passmark min. 22800 bodů | vyplní účastník ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná | vyplní účastník ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
Základní deska musí obsahovat sběrnici PCI-Express 4.0 nebo vyšší, socket M.2, V BIOSu možnost volby UEFI | vyplní účastník ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
Splňouje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení | vyplní účastník ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
pevný SSD disk min.1TB, PCIE 4.0 pro systém a SW | vyplní účastník ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
druhý SSD disk min. 1TB disk datový | vyplní účastník ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
Windows 11 Pro | vyplní účastník
uzpůsobení pro stabilní a velkoobjemový přenos dat z akvizičního PC - síťové propojení se síťovou kartou min 10 GB nebo optický kabel | vyplní účastník ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
monitor; výškově nastavitelný, podpora HDR, rozměry alespoň 27", LED, poměr stran 16:9, integrované USB porty, rozlišení alespoň 4K (a 3840x2160), IPS, alespoň 8ms. | vyplní účastník ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
klávesnice a myš/konzole a další potřebné ovládací prvky | vyplní účastník ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
SW rekostrukční pracovní stanice
umožňuje automatické kalibrace skenů | vyplní dodavatel ANO/NE
umožňuje plnou 3D rekonstrukci z projekcí | vyplní dodavatel ANO/NE
umožňuje zobrazování rekonstrukcí v řezech | vyplní dodavatel ANO/NE
umožňuje měření vzdáleností | vyplní dodavatel ANO/NE
obsahuje sadu plně barevných LUT zobrazovacích tabulek pro zvýraznění hodnot v různých rozsazích | vyplní dodavatel ANO/NE
umožňuje volné uživatelské definice neplanárních ploch řezu rekonstrukcí a výběru objektů | vyplní dodavatel ANO/NE
umožňuje definici neplanárních řezů na základě aproximace povrchu skenovaného předmětu | vyplní dodavatel ANO/NE
umožňuje segmentaci komponent skenovaného objektu | vyplní dodavatel ANO/NE
umožňuje geometrickou charakteristiku segmentovaných objektů (plocha, objem, délka, šířka, 3D orientace vůči definovaným osám) | vyplní dodavatel ANO/NE
obsahuje funkci doostření pro zvýraznění detailů | vyplní dodavatel ANO/NE
umožňuje vizualizaci vlastností segmentovaných objektů barevnou škálou | vyplní dodavatel ANO/NE
umožňuje výběr skupin segmentovaných objektů na základě jejich průniku s uživatelsky definovanými neplanárními plochami | vyplní dodavatel ANO/NE
obsahuje volitelný individuální zoom v různých řezech | vyplní dodavatel ANO/NE
umožňuje zobrazování rekonstrukcí ve 3D | vyplní dodavatel ANO/NE
umožňuje zobrazování izoploch vč. editoru materiálů, průhlednosti a odrazových vlastností | vyplní dodavatel ANO/NE
umožňuje export vlastností segmentovaných objektů do txt, csv | vyplní dodavatel ANO/NE
zahrnuje editor a export videa ve formátech podporovaných volně dostupnými přehrávači (např. VLC, a běžně používanými prohlížeči, např. Firefox), videa s animací průchodu objemovými daty, pohledu v řezech, 3D pohledu, zoom | vyplní dodavatel ANO/NE
zahrnuje samostatný volně šiřitelný prohlížeč umožňující základní zobrazení CT rekonstrukcí a definici planárních řezů | vyplní dodavatel ANO/NE
Další obecné požadavky
Zařízení je klasifikováno jako tzv. „drobný zdroj“ dle zák. č. 263/2016 Sb., atomového zákona a navazujících předpisů a jako takový může být po instalaci, zaškolení obsluhy a ohlášení Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost bezprostředně používán | vyplní dodavatel ANO/NE
Zařízení funguje samostatně a nepotřebuje další zařízení pro svůj provoz | vyplní dodavatel ANO/NE
Note on C14: Pavel Přikryl: posoudit, kde nám postačuje uvést ano/ne, a kde chtít konkrétní hodnoty