## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Video-laryngoskop s příslušenstvím
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
1) Lžíce laryngoskopu |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Lžíce laryngoskopu velikosti 0 typ Miller s možností vyššího stupně desinfekce |  | ANO | vyplní dodavatel
Rozlišení čipu videolaryngoskopu |  | min. 1280x800 px | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Stupeň krytí laryngoskopu |  | IPX8 | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Úhel pohledu lžíce |  | minimálně 70 stupňů | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
prohlášení o shodě dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě) |  | ANO účastník prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
dokument/ dokumenty prokazující, že se jedná o zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů přístroj musí být zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů |  | ANO účastník prostou kopii tohoto dokumentu doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
2) Přenosný monitor (1 ks) |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Monitor s Full HD (1920x1200p) rozlišením |  | ANO | vyplní dodavatel
HDMI výstup |  | ANO | vyplní dodavatel
Nabíjecí baterie Li-ion |  | ANO | vyplní dodavatel
Možnost ukládání záznamu na |  | SD kartu, USB disk | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Doba provozu na baterii minimálně |  | 120 minut | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Možnost ukládání záznamu |  | ANO | vyplní dodavatel
USB port |  | min. 2.0 a vyšší | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Možnost připojení kamerové hlavy pro rigidní a flexibilní fibro-endoskopy, video-laryngoskopické lžíce, jednorázové lžíce nebo video flexibilní videoendoskopy |  | ANO | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Možnost připojení až 2 video-endoskopů současně |  | ANO | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
3) Propojovací kabel (1 ks) |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Propojovací kabel mezi monitorem a titanovou lžící |  | min. délka 2 m | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
4) Mobilní stojan (1 ks) |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
mobilní stojan s úložným prostorem |  | ANO | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky