## Příloha
Minimální technické požadavky - příloha č.1 formuláře nabídky
Mobilní XRF (p-XRF) spektrometr
Nabízený přístroj
Výrobce: | vyplní dodavatel
Model - typové/výrobní označení | vyplní dodavatel
Popis minimálního technického požadavku | Uchazečem nabízená hodnota
Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni. | Pokud je zadavatelem po uchazeči vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak uchazeč uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je uchazeč povinen nadto uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží.
Z údajů uvedených uchazečem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem
Lehká jednoruční aparatura (váha ve funkčním stavu – s bateriemi – do 1,2 kg) s komorou na malé vzorky pro terénní použití, vše kompaktně v jednom přepravním kufru, k tomu navíc větší komora pro laboratorní in-situ měření větších vzorků | vyplní dodavatel ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
Odolnost těla spektrometru dle certifikace IP67 | vyplní dodavatel ANO/NE
Rentgenka
digitálně řízená | vyplní dodavatel ANO/NE
Rh nebo Ag rentgenka | vyplní dodavatel ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
budící napětí do 50 kV, výkon 5W | vyplní dodavatel ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
automatická výměna 2 kolimátorů | vyplní dodavatel ANO/NE
možnost volby v rozmezí od průměru 1,5 mm do 7 mm | vyplní dodavatel ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
výměna nezávislá na výměně filtrů | vyplní dodavatel ANO/NE
pro každý kolimátor je možné použít kteroukoliv pozici předfiltrů rentgenky | vyplní dodavatel ANO/NE
Detektor
SSD detektor | vyplní dodavatel ANO/NE
využitá aktivní plocha minimálně 30 mm2 | vyplní dodavatel ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
rozlišení min. 138 eV na čáře MnKa při 300 000 cps | vyplní dodavatel ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
grafenové okénko | vyplní dodavatel ANO/NE
mechanická ochrana okénka detektoru trvale umístěná před detektorem ve formě mřížky neabsorbující rentgenové záření měřených prvků | vyplní dodavatel ANO/NE
Procesor pulzů
plně digitální, min. 800 000 cps při mrtvém čase maximálně 35% | vyplní dodavatel ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
Vizuální kontrola zaměření a obrazová dokumentace
integrovaná CCD kamera pro zobrazení měřené plochy s přesným zobrazením velikosti ozařované plochy dle zvoleného kolimátoru | vyplní dodavatel ANO/NE
automatické vkládání snímku z kamery se zobrazením měřené plochy do protokolů z měření | vyplní dodavatel ANO/NE
panoramatická druhá CCD kamera pro obrazový záznam informací o měřeném vzorku | vyplní dodavatel ANO/NE
Přídatná komora pro laboratorní měření
O rozměrech přesně 20 x 12 cm (základna), 18 cm (výška) | vyplní dodavatel ANO/NE
Parametry obslužnosti
jednoduchá výměna ochranné folie měřícího prostoru bez nutnosti použití nástrojů | vyplní dodavatel ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
možnost plnohodnotného připojení k různým PC nebo notebookům pomocí instalačního klíče nebo podobnou cestou | vyplní dodavatel ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
automaticky výměnné předfiltry rentgenky (8 pozic pro filtry, 7 pozic osazených sedmi různými filtry pro maximální flexibilitu analýzy, vč. vícevrstvých filtrů), výměna filtrů nezávislá na změně kolimátoru | vyplní dodavatel ANO/NE
interní záložní baterie s kapacitou na min. 30 min. práce (bez současného zapojení hlavní baterie či jiného zdroje el. energie), umožňující výměnu hlavní baterie za chodu. | vyplní dodavatel ANO/NE
Rozsah analyzovaných prvků
od Mg po U i při analýze bez He proplachu a od Na po U při analýze s PC software a He proplachem | vyplní dodavatel ANO/NE
Korekce
automatická barometrická a současně teplotní korekce | vyplní dodavatel ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
Možnost práce se spektry
podrobná kvalitativní analýza s automatickou dekonvolucí píků, automatickou identifikací sumačních a escape píků | vyplní dodavatel ANO/NE
možnost překrývání spekter a matematických operací se spektry | vyplní dodavatel ANO/NE
Vložené analytické profily
Metoda analýzy půd | vyplní dodavatel ANO/NE
Rychlé analýzy geologických materiálů | vyplní dodavatel ANO/NE
Komplexní analýzy geologických materiálů (oxidová analýza) | vyplní dodavatel ANO/NE
Přesná analýza slitin drahých kovů | vyplní dodavatel ANO/NE
Metoda pro historické slitiny Cu | vyplní dodavatel ANO/NE
Analýza tloušťky pokovení | vyplní dodavatel ANO/NE
Forenzní a archeometrická analýza | vyplní dodavatel ANO/NE
Rozhraní
Bluetooth, Wi-fi, interní GPS, USB, plná kompatibilita s MS Windows 10 | vyplní dodavatel ANO/NE
slot na paměťovou kartu s kapacitou až 16 GB, vč. karty | vyplní dodavatel ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
Výpočetní systém zařízení
integrovaný, umožňující plnou funkčnost přístroje bez nutnosti připojovat jiné výpočetní zařízení | vyplní dodavatel ANO/NE
výklopný čitelný displej min. 4.3“ s rozlišením 800x600 bodů | vyplní dodavatel ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
interní paměť pro uložení minimálně 500 analýz (kompletní informace včetně spektra a snímku měřené plochy) | vyplní dodavatel ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty a údaje
Software
integrovaný software kompatibilní s MS Windows 10 Pro | vyplní dodavatel ANO/NE
umožňující bezkalibrační analýzu slitin kovů | vyplní dodavatel ANO/NE
umožňující obecnou bezkalibrační kvantitativní analýzu sautomatickým dopočtem lehké matrice | vyplní dodavatel ANO/NE
umožňující automatickou identifikaci materiálů podle uživatelem editovatelné databáze | vyplní dodavatel ANO/NE
umožňující plnohodnotnou kvantitativní analýzu na bázi empirických kalibračních modelů s kompletní statistickou analýzou a automatickým i manuálním výpočtem faktorů meziprvkového ovlivnění | vyplní dodavatel ANO/NE
obsahující databáze pro identifikaci slitin kovů | vyplní dodavatel ANO/NE
Export výsledků měření
plnohodnotný a uživatelsky jednoduchý export výsledků do software Excel | vyplní dodavatel ANO/NE
generování plně editovatelných protokolů ve formátu docx, rtf a HTML přímo v přístroji s následným exportem (ukládání na paměťovou kartu, USB nebo WiFi přenos), vč. možnosti přednastavení a editace šablon protokolů | vyplní dodavatel ANO/NE
Příslušenství (součástí dodávky)
2 hlavní výměnné baterie se samostatným ukazatelem stavu nabití baterie, kapacita každé výměnné hlavní baterie min na 10h práce | vyplní dodavatel ANO/NE
nabíječka | vyplní dodavatel ANO/NE
výměnná krycí okénka detektoru | vyplní dodavatel ANO/NE
kontrolní standard | vyplní dodavatel ANO/NE
odolný přepravní kufr, který pojme kompletní terénní výbavu vč. malé komory se stojánkem | vyplní dodavatel ANO/NE