Technické podmínky

NMR spektrometr

NMR spektrometr je přístroj pro měření spekter nukleární magnetické rezonance jader 1H, 13C, 19F, 31P, 11B, 15N aj. NMR spektrometr je zásadní instrumentací pro strukturní analýzu molekul v kapalné fázi, popř. pevné fázi 
a umožňuje detailní studium komplexních molekulárních a biologických systémů a jejich vzájemných interakcí v roztoku. Přístroj umožňuje promptní a sekvenční měření vzorků v kapalné fázi, tzn. roztoky analyzovaných organických sloučenin ve standardních deuterovaných rozpouštědlech (např. chloroform, dimethylsulfoxid, aceton apod.). NMR spektrometr umožní měření zejména 1H a 13C jedno – a dvoudimenzionálních NMR spekter strukturně komplexních organických sloučenin s dostatečným rozlišením a citlivostí; tzn. operační frekvencí 400 MHz 
pro měření 1H spekter a 100 MHz pro měření 13C spekter. Přístroj bude pravidelně (každodenně) využíván 
k charakterizaci struktury a čistoty nově připravených organických sloučenin.

Předmětem dodávky je kompletní, nové, nepoužité a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Přístroj sestává z plně funkčního a kompletního technologického setu, který po instalaci umožní měření NMR spekter – zejména supravodivý magnet (s vnitřním průměrem průchozího otvoru = 54 mm) a FT-NMR spektrometr s pracovní frekvencí pro 1H = 400 MHz (9.4 T) +/- 1 MHz) a pracovní PC s monitorem nutné k obsluze přístroje, včetně software pro akvizici dat a jejich zpracování. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Instalace do současné NMR místnosti (tzn. místnosti 1S12 v pavilonu A8) s výškou stropu = 2,60 m; s použitím odpovídajícího potrubí k plnění kapalného helia, které bude možné umístit pod stávající strop. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj obsahuje širokopásmovou (5mm) sondu pro měření vzorků v kapalné fázi. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Přístroj obsahuje automatický měnič vzorků (autosampler) s minimálním počtem pozic 24, včetně odpovídajícího počtu spinnerů pro vkládání NMR kyvet do přístroje. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Minimální doba mezi jednotlivými plněními kapalného helia do supravodivého magnetu je > 350 dní. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Automatizovaný gradientní shimming pro optimalizaci homogenity magnetického pole schopný pracovat se směsnými deuterovanými rozpouštědly. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a případně doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.