Technické podmínky

Systém pro sušení a purifikaci rozpouštědel (SPS)

Popis zařízení a jeho využití

Přístroj je určený pro purifikaci klíčových rozpouštědel pro organickou syntézu. Takto upravené solventy jsou charakteristické minimálním obsahem vody a kyslíku, což je klíčové především pro citlivé reakce na vlhkost 
a kyslík. Purifikační systém tak z velké části nahradí nutnost nákupu suchých rozpouštědel v septem uzavřených lahvičkách, jejichž garantovaná kvalita je po otevření časově omezená a ekonomicky méně výhodná.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Samostatně stojící systém pro purifikaci rozpouštědel v inertní atmosféře | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zásobník pro každé z 5 rozpouštědel (toluen, dichlormethan, 1,4-dioxan, acetonitril a tetrahydrofuran) s minimálním objemem 10 litrů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zásobníky s rozpouštědly umístěny v bezpečnostní (ohnivzdorné) skříni s trvalým odvětráním skrze napojení na vzduchotechniku která bude dostupná ve vyhrazené místnosti. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zásobníky na rozpouštědla jsou napojené na přívod inertního plynu (dusík nebo argon) z přívodního bodu, který bude ve vyhrazené místnosti k dispozici. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Každé rozpouštědlo má sadu (dvojici) vlastních aktivovaných kolon na sušení a odkysličení jednotlivých rozpouštědel. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Maximální obsah vody v daném rozpouštědle po vysušení na koloně (purifikaci): toluen:  2 ppm dichlormethan:  1 ppm 1,4-dioxan:  15 ppm acetonitril:  5 ppm tetrahydrofuran:  15 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Maximální obsah kyslíku pro každé z rozpouštědel v jednotkách ppm. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Minimální objem rozpouštědla, který je možné vysušit před regenerací sušících kolon: toluen: 1000 L dichlormethan: 500 L 1,4-dioxan: 400 L acetonitril: 600 L tetrahydrofuran: 400 L | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Dávkování a sběr rozpouštědel pod inertní atmosférou do baněk se skleněným zábrusem NZ 29/32 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Teflonová redukce umožňující dávkování a sběr rozpouštědel pod inertní atmosférou do baněk se skleněným zábrusem NZ 14/23 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kulaté zásobní baňky 500 mL na sběr rozpouštědel se skleněným zábrusem NZ 29/32 a bočním vývodem osazeným teflonovým kohoutkem (5 kusů) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kulaté zásobní baňky 250 mL na sběr rozpouštědel se skleněným zábrusem NZ 14/23 a bočním vývodem osazeným teflonovým kohoutkem (5 kusů) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Připojení purifikačního systému k membránové vakuové pumpě | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je membránová vakuová pumpa rezistentní vůči agresivním výparům organických rozpouštědel | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky je validace kvality purifikace rozpouštědel (tj. splnění limitů obsahu vody a kyslíku) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.