Technická specifikace

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účelem dodávky je získat mikroskop pro zobrazování rozměrných živých 3D objektů v reálném čase s rozlišením na úrovni jedné buňky.

Předmětem dodávky je nové a zcela funkční zařízení včetně kompletní instalace, zprovoznění a zaškolení personálu v místě dodávky.

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované Zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

| Osvětlovací optika |  |
| --- | --- |
| Iluminační objektivy se zvětšením 10x s min. 0,2 NA | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Pevná a bezšroubová montáž osvětlovacích a detekčních objektivů pro dlouhodobou stabilitu systému | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Softwarově řízené vyrovnávání light-sheet paprsků s min. 4 možnostmi nastavení polohy paprsku | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Softwarové otáčení light-sheet paprsků | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Min. tři přepínatelné light-sheet paprsky s tloušťkou FWHM min. 2,3 a min. 4 a min. 7 µm pro různé velikosti vzorků | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Světelný light-sheet paprsek s Gaussovým rozložením | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Automatická kalibrace systému | Dodavatel uvede ANO/ NE Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Transmisní osvětlení min. LED zdrojem světla pro lokalizaci vzorku a získání transmisních obrazů z detekčního objektivu | Dodavatel uvede ANO/ NE |

| Detekční optika |  |
| --- | --- |
| Snímání pomocí dvou objektivů min. 25x s NA min. 1,1 s ponořením do vody, pracovní vzdálenost min. 2 mm | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Objektivy přizpůsobené pro light-sheet technologii | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Jednotlivé zvětšení min. 25x se zorným polem min. 590 mm s velikostí pixelu XY min. 260 nm | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Dvě vysoce citlivé kamery: - Min. velikost pixelu 6,5 µm x 6,5 µm - Počet pixelů min. 2300 x 2300 pixelů - Velikost chipu min. 14,9 x 14,9 mm - Připojení min. USB 3.0 - QE min. 80% při 550nm - Dynamický rozsah min. 21 400:1 - Kapacita snímače: min. 15 000e - Digitální binning 2x2, 4x4 - Min. 8, 12, 16 bit - Min. 3x SMA konektory pro trigerování - Kompletní připojení kamery | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Současné snímání dvou detekčních snímků na obou kamerách separátně | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Sekvenční snímání vícekanálových snímků současně pro více vzorků | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Systém je rozšiřitelný o objektiv se zvětšením min. 16x | Dodavatel uvede ANO/ NE |

| Laserová jednotka a emisní filtry: |  |
| --- | --- |
| Laserový modul až pro 6 vlnových délek jako samostatné lasery | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Motorizované filtrační kolečko s neutrálními filtry umístěnými za laserovým vláknem pro zesílení/zeslabení intenzity laseru | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Rychlé motorizované min. 6ti polohový držák filtrů s emisními filtry před každou kamerou zvlášť | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Laser 488nm, min. 50mW diodový laser a odpovídající emisní filtr | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Laser 561nm, min. 50mW DPSS laser a odpovídající emisní filtr | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Laser 638nm, min. 100mW diodový laser a odpovídající emisní filtr | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Laserový systém třídy 3B | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Štěrbina pro měření výkonu laseru konvenčním senzorem v rámci systému | Dodavatel uvede ANO/ NE |

| Manipulace se vzorky: |  |
| --- | --- |
| Motorizovaný stolek pro XYZ s odečtem polohy v nanometrech a přesností polohování a rozsahem pohybu min. 48 mm podél osy X | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Vzorek je umístěn v odnímatelném otevřeném vícejamkovém držáku vzorku pro možnou manipulaci i při snímání samotného experimentu | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Vzorek izolovaný od ponoření do vody umístěný mezi osvětlovacím a zobrazovacím objektivem | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Držák vzorků pro min. 4 jamky přizpůsobený pro light-sheet technologii snímání s různými tvary jamek pro různorodé vzorky | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Součástí systému je multipoziční držák vzorků | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Prostor pro vzorek chráněný před okolním světlem | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Možnost přidání fotomanipulačního modulu v budoucnu | Dodavatel uvede ANO/ NE |

| Regulace teploty a plynu: |  |
| --- | --- |
| Regulace teploty cirkulačního vzduchu od 5 °C nad okolní teplotou do 40 °C v krocích po 0,1 °C | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Dlouhodobá stabilita systému s teplotou u vzorku min. ±0,2 °C | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Vysoce přesný referenční teploměr jako součástí systému pro měření odezvy vzorku | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Teplotní sonda třídy A v blízkosti vzorku | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Rozsah regulace koncentrace CO2 od 4 do 10 %, stabilita lepší než ±0,2 % CO2 | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Rozsah kontroly koncentrace O2 od 5 do 15 %, stabilita lepší než ±0,2 % 02 | Dodavatel uvede ANO/ NE |

| Řídící stanice a monitor, software: |  |
| --- | --- |
| Software pro ovládání celého systému, plus jedna další sw licence pro další analyzační PC (celkem tedy dvě shodné licence) | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| 1x Výkonná pracovní stanice s operačním systémem (64 bitů). Vysoce výkonná profesionální grafická karta s pokročilou architekturou GPU - Procesor min. 32 fyzických jader, 64 vláken, podpora ECC pamětí a DDR5, L3 cache min. 45MB, procesor musí podporovat víceprocesorové konfigurace a být určen pro servery nebo výkonné pracovní stanice - RAM min. 128 GB DDR5 - Grafická karta min. 16 GB GDDR6 s ECC, min. 6000 CUDA jader - SSD 4TB M.2 – rychlost čtení min. 3000 MB/s - SSD 4TB M.2 – rychlost čtení min. 3000 MB/s - SSD 2TB M.2 – rychlost čtení min. 3000 MB/s - 10 GBit síťový adaptér - min. Thunderbolt 3 - interní vypalovačka Blu-ray - Klávesnice a myš - 31,5-32” monitor IPS s rozlišením min. 3840x2160, barevná hloubka 10bit, svítivost min. 350 nits, výškově nastavitelný, pivot | Dodavatel uvede ANO/ NE |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.