Technické podmínky

Fluorescenční mikroskop

Popis zařízení a jeho využití

Fluorescenční mikroskop s objektivy 60x a 100x (semi-apochromatické) s vysokým rozlišením pro mikroskopii bakteriálních buněk barvených DAPI, GFP, Cy5, případně kombinací barviv.

Fluorescenční mikroskopie pro studium interakcí bakteriofág-hostitel, studium antifágových systémů, stanovení živých a mrtvých buněk (live-dead assay), skríning vzorků před měřením na průtokovém cytometru, skríning vzorků při expresi genů a přípravě rekombinantních proteinů s fluorescenčními tagy.

Předmětem dodávky je kompletní, nové (ne repasovaný ani předváděcí přístroj), nepoužité a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Mikroskop má stabilní kovový a ergonomický stativ, hrubé a jemné ostření na obou stranách stativu včetně ergonomického ovládacího kolečka pro jemné ostření, které lze instalovat na levou, nebo pravou stranu. Rozsah zdvihu je min 25mm. Zdvih na otáčku je min 15mm pro hrubé ostření a min. 100µm na otáčku pro jemné ostření. Rozlišení Z osy je min 1 µm. Stativ umožňuje aretaci Z-osy – ochrana proti zlomení preparátu (nastavení horního dorazu). Stativ umožňuje nastavit odpor tuhosti hrubého ostření. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Mikroskop má tzv. „Koehlerovo“ osvětlení (irisová clona pole, irisová aperturní clona) pro procházející světlo – LED osvětlení min 14W. True Color LED osvětlení je plynule regulovatelné na těle mikroskopu, má životnost LED diod minimálně 50 000 hodin a je dostatečně výkonné zaručující věrnost barev, tj. s Intenzitou osvětlení > než 100W halogen. Optická soustava je tvořena soustavou čoček pro rovnoměrné osvětlení celého zorného pole. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Stolek mikroskopu je pravostranný s bezhřebenovým vedením preparátu s univerzálním ovládáním, ergonomický mechanismus posunu, tuhost chodu regulovatelnou nezávisle v ose X a Y. Povrch stolku je opatřen ochrannou ultra tvrdou keramickou vrstvou. Stolek má možnost nastavení tuhosti posuvu pro každou osu. Stolek rovněž obsahuje držák 2ks. sklíčkových preparátů. Stolek má stupnici pro odečet souřadnic XY. Stolek je opatřen gumovými nástavci pro snadné ovládání pohybu stolku. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Tubus je širokoúhlý trinokulární, nastavitelná rozteč očí podle potřeby obsluhy. Nastavitelná interpupilární vzdálenost v rozsahu min 50 až 76 mm. Dělení světla třípolohové 100/0, 20/80, 0/100. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Mikroskop je osazen 2 širokoúhlými okuláry se zvětšením min. 10x se zorným polem min. F.N. 22. Okuláry jsou opatřeny gumovými očnicemi. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Optická soustava s korekci na nekonečno. Kondenzor achromaticko-aplanatický. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Odnímatelný objektivový revolver pro min.5 objektivů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Planfluorit objektiv 60x, N.A. 0,9, w.d 0,2 mm, s korekčním kroužkem na krycí skla 0,11-0,23mm, závit RMS, parfokální vzdálenost 45 mm, objektiv musí být pro zorné pole min 26 | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Planapochromatický objektiv 100x, N.A. 1,45, w.d 0,13mm, imerzní olejový, závit RMS, parfokální vzdálenost 45 mm, objektiv musí být pro zorné pole min 26 | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Objektivy řady UIS, UIS2 jsou plně kompatibilní se stávajícími mikroskopy (fluorescenční mikroskopy Olympus řady IX), které jsou v majetku zadavatele. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Fluorescence: Držák fluorescenčních filtrů s min. 8 pozicemi LED fluorescenční zdroj pro excitaci v rozpětí vlnových délek DAPI-CY5 Nastavení intenzity osvětlení 0–100 % s krokem max. 1 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Fluorescenční úzkopásmový filtr pro DAPI Fluorescenční úzkopásmový filtr pro FITC Fluorescenční úzkopásmový filtr pro Cy5 | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Přídavný modul k stávajícím programům na pracovišti QuickPHOTO určený pro skládání snímků pořízených pomocí fluorescenčního mikroskopu. Min 8 snímků pořízených s použitím různých fluorescenčních filtrů může být složeno do jednoho výsledného obrazu. Úprava histogramu a intenzity každého dílčího snímku nezávisle Korekce posunu dílčích snímků v ose X a Y Možnost uživatelského přebarvení snímků Nastavení modulu lze uložit do souboru s možností opětovného načtení. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Přídavný modul k stávajícím programům na pracovišti QuickPHOTO, který umožňuje vytvářet složené „koláže“ do publikací ze snímků z mikroskopu nebo makro snímků. Uživatel musí mít plnou kontrolu nad rozložením snímků i nad rozměry a rozlišením (DPI) výsledné koláže. Do všech dílčích snímků musí být umožněno vložit kalibrovaná měřítka a popisky. Měřítka a popisky musí mít jednotnou velikost, vzhled, odsazení atd. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.