## List1
Příloha č. 1 - Technická specifikace Průtokový cytometr s vysokou citlivostí
Typové označení přístroje
Vyplní účastník - název výrobce, typové označení produktu
Základní požadavky zadavatele
Průtokový analyzátor buněk a částic umožňující mnohoparametrickou analýzu vysokou rychlostí při zachování minimálních požadavků na intervenci obsluhy.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni). | Požadovaná hodnota | Nabídka účastníka (účastník uvede nabízenou hodnotu a potvrdí splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem - např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
1. Lasery
a) Minimálně 3 oddělené lasery níže uvedeného typu: | ano | Vyplní účastník
b) 488 nm - modrý, tolerance vlnových délek +/- 5 nm o výkonu minimálně 50mW. | ano | Vyplní účastník
c) 638 nm – červený, tolerance vlnových délek +/- 5 nm o výkonu minimálně 40 mW | ano | Vyplní účastník
d) 405 nm – fialový, tolerance vlnových délek +/- 5 nm o výkonu minimálně 70 mW | ano | Vyplní účastník
2. Detektory:
a) detektor pro přímý rozptyl „Forward Scatter“ (FSC) | ano | Vyplní účastník
b) detektor pro boční rozptyl „Side Scatter“ (SSC) | ano | Vyplní účastník
c) Alespoň 13 fluorescenční detektorů celkem, z toho minimálně: | ano | Vyplní účastník
5 fluorescenčních detektorů pro laser 488 nm – modrý | ano | Vyplní účastník
3 fluorescenční detektory pro laser 638 nm – červený | ano | Vyplní účastník
5 fluorescenční detektory pro laser 405 nm – fialový | ano | Vyplní účastník
3. Plně digitální, min. 24 bitové zpracování dat, zobrazení min. 7 dekadických řádů v logaritmické škále. | ano | Vyplní účastník
4. Technické parametry měření:
a) rozlišení partikulí od šumu od velikosti alespoň ≤ 100 nm; | ano | Vyplní účastník
b) citlivost detekce fluorescence alespoň: ≤ 40 MESF/MEFL pro FITC, ≤ 20 MESF/MEFL pro PE | ano | Vyplní účastník
c) rychlost akvizice alespoň ≥ 30 000 událostí/s; | ano | Vyplní účastník
d) možnost regulace průtoku vzorku v rozmezí alespoň ≤ 10 – ≥ 150 μl/min; | ano | Vyplní účastník
e) uživatelsky definovatelná délka automatického promíchávání vzorku; | ano | Vyplní účastník
f) akvizice vzorku a její ukončení na základě stanovení požadovaného počtu buněk nebo objemu; | ano | Vyplní účastník
g) monitoring a obsluha provozních kapalin pro všechny nádrže s automatickou signalizací; | ano | Vyplní účastník
h) automatizované čištění systému; | ano | Vyplní účastník
i) měření absolutního počtu a koncentrace buněk bez potřeby použití počítacích partikulí. | ano | Vyplní účastník
5. Vstup vzorku:
a) systém musí umožnit analýzu ve standardních cytometrických zkumavkách o velikosti (objemu) 12 x 75 mm (5 ml) a ve zkumavkách typu „Eppendorf“ (1,5 a 2 ml); | ano | Vyplní účastník
b) systém musí umožnit akvizici vzorku z automatického podavače na 96jamkové destičky včetně tzv. 96-jamkové Deepwell (tj. objem 1,5-2ml, výška ≤ 45.5 mm) | ano | Vyplní účastník
c) možnost nastavit délka míchání vzorků v destičce | ano | Vyplní účastník
6. Nosná kapalina
a) systém musí umožňovat použití deionizované vody jako nosné kapaliny z důvodu možných delších odstávek stroje | ano | Vyplní účastník
7. Uživatelský software:
a) řídící a vyhodnocovací software umožňující analýzu dat musí být součást dodávky; | ano | Vyplní účastník
b) software musí umožnit analýzu dat na min. dalších pěti počítačích nepřipojených k průtokovému cytometru; | ano | Vyplní účastník
c) dodavatel musí zajistit bezplatné aktualizace software min. po dobu 5 let; | ano | Vyplní účastník
d) software musí kromě standardní analýzy (histogram, dot plot, gatování populací) umožnit řešení přesvitu fluorochromů (kompenzace) a odečet autofluorescence. | ano | Vyplní účastník
e) možnost exportu datového souboru FCS 2.0, FCS 3.0 a FCS 3.0 s vysokou autoflorescencí | ano | Vyplní účastník
f) možnost exportů datových (FCS) souborů podmíněného logickým hradlem, neboli export FCS-dat z vybrané populace | ano | Vyplní účastník
8. Záruka
a) záruka minimálně na 5 let | ano | Vyplní účastník