Technická specifikace

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účelem dodávky je získat vysocevýkonný automatický skener preparátů.

Předmětem dodávky je nové a zcela funkční zařízení včetně kompletní instalace, zprovoznění a zaškolení personálu v místě dodávky.

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované Zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

| Základní vlastnosti: |  |
| --- | --- |
| Uzavřený kompaktní formát (box) s integrovaným zásobníkem na min. 100 skel | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Pozorovací metody: světlé pole, cirkulární polarizace, reliéfní kontrast a fluorescence | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Skener musí být vhodný pro provoz 24/7 | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Mikroskopická skla se vkládají do nosičů. Skla musí být v nosičích pevně uchycena (nejen volně ložena), aby nedocházelo k samovolnému uvolnění a současně se nesmí navzájem dotýkat | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Nosič musí být alespoň na 4 skla o rozměru 76x26mm. Možnost rozšíření o nosiče skel o rozměrech 76x52mm a 102x76mm | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Konstrukce bez mikroskopického stolku, tzn. nosič se skly se ve skeneru nepřekládá na stolek, ale přemístí se rovnou pod objektiv | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Světelná signalizace obsazenosti zásobníku. Možnost kontinuálního doplňování | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Skener musí disponovat detekční jednotkou s rozlišením alespoň 5Mpx pro rychlé vytvoření přehledových obrázků celých skel vložených do zásobníků před přesunem pod objektiv | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Skener musí kontinuálně zaostřovat (neustálé snímání během pohybu v Z ose bez zastavení) | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Skener musí být vybaven senzorem, který udržuje vzorek v rovině ostrosti | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| LED zdroj světla pro světlé pole v plném rozsahu viditelného spektra | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Systém musí být vybaven automatickou kalibrací (geometrickou a barevnou), která zaručuje konzistentní výkon přístroje v průběhu času | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Systém musí mít motorizovaný kondenzor s numerickou aperturou minimálně 0,8 včetně motorického cirkulárního polarizátoru a možností reliéfního kontrastu | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Světelné zdroje musí být připojeny napřímo do skeneru nikoliv přes světlo-vodič | Dodavatel uvede ANO/ NE |

| Optické vlastnosti: |  |
| --- | --- |
| Systém musí být vybaven kalibrovanými objektivy pro každé zvětšení zvlášť bez použití měniče zvětšení nebo jiné přídavné optické komponenty. Musí mít možnost pozdějšího doplnění dalšími objektivy | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Minimálně 7-četný motorický objektivový revolver | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Součástí skeneru musí být objektivy: Semi-apochromatické: 5x/ NA minimálně 0,25 20x/ NA minimálně 0,50 pro polarizované světlo (bez pnutí) 40x/ NA minimálně 0,90 pro polarizované světlo (bez pnutí) Apochromatické 10x/ NA minimálně 0,45 - rozlišení minimálně 0,345 mikrometrů/ pixel 20x/ NA minimálně 0,80 - rozlišení minimálně 0,173 mikrometrů/ pixel 40x/ NA minimálně 0,95 - rozlišení minimálně 0,086 mikrometrů/ pixel | Dodavatel uvede ANO/ NE Dodavatel uvede ANO/ NE Dodavatel uvede ANO/ NE Dodavatel uvede ANO/ NE Dodavatel uvede ANO/ NE Dodavatel uvede ANO/ NE |

| Fluorescence |  |
| --- | --- |
| Plně motorizovaná s 10 četným karuselem s automatickým detektorem (čipů) fluorescenčních filtrů | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Možnost vkládání vlastních filtrů uživatelem s možností přeprogramování čipu držáku filtru | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Možnost výměny fluorescenčních filtrů uživatelem, bez zásahu servisního technika | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| LED zdroj s minimálně 7 výkonnými diodami: 385, 430, 475, 511, 555, 590 a 630 nm (tolerance +/- 5 nm) | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Možnost regulace výkonu 0-100% s krokem 1%, linearizovaný výkon | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Hardwarová funkce pro snížení šumu a kontrolu výkonu LED pro garantovaný stabilní výkon | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Součástí skeneru musí být: - Samostatné jednopásmové filtry pro detekci DAPI, GFP, CFP, Cy3, Cy5. - Alespoň jeden minimálně čtyřpásmový filtr pro excitaci a detekci DAPI, FITC, TRITC a Cy5 | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Skener musí disponovat barevnou kamerou pro světlé pole a monochromatickou pro fluorescenci s následujícími minimálními parametry. Možnost pozdějšího rozšíření/výměny kamery | Dodavatel uvede ANO/ NE |

| Barevná kamera: |  |
| --- | --- |
| Chlazená CMOS kamera s rozlišením min. 5Mpx | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Velikost čipu min. 2/3“ s velikostí pixelu nejvíce 3,45μm x 3,45μm | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Rychlost snímání min. 60 snímků/s v rozlišení 5Mpx | Dodavatel uvede ANO/ NE |

| Monochromatická kamera: |  |
| --- | --- |
| Chlazená CMOS kamera s rozlišením min. 12Mpx | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Velikostí čipu min. 1“ s velikostí pixelu nejvíce 3,45μm x 3,45μm | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Rychlost snímání min. 23 snímků/s v rozlišení 12Mpx | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Binning funkce 1x1 až 5x5. Podpora Nyquist sampling | Dodavatel uvede ANO/ NE |

| Software: |  |
| --- | --- |
| Modulární software umožňující plnou kontrolu a ovládání skeneru. | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Flexibilita nastavení snímacích parametrů a možnost jejich uložení pro budoucí snímání. | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Počet uložených nastavení snímání nesmí být nijak omezen na celek či objektiv. | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Funkce měření, skládání Z-stacků, multichannel skládání, kolokalizace, spectral unmixing. | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Systém automaticky ukládá metadata společně s virtuálními snímky skel, což umožňuje načíst záznam o všech virtuálních mikroskopických operacích. | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Automatická detekce vzorku na sklíčku a snímání jen v oblasti preparátu s možností úpravy a nastavení vlastního libovolného pole snímání. | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Možnost exportu do Tiff, JPEG, BMP, PNG. | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Musí umožnit použití „plug-in“ přídavných modulů pro rozšíření schopností zpracování obrázků dalšími programy např. ImageJ. | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Modul pro automatické měření pomocí obrazové analýzy umožňující segmentaci, separaci objektů s možností využití AI modelů. | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Modul pro segmentaci obrazu využívající machine learning a deep learning (AI). Musí umožnit tvorbu individuálních modelů a implementaci do obrazové analýzy. Jednoduché definování objektů uživatelem pomocí kreslení myši a následné učení/trénování AI s možností okamžité úpravy/opravy pro vylepšení detekce s možností využití předefinovaných modelů pro analýzu obrazu v Python scripts a možnost stáhnutí těchto skript pro offline analýzu. Schopnost klasifikace segmentovaných objektů. De-noise obrázků pomocí deep learning metod. | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Tvorba obrazové mapy. Možnost vkládání obrázků a vytvoření obrazové mapy a integrace obrázků z odlišných zdrojů jako SEM, TEM, AFM apod. Možnost tvorby videoprojekce. | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Volná licence pro otevření a měření obrázků bez omezení počtu instalací. | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Možnost rozšíření o serverovou modul, který by umožnil ukládání obrazových dat (nejen) ze skeneru a vzdálený přístup omezený přístupovými účty a hesly. | Dodavatel uvede ANO/ NE |

| Pracovní stanice v minimálních parametrech: |  |
| --- | --- |
| Procesor min. 24 fyzických jader, 48 vláken, podpora ECC pamětí a DDR5, L3 cache min. 68MB, procesor musí podporovat víceprocesorové konfigurace a být určen pro servery nebo výkonné pracovní stanice | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| 128GB RAM DDR5 ECC | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| 2x HDD 12TB – v konfiguraci 10 TB na RAID 1 1x SSD 2TB M.2 1x SSD 4TB M.2 | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Profesionální grafická karta min 12GB GDDR s ECC, min 3300 CUDA jader | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Klávesnice a myš | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| 31,5-32” monitor IPS s rozlišením min. 3840x2160, barevná hloubka 10bit, svítivost min. 400 nits, výškově nastavitelný, pivot | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| OS Windows 10 Pro nebo Enterprise 64bit | Dodavatel uvede ANO/ NE |

| Ostatní požadavky: |  |
| --- | --- |
| Základní seznámení s obsluhou po instalaci skeneru osobní formou v minimálním rozsahu 8 hodin pro minimálně 6 osob - ustanovení II. odst. 1 písm. f) Smlouvy | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Prediktivní vzdálená kontrola skeneru. | Dodavatel uvede ANO/ NE |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.