## Automatické zpracování buněk
VYPLŇUJE UŽIVATEL |  |  |  | VYPLŇUJE DODAVATEL
Požadavek | ID požadavku | Přístroj pro separaci a kultivaci buněk: specifikace požadavků | GxP kritické | Splňuje | Komentář dodavatele
|  | T2.010, LF MU, Pavion C03; čisté prostory dle ISO 14644 v režimu GMP | ANO / Ne | ANO / Ne | OK / vyjádření
Parametry přístroje | P01 | Přístroj pro automatickou separaci, výsev, expanzi, promývání, kultivaci a zpracování buněk s tvorbou vlastních komplexních protokolů.
| P02 | Uzavřený systém s jednorázovými sety/kazetami.
| P03 | Systém pro separaci jednotlivých typů buněk (linií) podle jejich specifických vlastností; magnetická separace (pozitivní a negativní).
| P04 | Automatické magnetické označování a separace buněk.
| P05 | Automatizovaná promyvání a výměna médií.
| P06 | Sensory pro detekci pH, CO2, teploty a rozpuštěného kyslíku.
| P07 | Možnost kultivace adherentní i suspenzní buněčné kultury.
| P08 | Upozornění alarmů zasílané na e-mail nebo sms.
| P09 | Automatický kontinuální průtok kultivačního média s možností více vstupů pro různá média a cytokiny.
| P10 | Regulace O2 a CO2.
| P11 | Kontrola teploty pro reagencie (2-8°C) a kultivaci (35-39°C).
| P12 | Uživatelsky volitelné magnetické pole vhodné pro selekci paramagnetických částic o velikosti 50nm, které lze zapnout nebo vypnout podle podle potřeby v každém jednotlivém kroku protokolu.
| P13 | Možnost úplné výměny pufru pro zajištění odstranění zbytkových kuliček a reagencií.
| P14 | Řízení průtoku pomocí nezávislých ventilů.
| P15 | Kompatibilita přístroje s různymi výrobci reagencií.
| P16 | Vzdálené sledování výrobního procesu.
| P17 | Součástí dodání musí být veškeré příslušenství, které je nutné k plnému chodu zboží včetně SW.
| P18 | Přístroj musí být nový (ne repasovaný nebo předváděcí).
| P19 | Napájecí napětí 230 V/50 Hz.
| P20 | Snímač čárových/QR kódů.
| P21 | Dotykový displej s grafickým uživatelským rozhraním.
| P22 | Rozměry: max (ŠxHxV) 900x600x600 mm.
| P23 | Garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti zboží.
Guidelines (účastník potvrzuje, že se s uvedenými předpisy seznámil a jím nabízené plnění je s nimi plně v souladu). | G01 | EudraLex - Volume 4, Good Manufacturing Practice Guidelines (EU GMP), Doplněk 11.
| G02 | Software v souladu s 21 CFR Part 210, 211 a 11.
| G03 | IEC 62304 ED. 1.1 B:2015 - Medical device software - Software life cycle.
| G04 | Profesní a odborné směrnice - např. IEC, IVD, ISPE, PIC/S, apod.
Požadovaná dokumentace (Předloží vybraný dodavatel po podpisu smlouvy, nevyžádá-li si je v konkrétním případě zadavatel pro posouzení nabídky dříve.) | D01 | Návod k obsluze a předpisy.
| D02 | Návod k instalaci a montáži.
| D03 | Instalační a montážní dokumentace ve formátu pdf.
| D04 | Pokyny na preventivní údržbu.
| D05 | Návod na čištění.
| D06 | Bezpečnostní předpisy.
| D07 | Materiálové certifikáty.
Služby (Součástí předmětu VZ a nabídkové ceny, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak). | Q01 | Doprava a nastěhování na místo, instalace ve stanoveném prostoru.
| Q02 | Autorizovaný certifikovaný záruční servis po dobu celé záruční doby.
| Q03 | Povinnost zajistit autorizovaný certifikovaný pozáruční servis za ceny v místě a čase obvyklé (tzn. cena pozáručního servisu není součástí nabídkové ceny) v rozsahu: - 1x ročně autorizovaný servis - 1x ročně validace v rozsahu operační kvalifikace.
| Q04 | Česky/slovensky hovořící technik nebo zástupce dodavatele.
| Q05 | Školení v místě uživatele vedené dodavatelem v rozsahu min. 6 hodin.
| Q06 | Kvalifikace zařízení v rozsahu IQ + validační dokumentace (protokol, zpráva a záznamy). Validační testování probíhá v místě užívání, tedy v čistém prostoru, zařízení nebude vynášeno ven z čistého prostoru.
| Q07 | Kvalifikace zařízení v rozsahu OQ + validační dokumentace (protokol, zpráva a záznamy). Validační testování probíhá v místě užívání, tedy v čistém prostoru, zařízení nebude vynášeno ven z čistého prostoru.
| Q08 | Spolupráce/asistence při kvalifikaci zařízení v rozsahu PQ + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy). Validační testování probíhá v místě užívání, tedy v čistém prostoru, zařízení nebude vynášeno ven z čistého prostoru.