## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Přenosný kapesní ultrazvuk pro II. interní kliniku
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
1) Přenosný kapesní ultrazvuk |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Bezdrátový ultrazvukovový přístroj do kapsy s duální sondou (fázová + lineární) |  | ANO | vyplní dodavatel
Zařízení musí být použitelné pro provádění celotělové point of care ultrasonografie (POCUS) + základního echokardiografického vyšetření |  | ANO | vyplní dodavatel
Dle doporučení Evropské federace interní medicíny (EFIM) musí být přístroj použitelný pro detekci volné tekutiny (pleurální, perikardiální, peritoneální), k posouzení parenchymu plic, k posouzení dilatace srdečních oddílů či závažné systolické dysfunkce, k posouzení rozměrů a kolabování dolní duté žíly, k vyhodnocení/zhodnocení palpovatelných hmot v dutině břišní (rozlišení tekuté a solidní léze), k zhodnocení hypersplenismu, přítomnosti žlučníkových kamenů, dilatace žlučových cest, dilatace vývodných močových cest, dilatace tenkého střeva, k posouzení přítomnosti aneurysmatu abdominální aorty, či obstrukce močového měchýře |  | ANO | vyplní dodavatel
Ultrazvukový přístroj musí být použitelný při provádění invazivních výkonů, tj. ultrazvukem-asistované torakocentézy, paracentézy a arteriální a žilní punkce (uvedené výkony jsou denodenně prováděny v běžné praxi) |  | ANO | vyplní dodavatel
Výdrž baterie |  | minimálně 45 minut | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Lineární sonda |  | ANO, minimálně 3,5-10 MHz | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Fázová sonda |  | ANO, rozmezí minimálně 2-3,5 MHz | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Duální sonda (2 v 1) |  | ANO | vyplní dodavatel
B-mode |  | ANO | vyplní dodavatel
CF mode (color flow mode) |  | ANO | vyplní dodavatel
PW mode (pulzní doppler) |  | ANO | vyplní dodavatel
M-mode (motion mode) |  | ANO | vyplní dodavatel
Stupeň krytí sondy (vodotěsnost) |  | IP67 | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Hmotnost |  | maximálně 250 gramů | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Hloubka skenování - fázová sonda |  | minimálně 20 cm | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Hloubka skenování - lineární sonda |  | minimálně 5 cm | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Připojení mobilního telefonu/tabletu přes WiFi |  | ANO | vyplní dodavatel
Kompatibilita s mobilním telefonem a tabletem |  | iOS i Android | vyplní dodavatel
Prohlášení o shodě dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě) |  | ANO účastník prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
Dokument/ dokumenty prokazující, že se jedná o zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů přístroj musí být zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů |  | ANO účastník prostou kopii tohoto dokumentu doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
2) Zobrazovací jednotka (1 ks) |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Zobrazovací jednotka - tablet s operačním systémem iOS |  | úhlopříčka minimálně 10" | vyplní dodavatel
3) Mobilní stojan pro zobrazovací jednotku (1 ks) |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Mobilní stojan kompatibilní se zobrazovací jednotkou |  | ANO | vyplní dodavatel
Mobilní stojan kompatibilní s pouzdrem pro zobrazovací jednotku |  | ANO | vyplní dodavatel
Mobilní stojan výškově stavitelný |  | ANO | vyplní dodavatel
Aretace koleček |  | ANO | vyplní dodavatel
Prostor na uskladnění UZV sondy |  | ANO | vyplní dodavatel
4) Pouzdro pro zobrazovací jednotku (1 ks) |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Pouzdro pro zobrazovací jednotku pro uchycení na mobilní stojan s nastavením horizontální / vertikální pozice |  | ANO | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky