## Příloha
Technická specifikace věci
Sestava RTG a micro CT - 3
Nabízená sestava
Výrobce: | vyplní účastník
Model - typové/výrobní označení | vyplní účastník
Popis minimálního technického požadavku | Uchazečem nabízená hodnota
Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni. | Účastník je povinen vyplnit všechna žlutá pole dle pokynů v nich uvedených. Pokud je zadavatelem po uchazeči vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak uchazeč uvede ANO, že parametr splňuje. Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je uchazeč povinen nadto uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, tak aby bylo zřejmé, že uchazečem nabízený komponent splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem
Zdroj RTG záření
Lampa: min. pracovní napětí 225 kV, ohnisko 0.08 mm, vyzařovací úhel RTG záření 30°x40° nebo větší | vyplní účastník Ano / Ne a uvede výrobce/model a konkrétní hodnoty a údaje ve vztahu minimálním požadavkům
garantované prosvícení 30 mm u kovu (slitiny mědi), 90 mm u keramiky a kosti | vyplní účastník Ano / Ne a uvede konkrétní hodnoty a údaje ve vztahu k minimálním požadavkům
Kabina
Konstrukce RTG a detektoru vodorovně proti sobě, možnost nastavení geometrického zvětšení mezi maximálním rozlišením a maximální velikostí skenovaného objektu, stolek mezi nimi, polohování vzorku svisle | vyplní účastník Ano / Ne
elektrický rotační stolek s mechanickým nastavením geometrického zvětšení, s nosností min. 5000 g v rotaci | vyplní účastník Ano / Ne a uvede konkrétní hodnoty a údaje ve vztahu k minimálním požadavkům
polohování stolku umožňuje skenování ve více fixních zvětšeních, možnost plynulé změny zvětšení | vyplní účastník Ano / Ne
uživatelsky jednoduchý a pro vzorky bezpečný způsob upínání vzorků na stolek, umožňuje uchycení skenovaných vzorků různých tvarů v rámci daného rozsahu velikostí (50 – 200 mm) ve vertikální poloze | vyplní účastník Ano / Ne a uvede konkrétní hodnoty a údaje ve vztahu k minimálním požadavkům
kabina stíněná jako drobný zdroj dle Atomového zákona | vyplní účastník Ano / Ne
chlazení vodou | vyplní účastník Ano / Ne
Záznam a vyhodnocení
Záznamové a vyhodnocovací vybavení se skládá z detektoru, akviziční pracovní stanice, rekonstrukční pracovní stanice a příslušných software licencí, popsaných níže, přičemž tyto komponenty jsou vzájemně kompatibilní. | vyplní účastník Ano / Ne
Detektor
detektor s minimální aktivní plochou 300x250 mm (na výšku) s min. rozlišením 3000x2450 pixelů, rychlost v plném rozlišení minimálně 10FPS | vyplní účastník Ano / Ne a uvede výrobce/model a konkrétní hodnoty a údaje ve vztahu minimálním požadavkům
rozsah AD převodníku detektoru min. 16 bitů, reálné rozlišení min. 100 μm u kovů, a min. 70 μm u keramiky a kosti | vyplní účastník Ano / Ne a uvede konkrétní hodnoty a údaje ve vztahu k minimálním požadavkům
přenos signálu do PC v reálném čase | vyplní účastník Ano / Ne
Akviziční pracovní PC stanice
HW a operační systém akviziční pracovní stanice |  | Vyplní vybraný účastník na výzvu zadavatele v souladu s ust. Čl. 7.3 zadávací dokumentace
procesor min. 6. jader, CPU Passmark min. 19500 bodů, základní deska s podporou TPM 2.0 | vyplní účastník Ano / Ne | vybraný účastník uvede výrobce/model a konkrétní hodnoty a údaje ve vztahu minimálním požadavkům
RAM min. 16 GB | vyplní účastník Ano / Ne | vybraný účastník uvede výrobce/model a konkrétní hodnoty a údaje ve vztahu minimálním požadavkům
dedikovaná grafická karta min. 8GB RAM, GPU 3D passmark min. 7800 bodů | vyplní účastník Ano / Ne | vybraný účastník uvede výrobce/model a konkrétní hodnoty a údaje ve vztahu minimálním požadavkům
Základní deska musí obsahovat sběrnici PCI-Express 4.0 nebo vyšší, M.2 slot, V BIOSu možnost volby UEFI | vyplní účastník Ano / Ne | vybraný účastník uvede výrobce/model a konkrétní hodnoty a údaje ve vztahu minimálním požadavkům
pevný SSD disk min. 1TB pro systém | vyplní účastník Ano / Ne | vybraný účastník uvede výrobce/model a konkrétní hodnoty a údaje ve vztahu minimálním požadavkům
druhý SSD disk min. 1TB disk datový | vyplní účastník Ano / Ne | vybraný účastník uvede výrobce/model a konkrétní hodnoty a údaje ve vztahu minimálním požadavkům
Windows 11 Pro | vyplní účastník Ano / Ne
monitor; výškově nastavitelný, rozměr min. 32", LED, poměr stran 16:9, typ disleje: rovný, integrované USB porty, rozlišení alespoň 4K (a 3840x2160), IPS | vyplní účastník Ano / Ne | vybraný účastník uvede výrobce/model a konkrétní hodnoty a údaje ve vztahu minimálním požadavkům
klávesnice a myš/konzole a další potřebné ovládací prvky | vyplní účastník Ano / Ne | vybraný účastník uvede výrobce/model a konkrétní hodnoty a údaje ve vztahu minimálním požadavkům
SW akviziční pracovní stanice
je autonomní pro komunikaci a zpracování záznamu | vyplní účastník Ano / Ne
umožňuje snímání a přenos snímků do PC, i v reálném čase | vyplní účastník Ano / Ne
umožňuje popis snímků a měření ve snímku | vyplní účastník Ano / Ne
umožňuje základní úpravy a ukládání snímků | vyplní účastník Ano / Ne
Rekonstrukční pracovní PC stanice
HW a operační systém rekonstrukční pracovní stanice |  | Vyplní vybraný účastník na výzvu zadavatele v souladu s ust. Čl. 7.3 zadávací dokumentace
procesor 16 jader, , CPU Passmark min. 45600 bodů, základní deska s podporou TPM 2.0 | vyplní účastník Ano / Ne | vybraný účastník uvede výrobce/model a konkrétní hodnoty a údaje ve vztahu minimálním požadavkům
RAM min.128 GB | vyplní účastník Ano / Ne | vybraný účastník uvede výrobce/model a konkrétní hodnoty a údaje ve vztahu minimálním požadavkům
dedikovaná grafická karta 16 GB RAM, GPU 3D passmark min. 22800 bodů | vyplní účastník Ano / Ne | vybraný účastník uvede výrobce/model a konkrétní hodnoty a údaje ve vztahu minimálním požadavkům
Základní deska musí obsahovat sběrnici PCI-Express 4.0 nebo vyšší, M.2 slot, V BIOSu možnost volby UEFI | vyplní účastník Ano / Ne | vybraný účastník uvede výrobce/model a konkrétní hodnoty a údaje ve vztahu minimálním požadavkům
pevný SSD disk min.1TB, PCIE 4.0, systémový | vyplní účastník Ano / Ne | vybraný účastník uvede výrobce/model a konkrétní hodnoty a údaje ve vztahu minimálním požadavkům
druhý SSD disk min. 4TB disk datový | vyplní účastník Ano / Ne | vybraný účastník uvede výrobce/model a konkrétní hodnoty a údaje ve vztahu minimálním požadavkům
Windows 11 Pro | vyplní účastník Ano / Ne
Síťová karta - PCIE 10 Gigabit | vyplní účastník Ano / Ne | vybraný účastník uvede výrobce/model a konkrétní hodnoty a údaje ve vztahu minimálním požadavkům
monitor; výškově nastavitelný, podpora HDR, rozměr min. 32", LED, poměr stran 16:9, typ disleje: rovný, integrované USB porty, rozlišení alespoň 4K (a 3840x2160), IPS | vyplní účastník Ano / Ne | vybraný účastník uvede výrobce/model a konkrétní hodnoty a údaje ve vztahu minimálním požadavkům
klávesnice a myš/konzole a další potřebné ovládací prvky | vyplní účastník Ano / Ne | vybraný účastník uvede výrobce/model a konkrétní hodnoty a údaje ve vztahu minimálním požadavkům
SW rekostrukční pracovní stanice
umožňuje automatické kalibrace skenů | vyplní účastník Ano / Ne
umožňuje plnou 3D rekonstrukci z projekcí | vyplní účastník Ano / Ne
umožňuje zobrazování rekonstrukcí v řezech | vyplní účastník Ano / Ne
umožňuje měření vzdáleností | vyplní účastník Ano / Ne
obsahuje sadu plně barevných LUT zobrazovacích tabulek pro zvýraznění hodnot v různých rozsazích | vyplní účastník Ano / Ne
umožňuje volné uživatelské definice neplanárních ploch řezu rekonstrukcí a výběru objektů | vyplní účastník Ano / Ne
umožňuje definici neplanárních řezů na základě aproximace povrchu skenovaného předmětu | vyplní účastník Ano / Ne
umožňuje segmentaci komponent skenovaného objektu | vyplní účastník Ano / Ne
umožňuje geometrickou charakteristiku segmentovaných objektů (plocha, objem, délka, šířka, 3D orientace vůči definovaným osám) | vyplní účastník Ano / Ne
obsahuje funkci doostření pro zvýraznění detailů | vyplní účastník Ano / Ne
umožňuje vizualizaci vlastností segmentovaných objektů barevnou škálou | vyplní účastník Ano / Ne
umožňuje výběr skupin segmentovaných objektů na základě jejich průniku s uživatelsky definovanými neplanárními plochami | vyplní účastník Ano / Ne
obsahuje volitelný individuální zoom v různých řezech | vyplní účastník Ano / Ne
umožňuje zobrazování rekonstrukcí ve 3D | vyplní účastník Ano / Ne
umožňuje zobrazování izoploch vč. editoru materiálů, průhlednosti a odrazových vlastností | vyplní účastník Ano / Ne
umožňuje export vlastností segmentovaných objektů do txt, csv | vyplní účastník Ano / Ne
zahrnuje editor a export videa ve formátech podporovaných volně dostupnými přehrávači (např. VLC, a běžně používanými prohlížeči, např. Firefox), videa s animací průchodu objemovými daty, pohledu v řezech, 3D pohledu, zoom | vyplní účastník Ano / Ne
zahrnuje samostatný volně šiřitelný prohlížeč umožňující základní zobrazení CT rekonstrukcí a definici planárních řezů | vyplní účastník Ano / Ne
Další obecné požadavky
Zařízení je klasifikováno jako tzv. „drobný zdroj“ dle zák. č. 263/2016 Sb., atomového zákona a navazujících předpisů a jako takový může být po instalaci, zaškolení obsluhy a ohlášení Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost bezprostředně používán | vyplní účastník Ano / Ne
Zařízení funguje samostatně a nepotřebuje další zařízení pro svůj provoz | vyplní účastník Ano / Ne