## Průtokový cytometr
Příloha č. 1 - Technické podmínky Průtokový cytometr
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Průtokový analyzátor buněk a částic umožňující mnohoparametrickou analýzu vysokou rychlostí při zachování minimálních požadavků na intervenci obsluhy.
Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
počet prostorově oddělených excitačních laserů | nejméně 4 | vyplní dodavatel
excitačního laseru - fialový: vlnová délka | 405 +/-5nm | vyplní dodavatel
excitačního laseru - fialový: výkon | 70mW a více | vyplní dodavatel
excitačního laseru - modrý: vlnová délka | 488 +/-5nm | vyplní dodavatel
excitačního laseru - modrý: výkon | 50mW a více | vyplní dodavatel
excitačního laseru - žluto-zelený: | 561 +/-5nm | vyplní dodavatel
excitačního laseru - žluto-zelený: výkon | 30mW a více | vyplní dodavatel
excitačního laseru - červený: vlnová délka | 638 +/-5nm | vyplní dodavatel
excitačního laseru - červený: výkon | 50mW a více | vyplní dodavatel
počet detektorů | nejméně 58 | vyplní dodavatel
počet detektorů fluorescence | nejméně 55 | vyplní dodavatel
detektor pro forward scatter | ano | vyplní dodavatel
detektor pro side scatter | ano | vyplní dodavatel
možnost měření bočního rozptylu i z jiného laseru (405 nm, 638 nm, 561 nm) | ano | vyplní dodavatel
rozlišení partikulí od šumu od velikosti alespoň | 100 nm a méně | vyplní dodavatel
citlivost pro FITC (měřeno s tolerancí max. 10% při použití standardní definice MESF dle National Institute of Standards and Technologies) | 40 MESF a méně | vyplní dodavatel
citlivost pro APC (měřeno s tolerancí max. 10% při použití standardní definice MESF dle National Institute of Standards and Technologies) | 30 MESF a méně | vyplní dodavatel
citlivost pro PE (měřeno s tolerancí max. 10% při použití standardní definice MESF dle National Institute of Standards and Technologies) | 20 MESF a méně | vyplní dodavatel
rychlost akvizice alespoň ≥ 30 000 událostí/s; | ano | vyplní dodavatel
možnost regulace průtoku vzorku v rozmezí alespoň 10 – 150 μl/min v 1 μl/min krocích | ano | vyplní dodavatel
automatický podavač umožňující promíchávání vzorků v destičkách s možností nastavení času míchání | ano | vyplní dodavatel
akvizice vzorku a její ukončení na základě stanovení požadovaného počtu buněk nebo objemu; | ano | vyplní dodavatel
monitoring a obsluha provozních kapalin pro všechny nádrže s automatickou signalizací | ano | vyplní dodavatel
automatizované čištění systému | ano | vyplní dodavatel
měření absolutního počtu a koncentrace buněk bez potřeby použití počítacích partikulí | ano | vyplní dodavatel
systém musí umožnit analýzu ve standardních cytometrických zkumavkách o velikosti (objemu) 12 x 75 mm (5 ml) a ve zkumavkách typu „Eppendorf“ (1,5 a 2 ml) | ano | vyplní dodavatel
automatický podavač umožňující aspiraci vzorků z 96 jamkových destiček včetně Deepwell | ano | vyplní dodavatel
řídící a vyhodnocovací software umožňující analýzu dat musí být součástí dodávky | ano | vyplní dodavatel
zařízení umožňuje biexponenciální nebo ekvivalentní zobrazení histogramů u sledovaných parametrů | ano | vyplní dodavatel
nastavení stop-gate jako logické kombinace několika analyzovaných parametrů včetně času a objemu | ano | vyplní dodavatel
možnost zařazení minimálně 8 autofluorescenčních kontrol pro unmixing experimentu | ano | vyplní dodavatel
součástí dodávky budou minimálně dvě licence pokročilého vyhodnocovacího softwaru pro off-line analýzu umožňující analýzy jako jsou cluster analýzy (t-SNE, UMAP, CITRUS, FlowSOM, SPADE, viSNE apod.) | ano | vyplní dodavatel
možnost exportu datového souboru FCS2, FCS3, FCS3.1 | ano | vyplní dodavatel
možnost exportů datových (FCS) souborů podmíněného logickým hradlem, neboli export FCS-dat z vybrané populace | ano | vyplní dodavatel
software musí umožnit analýzu dat na min. dalších třech počítačích nepřipojených k průtokovému cytometru | ano | vyplní dodavatel
možnost automatické úpravy nastavení přístroje podle provedené kontroly kvality s ohledem na konzistenci dlouhotrvajících experimentů | ano | vyplní dodavatel
automatické varování tak, aby při překročení definovaných limitů kontroly kvality při analýze kalibračních kuliček, pokles výkonu laserové excitace nebo pokles citlivosti detekce systém automaticky upozornil uživatele, že je třeba provést údržbu | ano | vyplní dodavatel
možnost výměny / optimalizace emisní optiky | ano | vyplní dodavatel