Technické podmínky

CO2 inkubátor (8 ks)

Popis zařízení a jeho využití

Jedná se o základní vybavení laboratoře, kde se pracuje s buněčnými kulturami. Zařízení je určené k temperaci materiálu biologické povahy (buněčné a tkáňové kultury) při definovaném obsahu CO2 uvnitř komory. Zařízení je schopno poskytovat optimální růstové podmínky a udržovat požadovanou teplotu, vlhkost a atmosféru s obsahem CO2. Jedná se o nezbytné vybavení pro praktickou výuku a práci studentů na pregraduálního a postgraduálního studia.

Předmětem dodávky jsou kompletní, nová, nepoužitá a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Vnitřní objem min 160 l | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vnější šířka max 650 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vnější hloubka max 800 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vnější výška max 940 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Hmotnost inkubátoru max 100 kg | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Počet polic min 4 ks, možnost doplnění dalších polic a jejich přesouvání | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Provedení s integrovaným policovým systémem pro snadné čištění, bez nečistitelných oblastí | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vnitřní prosklené dveře v jednom kuse nebo dělené | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Vnitřní prostor z materiálu mědi nebo slitiny mědi a nerezu | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Rozsah řízení teploty v rozmezí minimálně teplota okolí +5 až +50 °C s přesností 0,1 °C nebo lepší | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Teplotní uniformita max ±0,25 °C od nastavené teploty | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozsah řízení obsahu CO2 min 0-20 %, regulace s přesností nejméně ±0,2%, duální IR sensor | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Horkovzdušná sterilizace s automatickým režimem celého cyklu s možností dekontaminace všech vnitřních komponent, teplota sterilizace min 180°C, snadné spuštění sterilizace bez nutnosti demontáže čidel, popř. jejich rekalibrace | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost dodatečného doplnění vnitřní UV lampy pro průběžnou dekontaminaci | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Prostup průměr min 30 mm v zadní části pro případné protažení kabeláže do inkubátoru | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Napájení 230 V, 50 Hz | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Integrovaná nádoba na vodu pro vlhčení | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.