## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Pacientský simulátor těhotné ženy a plodu
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Pacientský simulátor těhotné ženy a plodu |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Celotělový počítačem řízený pacientský simulátor, realistický vzhled těhotné ženy, včetně plodu - dítěte umístěného uvnitř břicha |  | ANO | vyplní dodavatel
Figurína ženy s mechanickými a elektronickými prvky umožňujícími simulaci vybraných vitálních funkcí a pecienských scénářů, včetně příslušenství pro napájení / nabíjení |  | 1 ks | vyplní dodavatel
Figurína ženy umožňuje minimálně: - nastavení a simulování vitálních funkcí, jejich monitorování - nastavení parametrů krevního oběhu a dýchacích cest - IV (oboustranně), IM, SC a epidurální injekci - auskultaci srdce, plic, břicha - volitelné nálezy - palpaci pulzů na min. 6 místech - orální a nazální intubaci - katetrizaci močového měchýře - sestup plodu a průběh porodu ovládaný počítačem - automatickou lubrikaci porodního kanálu - nácvik a monitorování kvality KPR - reakci zornic na osvit, pohyby očí a víček pro základní neurologické vyšetření - automatické rozeznání podaných simulovaných lěčiv - simulace různých typů epiziotomie a její reparace (vyměnitelné vložky) - automatickou vzájemnou vazbu vitálních funkcí / parametrů - přenos hlasu instruktora - mluvení ústy figuríny, nahrávání vlastních hlasových reakcí |  | ANO | vyplní dodavatel
Figurína plodu / novorozence s mechanickými a elektronickými prvky umožňujícími simulaci vybraných vitálních funkcí a pecienských scénářů, obsahuje příslušenství pro napájení / nabíjení. |  | 1 ks | vyplní dodavatel
Figurína plodu / novorozence simuluje minimálně: - realistické proporce a pohyblivost donošeného novorozence, hmatatelné fontanely, celotělové pokytí kůží - pláč nastavitelné intezity - nastavitelná tepová a dechová frekvence - volitelné auskultační nálezy srdce a plic - cyanóza - spontánní pohyby - programovatelné stavy pro určení APGAR skóre |  | ANO | vyplní dodavatel
Simulátor umožňuje minimálně: - nácvik palpace břicha a plodu - simulaci kontrakcí během porodu - simulaci fyziologického porodu - simulaci porodu koncem pánevním - simulaci dystokie ramínek - simulaci porodu placenty s komplikacemi (neodlučující se placenta, fragmenty, poporodní rezidua, poranění dělohy) - nácvik porodu císařským řezem s využitím reálného instrumentária - nácvik porodu pomocí kleští, vakuového extraktoru, pokročilých porodnických technik a manévrů - simulaci porodních i poporodních komplikací - simulaci krvácení volitelné intenzity, nastavení tuhosti dělohy - simulaci gynekologické pacientky pro nácvik vyšetření a ošetřovatelských technik i mimo gravidity - záznam výkonu účasníků simulace senzory (min. tažní síla a rotace hlavičky plodu) |  | ANO | vyplní dodavatel
Simulátor umožňuje pro vyšetření / monitorování matky a plodu využít reálné zdravotnické zařízení, minimálně EKG, defibrilátor, kapnogram, NIBP, pulzní oxymetr, fetální monitor / CTG |  | ANO | vyplní dodavatel
Provoz simulátoru bez přímého napájení ze sitě elektrického napětí (integrovaná baterie) |  | minimálně 8 hodin | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Plně bezkabelové provedení ovládání a monitoringu, bezkabelové propojení součástí simulátoru (figuríny, počítače) |  | ANO | vyplní dodavatel
Náhradní spotřební komponenty potřebné pro simulaci porodu císařským řezem (např. bříšní stěna, děloha a pod.) |  | 1 sady | vyplní dodavatel
Náhradný komponenty porodních cest podléhající namáhání / opotřebení |  | 2 sady | vyplní dodavatel
Náhradní vložky pro epiziotomii |  | 2 ks | vyplní dodavatel
Náhradní pupeční šňúra |  | 2 ks | vyplní dodavatel
Ovládací počítač simulátoru |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Ovládací počítač simulátoru (all-in-one PC / notebook / tablet) + ovládacím software s časově neomezenou licencí, příslušenství pro napájení / nabíjení |  | ANO | vyplní dodavatel
Počítač pacienského monitoru |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Počítač pacienského monitoru (all-in-one PC / tablet) + software zobrazující simulované hodnoty vitálních funkcí a CTG, s časově neomezenou licencí, příslušenství pro napájení / nabíjení |  | ANO | vyplní dodavatel
Editor pacientských scénařů |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Editor pacientských scénařů - softwarové prostředí umožňující vytvoření pacientských stavů, jejich vzájemných přechodů, součástí jsou i předprogramované scenáře (min. fyziologický porod, dystokie ramínek, porod koncem pánevním, poporodní krvácení, preeklampsie), s časově neomezenou licencí. |  | ANO | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky