## Mrazak -150
VYPLŇUJE UŽIVATEL |  |  |  | VYPLŇUJE DODAVATEL
Požadavek | ID požadavku | Mrazicí box -150 °C - specifikace požadavků | GxP kritické | Splňuje | Komentář dodavatele
|  | T.3.017; Production facility CREATIC; LF MU, Pavion C03; čisté prostory | ANO / Ne | ANO / Ne | OK / vyjádření
Parametry přístroje | P01 | Pultový hlubokomrazicí box.
| P02 | Objem v rozmezí 90 – 130 litrů.
| P03 | Dlouhodobě trvale udržitelná teplota -152 °C při teplotě okolí až 30 °C.
| P04 | Digitální řídicí systém se zvukovou a optickou signalizací poruch.
| P05 | Řízení mikroprocesorem.
| P06 | Dvoukompresorový systém.
| P07 | Možnost regulace a řízení teploty minimálně v rozsahu -130 °C až -152 °C.
| P08 | Kapacita vyjádřená v krabičkách minimálně 80 ks 2″ krabiček (pouze horizontálně uložených v nerezových držácích).
| P09 | Minimálně 1 kabelová průchodka pro nezávislé čidlo monitoringu o průměru alespoň 30 mm.
| P10 | Zařízení by mělo být z chemicky odolného materiálu vůči asanačním a dezinfekčním prostředkům, pokud možno hladké, beze spár pro snadné čištění.
| P11 | Alarm funkce, výstup pro externí alarm.
| P12 | Pojezdová kolečka.
| P13 | Maximální vnější šířka 1400 mm.
| P14 | Vnější rozměr těla boxu menší nebo rovný 80 cm (pro možnost pronesení dveřmi).
| P15 | Hmotnost prázdného boxu maximálně 270 kg.
| P16 | Napájení 230V 50 Hz 1 fáze.
Guidelines (účastník potvrzuje, že se s uvedenými předpisy seznámil a jím nabízené plnění je s nimi plně v souladu). | G01 | Legislativa ČR (Zákon o léčivech 378/2007 Sb.; Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv 229/2008 Sb.).
| G02 | EudraLex - Volume 4, Good Manufacturing Practice Guidelines (EU GMP).
| G03 | US Department of Health and Human Services, Food and drug Administration, "Guidance for Industry: Sterile drug Products produced by Aseptic processing", cGMP.
| G04 | 21 CFR Part 210, 211 a 11.
| G05 | Profesní a odborné směrnice - např. ISPE, PIC/S, apod.
Požadovaná dokumentace (Předloží vybraný dodavatel po podpisu smlouvy, nevyžádá-li si je v konkrétním případě zadavatel pro posouzení nabídky dříve.) | D01 | Návod k obsluze a předpisy v českém jazyce.
| D02 | Návod k instalaci a montáži - dokumentace v PDF formátu.
| D03 | Pokyny na preventivní údržbu.
| D04 | Návod na čištění.
| D05 | Bezpečnostní předpisy.
| D06 | Materiálové certifikáty.
| D07 | Seznam náhradních dílů.
Služby (Součástí předmětu VŘ a nabídkové ceny, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak). | Q01 | Doprava a nastěhování na místo, instalace ve stanoveném prostoru.
| Q02 | Autorizovaný certifikovaný záruční servis.
| Q03 | Povinnost zajistit autorizovaný certifikovaný pozáruční servis za ceny v místě a čase obvyklé (tzn. cena pozáručního servisu není součástí nabídkové ceny) v rozsahu: - 1x ročně autorizovaný servis.
| Q04 | Záruční doba minimálně 24 měsíců.
| Q05 | Uživatelská instruktáž v místě uživatele vedená dodavatelem v rozsahu min. 1 hodiny.
| Q06 | Kvalifikace zařízení v rozsahu IQ + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).
| Q07 | Kvalifikace zařízení v rozsahu OQ (teplotní maping prázdného zařízení) + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).
| Q08 | Kvalifikace zařízení v rozsahu PQ (teplotní maping zaplněného zařízení) + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).