Technické podmínky

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účelem této veřejné zakázky je dodávka zařízení k separaci přírodních látek pomocí kapalinové chromatografie v analytickém a semipreparativním módu.

Předmětem dodávky jsou tři samostatně funkční systémy pro kapalinovou chromatografii.

Předmětem dodávky jsou kompletní, nové a zcela funkční zařízení včetně kompletní instalační a operační kvalifikace (IQ/OQ), dokumentace, zprovoznění a zaškolení obsluhy v místě dodávky.

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované Zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| HPLC – přístroj č. 1 |  |
| Gradientové čerpadlo - nízkotlaký kvarterní gradient - průtok mobilní fáze nastavitelný v rozmezí alespoň 0,001-10 ml/min v 0,001ml krocích - tlaková odolnost minimálně 600 bar (60 Mpa) až do průtoku minimálně 5 ml/min - možnost používání mobilních fází v rozsahu pH 1-12 - možnost záměny pasivních vstupních ventilů pumpy za elektronicky řiditelné aktivní vstupní ventily - integrovaný vakuový 4-kanálový degaser (ne samostatně stojící) - aktivní oplach těsnění pístů - senzor úniku mobilní fáze | Dodavatel uvede ANO / NE, a technické řešení |
| Autosampler - flow-through design nástřikového systému - nástřikový píst umístěn ve vysokotlaké části systému - tlaková odolnost minimálně 600 bar (60 Mpa) - kapacita minimálně 130 kusů 2ml vialek - objem nástřiku nastavitelný v rozmezí alespoň 0,1-100 μl (v 0,1 μl krocích) bez výměny dávkovací smyčky - programování dávkovacího cyklu - mísení vzorku přímo v dávkovací smyčce - oplach nástřikové jehly pomocí peristaltické pumpy (carryover < 0,004 % pro chlorhexidin) - senzor úniku mobilní fáze | Dodavatel uvede ANO / NE, a technické řešení |
| Kolonový termostat - rozsah od 10 °C pod okolní teplotu až min. 85 °C bez nuceného oběhu vzduchu - dvě oddělené zóny, každá samostatně ovládaná - kapacita pro min. 4 kusy 30cm kolon - senzor úniku mobilní fáze | Dodavatel uvede ANO / NE, a technické řešení |
| Detektor diodového pole - zdroj světla deuteriová a wolframová lampa - diodové pole s 1024 diodami - vlnová délka nastavitelná v rozsahu 190-950 nm - nastavitelná šířka optické štěrbiny v rozsahu minimálně 1-16 nm - online sběr spekter, tvorba knihovny spekter - sběr dat při min. 7 vlnových délkách současně nebo jejich časové programování - průtočná cela délky 10 mm s osvětleným objemem cely maximálně 15 µL - rychlost sběru dat minimálně 120 Hz - senzor úniku mobilní fáze | Dodavatel uvede ANO / NE, a technické řešení |
| Sběrač frakcí - modul musí být integrovatelný do věže kapalinového chromatografu (možnost umístit ostatní moduly nad sběrač frakcí) - uzavřený modul pro zajištění stabilních podmínek frakcí - pracovní průtok minimálně do 10 ml/min - různé pracovní módy sběru frakcí: časové úseky, dle hodnot threshold a up-/down slope pro sledované analyty, kombinace obou popsaných v časové tabulce - vestavěný UV senzor pro detekci analytu zajišťující časově přesný sběr analytu - senzor úniku mobilní fáze | Dodavatel uvede ANO / NE, a technické řešení |
| Řídící jednotka - dotykový panel umožňující řízení HPLC - dotykový panel na pohyblivém ramenu umožňující přizpůsobení jeho polohy požadavku operátora - možnost uživatelského přizpůsobení zobrazení pro řízení jednotlivých modulů HPLC - integrovaný průvodce pro odstraňování případných problémů | Dodavatel uvede ANO / NE, a technické řešení |
| Vyhodnocovací software - řídící a vyhodnocovací software musí pracovat v prostředí Windows 11 bez nutnosti zapojeného licenčního klíče - vyhodnocovací software musí být možný instalovat na jakýkoliv počítač bez nutnosti aditivních finančních nákladů na další vyhodnocovací licence - kontrola a nastavení parametrů HPLC systému - sběr dat a jejich vyhodnocení - protokolování výsledků a vytváření vlastních uživatelských formátů výstupních protokolů - možnost exportu naměřených dat, výsledků a grafických záznamů do prostředí Microsoft Office software (Excel, Word, atd.) - obsahuje diagnostický SW pro provádění uživatelských kontrolních testů funkčnosti jednotlivých modulů | Dodavatel uvede ANO / NE, a technické řešení |
| Počítač s příslušenstvím - PC (CPU, Passmark CPU Mark min. 40000, požadovaných hodnot Passmark CPU Mark musí dodávané PC dosahovat při použití testu Passmark Performance Test V10.0, min. 32 GB RAM, disk min. 1 TB SSD s rychlostí min. 3000 MB/s, 2TB HDD, LAN, DVD) - Minimálně 27“ LCD monitor – minimálně 1920 x 1080 FullHD - Microsoft Windows 11 - Klávesnice, myš | Dodavatel uvede ANO / NE, a technické řešení |
| HPLC – přístroj č. 2 |  |
| Gradientové čerpadlo - nízkotlaký kvartérní gradient - průtok mobilní fáze nastavitelný v rozmezí alespoň 0,001-5 ml/min v 0,001ml krocích - tlaková odolnost minimálně 800 bar (80 Mpa) - možnost používání mobilních fází v rozsahu pH 1-12 - integrovaný víceúčelový ventil pro možnost softwarem řízeného ovládání přídavného mixéru a filtru - integrovaný vakuový 4-kanálový degaser (ne externí degaser) - senzor úniku mobilní fáze | Dodavatel uvede ANO / NE, a technické řešení |
| Autosampler - flow-through design nástřikového systému - nástřikový píst umístěn ve vysokotlaké části systému - tlaková odolnost minimálně 800 bar (80 Mpa) - kapacita minimálně 130 kusů 2ml vialek - objem nástřiku nastavitelný v rozmezí alespoň 0,1-100 μl (v 0,1 μl krocích) bez výměny dávkovací smyčky - programování dávkovacího cyklu - mísení vzorku přímo v dávkovací smyčce - oplach nástřikové jehly pomocí peristaltické pumpy (carryover < 0,004 % pro chlorhexidin) - senzor úniku mobilní fáze | Dodavatel uvede ANO / NE, a technické řešení |
| Kolonový termostat - rozsah od 10 °C pod okolní teplotu až min. 85 °C bez nuceného oběhu vzduchu - dvě oddělené zóny, každá samostatně ovládaná - kapacita pro min. 4 kusy 30cm kolon - senzor úniku mobilní fáze | Dodavatel uvede ANO / NE, a technické řešení |
| Detektor diodového pole - zdroj světla deuteriová a wolframová lampa - diodové pole s 1024 diodami - vlnová délka nastavitelná v rozsahu 190-950 nm - nastavitelná šířka optické štěrbiny v rozsahu minimálně 1-16 nm - online sběr spekter, tvorba knihovny spekter - sběr dat při min. 7 vlnových délkách současně nebo jejich časové programování - průtočná cela délky 10 mm s osvětleným objemem cely maximálně 15 µL - rychlost sběru dat minimálně 120 Hz - senzor úniku mobilní fáze | Dodavatel uvede ANO / NE, a technické řešení |
| Řídící jednotka - dotykový panel umožňující řízení HPLC - dotykový panel na pohyblivém ramenu umožňující přizpůsobení jeho polohy požadavku operátora - možnost uživatelského přizpůsobení zobrazení pro řízení jednotlivých modulů HPLC - integrovaný průvodce pro odstraňování případných problémů | Dodavatel uvede ANO / NE, a technické řešení |
| Vyhodnocovací software - řídící a vyhodnocovací software musí pracovat v prostředí Windows 11 bez nutnosti zapojeného licenčního klíče - vyhodnocovací software musí být možný instalovat na jakýkoliv počítač bez nutnosti aditivních finančních nákladů na další vyhodnocovací licence - kontrola a nastavení parametrů HPLC systému - sběr dat a jejich vyhodnocení - protokolování výsledků a vytváření vlastních uživatelských formátů výstupních protokolů - možnost exportu naměřených dat, výsledků a grafických záznamů do prostředí Microsoft Office software (Excel, Word, atd.) - obsahuje diagnostický SW pro provádění uživatelských kontrolních testů funkčnosti jednotlivých modulů | Dodavatel uvede ANO / NE, a technické řešení |
| Počítač s příslušenstvím - PC (CPU, Passmark CPU Mark min. 40000, požadovaných hodnot Passmark CPU Mark musí dodávané PC dosahovat při použití testu Passmark Performance Test V10.0, min. 32 GB RAM, disk min. 1 TB SSD s rychlostí min. 3000 MB/s, 2TB HDD, LAN, DVD) - Minimálně 27“ LCD monitor – minimálně 1920 x 1080 FullHD - Microsoft Windows 11 - Klávesnice, myš | Dodavatel uvede ANO / NE, a technické řešení |
| HPLC – přístroj č. 3 |  |
| Gradientové čerpadlo - nízkotlaký kvartérní gradient - průtok mobilní fáze nastavitelný v rozmezí alespoň 0,001-5 ml/min v 0,001ml krocích - tlaková odolnost minimálně 800 bar (80 Mpa) - možnost používání mobilních fází v rozsahu pH 1-12 - integrovaný víceúčelový ventil pro možnost softwarem řízeného ovládání přídavného mixéru a filtru - integrovaný vakuový 4-kanálový degaser (ne externí degaser) - senzor úniku mobilní fáze | Dodavatel uvede ANO / NE, a technické řešení |
| Autosampler - flow-through design nástřikového systému - nástřikový píst umístěn ve vysokotlaké části systému - tlaková odolnost minimálně 800 bar (80 Mpa) - kapacita minimálně 130 kusů 2ml vialek - objem nástřiku nastavitelný v rozmezí alespoň 0,1-100 μl (v 0,1 μl krocích) bez výměny dávkovací smyčky - programování dávkovacího cyklu - mísení vzorku přímo v dávkovací smyčce - oplach nástřikové jehly pomocí peristaltické pumpy (carryover < 0,004 % pro chlorhexidin) - senzor úniku mobilní fáze | Dodavatel uvede ANO / NE, a technické řešení |
| Kolonový termostat - rozsah od 10 °C pod okolní teplotu až min.85 °CC bez nuceného oběhu vzduchu - dvě oddělené zóny, každá samostatně ovládaná - kapacita pro min. 4 kusy 30 cm kolon - senzor úniku mobilní fáze - termostatování vzorku v min. rozsahu 4-40 °C | Dodavatel uvede ANO / NE, a technické řešení |
| Detektor diodového pole - zdroj světla deuteriová a wolframová lampa - diodové pole s 1024 diodami - vlnová délka nastavitelná v rozsahu 190-950 nm - nastavitelná šířka optické štěrbiny v rozsahu minimálně 1-16 nm - online sběr spekter, tvorba knihovny spekter - sběr dat při min. 7 vlnových délkách současně nebo jejich časové programování - průtočná cela délky 10 mm s osvětleným objemem cely maximálně 15 µL - rychlost sběru dat minimálně 120 Hz - senzor úniku mobilní fáze | Dodavatel uvede ANO / NE, a technické řešení |
| Fluorescenční detektor - zdroj světla xenonová flash lampa - rozsah excitačních vlnových délek 200-1100 nm - rozsah emisních vlnových délek 200-1100 nm - přesnost nastavení vlnové délky maximálně ± 3 nm - rychlost sběru dat min. 70 Hz - objem průtočné analytické cely max. 8 μl - senzor úniku mobilní fáze | Dodavatel uvede ANO / NE, a technické řešení |
| Řídící jednotka - dotykový panel umožňující řízení HPLC - dotykový panel na pohyblivém ramenu umožňující přizpůsobení jeho polohy požadavku operátora - možnost uživatelského přizpůsobení zobrazení pro řízení jednotlivých modulů HPLC - integrovaný průvodce pro odstraňování případných problémů | Dodavatel uvede ANO / NE, a technické řešení |
| Vyhodnocovací software - řídící a vyhodnocovací software musí pracovat v prostředí Windows 11 bez nutnosti zapojeného licenčního klíče - vyhodnocovací software musí být možný instalovat na jakýkoliv počítač bez nutnosti aditivních finančních nákladů na další vyhodnocovací licence - kontrola a nastavení parametrů HPLC systému - sběr dat a jejich vyhodnocení - protokolování výsledků a vytváření vlastních uživatelských formátů výstupních protokolů - možnost exportu naměřených dat, výsledků a grafických záznamů do prostředí Microsoft Office software (Excel, Word, atd.) - obsahuje diagnostický SW pro provádění uživatelských kontrolních testů funkčnosti jednotlivých modulů | Dodavatel uvede ANO / NE, a technické řešení |
| Počítač s příslušenstvím - PC (CPU, Passmark CPU Mark min. 40000, požadovaných hodnot Passmark CPU Mark musí dodávané PC dosahovat při použití testu Passmark Performance Test V10.0, min. 32 GB RAM, disk min. 1 TB SSD s rychlostí min. 3000 MB/s, 2TB HDD, LAN, DVD) - Minimálně 27“ LCD monitor – minimálně 1920 x 1080 FullHD - Microsoft Windows 11 - Klávesnice, myš | Dodavatel uvede ANO / NE, a technické řešení |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace.

Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.