## Imunomagneticka separace bunek
VYPLŇUJE UŽIVATEL |  |  |  | VYPLŇUJE DODAVATEL
Požadavek | ID požadavku | Přístroj na imunomagnetickou separaci buněk: specifikace požadavků | GxP kritické | Splňuje | Komentář dodavatele
|  | T.1S.004, Production facility CREATIC; LF MU, Pavion C03; čisté prostory | ANO / Ne | ANO / Ne | OK / vyjádření
Parametry přístroje | P01 | Přístroj pro separaci buněk imunomagnetickou metodou vhodný pro zpracování buněk pro buněčnou terapii v GMP certifikovaném provozu.
| P02 | Uzavřený systém vhodný pro sterilní jednorázové sety pro separaci vzorku.
| P03 | Pro funkci přístroje nejsou nutné jednorázové kolony ani kazety.
| P04 | Magnetická cela je bez matrice.
| P05 | Systém podporuje zpracování vstupního biologického materiálu v různých objemech - od nejmenšího sterilního vaku (20mL) bez horního limitu zpracovatelného objemu.
| P06 | Systém je vhodný pro zpracování různých vstupních biologických materiálů - periferní krev, pupečníhová krev, buffy coat, leukopak, aferéza, buněčné suspenze a kultury.
| P07 | Je možné separovat buňky o různé velikosti - jednotky µm až > 100 µm.
| P08 | Separaci lze provádět jako pozitivní (značení cílových buněk) i negativní (značení a separace necílových buněk).
| P09 | Pro separaci není nutná lýza červených krvinek.
| P10 | Možnost sběru pozitivní i negativní frakce.
| P11 | Kompatibilita s dostupnými reagenciemi v GMP kvalitě.
| P12 | Systém je redundantní - nezávislé moduly umožňují provoz i v případě ucpání jednoho z nich + protokol pro zachování vzorku při ucpání modulu je součástí výbavy.
| P13 | Spotřební materiál je nenáročný na přípravu procesu a označený QR kódy, které je možné zanést do záznamů přístroje.
Parametry software | P14 | Garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti zboží.
| P15 | Software je v souladu s CFR 21 part 11 (uživatelské přihlášení s hierarchií přístupu, audit trail, atd.).
| P16 | Ukládání a export dat ve formátu zpracovatelném v MS Office, případně pdf.
| P17 | Skener QR kódů pro reagencie umožňující zaznamenání použitého spotřebního materiálu a regencií.
| P18 | Možnost ovládání na dálku.
Guidelines (účastník potvrzuje, že se s uvedenými předpisy seznámil a jím nabízené plnění je s nimi plně v souladu). | G01 | Software v souladu s 21 CFR Part 11.
| G02 | EudraLex - Volume 4, Good Manufacturing Practice Guidelines (EU GMP).
| G03 | US Department of Health and Human Services, Food and drug Administration, "Guidance for Industry: Sterile drug Products produced by Aseptic processing", cGMP.
Požadovaná dokumentace (Předloží vybraný dodavatel po podpisu smlouvy, nevyžádá-li si je v konkrétním případě zadavatel pro posouzení nabídky dříve.) | D01 | Návod k obsluze a předpisy.
| D02 | Pokyny na preventivní údržbu.
| D03 | Návod na čištění.
| D04 | Bezpečnostní předpisy.
| D05 | Materiálové certifikáty.
Služby (Součástí předmětu VZ a nabídkové ceny, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak). | Q01 | Doprava a nastěhování na místo, instalace ve stanoveném prostoru.
| Q02 | Autorizovaný certifikovaný záruční servis.
| Q03 | Záruční doba min. 24 měsíců
| Q04 | Povinnost zajistit autorizovaný certifikovaný pozáruční servis za ceny v místě a čase obvyklé (tzn. cena pozáručního servisu není součástí nabídkové ceny) v rozsahu: - 1x ročně autorizovaný servis - 1x ročně validace v rozsahu operační kvalifikace.
| Q05 | Uživatelská instruktáž v místě uživatele vedená dodavatelem v rozsahu min. 6 hodin.
| Q06 | Kvalifikace zařízení v rozsahu IQ + validační dokumentace (protokol, zpráva a záznamy).
| Q07 | Kvalifikace zařízení v rozsahu OQ + validační dokumentace (protokol, zpráva a záznamy).
| Q08 | Spolupráce/asistence při kvalifikaci zařízení v rozsahu PQ + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).