Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Název: | RCX2513 Kapalinový chromatograf |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Adresa veřejné zakázky: | https://zakazky.muni.cz/vz00007920 |
| Identifikační údaje účastníka |  |
| Název/Obchodní firma/Jméno: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Vepište |
| Bankovní spojení: | Vepište |
| IBAN: | Vepište |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | Číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |  |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou modrošedě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

# Úvodní prohlášení účastníka

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci řízení,

je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta,

při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů,

není účastník sám, jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

se na nabízené plnění nevztahují sankce EU a že není účastník sám, jeho poddodavatel, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo osobou, subjektem či orgánem, na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku dle čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

# Požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

# Kvalifikace

Základní kvalifikace

- Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ.

Profesní kvalifikace

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle § 77 odst. 1 ZZVZ.

A dále čestně prohlašuje, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky v souladu s ust.  § 74 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tzn., že disponuje živnostenským oprávněním s předmětem podnikání “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

# Technické podmínky nabízeného plnění                          (budoucí příloha č. 1 smlouvy)

Kapalinový chromatograf

Popis přístroje a jeho využití

Kapalinový chromatograf, v kombinaci s nízkorozlišovacím hmotnostním detektorem, který má již zadavatel v majetku, je zařízení určené k separaci, analýze a kvantifikaci složek v komplexních směsích (minimálně vzorky životního prostředí, tkáně, materiály). Kapalinový chromatograf se skládá z čerpadla mobilní fáze, termostatovaného automatického podavače vzorků a termostatovaného prostoru pro kolony.

Předmětem dodávky je nový, kompletní a zcela funkční systém.

Technické podmínky

|  | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede Typ/Model) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Plná kompatibilita s hmotnostním spektrometrem Sciex Triple Quad 5500+ (AB Sciex LLC, USA), který je již majetkem zadavatele | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Možnost práce s kolonami až do průměru 4,6 mm, délkou do 150 mm a s náplněmi o průměru částic <2 µm | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Pracovní tlak binárního čerpadla a celého systému do minimálně 1300 bar | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Kompatibilita se software Analyst (AB Sciex LLC, USA), který již zadavatel užívá v rámci hmotnostního spektrometru | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Čerpadlo: - Binární gradient, vysokotlaké míchání mobilní fáze, možnost přepínání mezi čtyřmi složkami - Průtok mobilní fáze nastavitelný v rozmezí minimálně 0,001 – 5 ml/min v 0,001 ml krocích - Požadovaná přesnost průtoku <0,1 % RSD, přesnost gradientu <0,2% RSD - Mrtvý objem <50μL - Automatická kompenzace kompresibility mobilní fáze - Automatický a programovatelný oplach pístů - Vestavěná vakuová odplyňovací jednotka min. dvoukanálová Senzor úniku mobilní fáze | (Dodavatel uvede ANO/NE, technické řešení a skutečné hodnoty) |
| Automatický dávkovač: - Objem nástřiku nastavitelný v rozmezí 0,1 – 20 µl (v 0,1 µl krocích) - Nástřikový systém - jehla je součástí vysokotlaké cesty - Vnější oplach jehly a zpětný oplach sedla minimálně 3 rozpouštědly nezávisle na mobilní fázi - Programovatelný nástřik vzorku - Kapacita alespoň 200 ks 2 ml vialek nebo 4 mikrotitračních desek (96 nebo 384 jamek) - Temperovatelný v rozsahu alespoň +4 ºC - +40 ºC Senzor úniku mobilní fáze | (Dodavatel uvede ANO/NE, technické řešení a skutečné hodnoty) |
| Kolonový termostat: - Temperovatelný v rozsahu alespoň 20 ºC pod okolní teplotu až do +100 ºC - Stabilita teploty ± 0,05 ºC nebo lepší - Pro minimálně 4 kolony délky 30 cm nebo 8 kolony délky 10 cm - Alespoň dvě oddělené teplotní zóny uvnitř jednoho termostatu, každá samostatně ovládaná Senzor úniku mobilní fáze | (Dodavatel uvede ANO/NE, technické řešení a skutečné hodnoty) |
| Požadavky na elektrické napájení: 230 V, 50/60 Hz. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů “NE” nebo uvede “skutečnou hodnotu či technické řešení”, které nesplňují požadované minimální technické parametry”, tak nebude nabídka zadavatelem akceptována.

# Údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 100 % | 0000 Kč bez DPH |

# Přílohy:

Technická specifikace zařízení od výrobce či popis zařízení od účastníka v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Vyhotovil: Jméno, funkce