Technické podmínky

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účelem této veřejné zakázky je dodávka multifunkčního čtecího zařízení (readeru) pro měření metodou absorbance, fluorescence, luminiscence a TRF fluorescence v 6–384jamkových destičkách s možností teplotní inkubace a třepání.

Předmětem dodávky je spektrofotometr s možností měření v módu absorbance, fluorescence a luminiscence.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení včetně dokumentace, zprovoznění a zaškolení obsluhy v místě dodávky.

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované Zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Měření v těchto detekčních módech: UV/Vis absorbance; fluorescenční intenzita a time-resolved fluorescence; luminiscence. | Dodavatel uvede ANO / NE a technické řešení |
| Přístroj musí být možné dále rozšířit o měření fluorescenční polarizace a Alpha Screen. | Dodavatel uvede ANO / NE a technické řešení |
| Možnost dalšího rozšíření o digitální mikroskopický modul umožňující zobrazování s alespoň 4 fluorescenčními kanály s využitím minimálně 4 různých objektivů v rámci běhu jednoho protokolu bez přerušení čtení. | Dodavatel uvede ANO / NE a technické řešení |
| Zařízení musí umožňovat měření pomocí následujících metod: koncová absorbance (endpoint), kinetika, sken spektra a sken plochy jamky. | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Zařízení musí být kompatibilní s mikrotitračními destičkami s rozsahem počtu pozic 6–384 a umožňovat další rozšíření na čtení 1536jamkových destiček. | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Kontrola a udržování teploty až do 65 °C včetně vícezónové kontroly teploty. | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Možnost lineárního a orbitálního třepání. | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Zařízení musí umožňovat výběr vlnových délek pro absorbanci, TRF, fluorescenci a luminiscenci pomocí monochromátoru. | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Zařízení musí být možné dovybavit filtrovým modulem tak, aby bylo možné čtení fluorescence jak s monochromátorem, tak s filtrem v rámci běhu jednoho protokolu bez přerušení čtení. | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Zdroj záření: xenonová lampa | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Minimální rozsah měřených vlnových délek u příslušných módů měření: - absorbance: 230–999 nm - fluorescence: 250–700 nm - luminiscence: 300–700 nm | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Přítomnost následujících detektorů u příslušných módů měření: - absorbance: na bázi PMT systému - fluorescence: na bázi PMT systému, s nastavitelnou šířkou pásma detekce bandwidth v rozsahu minimálně 9–49 nm - luminiscence: na bázi PMT systému | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Dynamické rozsahy příslušných módů měření, přesnost a citlivost, rychlost čtení: - absorbance: 0–4 OD, rychlost měření na 96jamkové destičce: 12 sekund nebo rychlejší - fluorescence: 7 dekád, citlivost alespoň Fluorescein 2,5 pM (0.25 fmol/jamka u 384jamkové destičky), rychlost měření na 96jamkové destičce: 12 sekund nebo rychlejší - luminiscence: > 6 dekád, citlivost alespoň 20 amol ATP (flash) | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Software pro ovládání spektrofotometru a pro pokročilou analýzu výstupních dat, včetně kalkulace inhibičních koncentrací (IC50) a dalších složitějších výpočetních operací. Software musí umožňovat export dat minimálně ve formátu .xls, .doc, .txt, včetně tvorby uživatelsky citovatelných reportů. Software musí být vybaven modulem pro mikroskopickou analýzu obrazu, aby nebylo nutné při budoucím rozšíření readeru o zobrazovací modul dokupovat nový software pro analýzu obrazu. Zobrazovací modul musí umožňovat import obrazu i z jiných zařízení a jeho analýzu. | Dodavatel uvede ANO / NE |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.