# Příloha D – Technické podmínky

# ČÁST 1 – Laboratoř BSL-3

- Účel

Předmětem dodávky je zajištění modulárního systému individuálně ventilovaných chovných nádob (IVC) pro experimentální chov laboratorních myší v režimu BSL-3 (ekvivalent ÚTZ3), včetně příslušenství, umožňujícího provoz v souladu s legislativou ČR, EU a doporučeními FELASA.

- Obecné požadavky na systém

- Systém vhodný pro chov myší v režimu BSL-3.

- Individuálně ventilované chovné nádoby (každá má vlastní přívod a odvod vzduchu).

- Provoz v režimu podtlaku, HEPA filtrace přívodního i odvodního vzduchu.

- Kompatibilita se standardním chovatelským a obslužným vybavením (napáječky, podestýlka, krmítka apod.).

- Veškeré částí zařízení, které přichází do kontaktu se zvířaty musí být ze zdravotně nezávadných materiálů (plast, nerez).

- Autoklávovatelnost a vhodnost pro bariérové podmínky.

- Odolnost vůči běžným čistícím a dezinfekčním prostředkům v BSL-3 (na bázi alkoholu, kvarterních amoniových solí (KAS), glutaraldehydu, glyoxalu, H₂O₂, ozónu).

- Elektrické komponenty: napájení 230 V, kompatibilní s českou rozvodnou sítí.

- Zajištění kompatibility s již pořízenými přístroji viz příloha C zadávací dokumentace.

- IVC stojany

|  | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ / model) |

Požadované parametry:

- Materiál: nerezová ocel min. AISI 304, odolná proti korozi; drobné součásti mohou být z odolného plastu (např. polysulfon).

- Počet pozic: min. 48 chovných nádob (myši).

- Musí být schopen bezvadného provozu s jednou až maximálním počtem nádob. Během provozu nesmí docházet ke kontaminaci vnějšího prostoru ani ze stojanu ani z chovné nádoby.

- Jednostranné provedení.

- Rozměry stojanu: výška max. 2050 mm vč. pojezdových koleček, délka max. 1700 mm, hloubka max. 700 mm.

- Ventilační modul s řízením přívodu a odvodu vzduchu

|  | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ / model) |

- HEPA filtry třídy H14 nebo lepší.

- Automatická kompenzace tlaků pro různý počet IVC (chovných nádob) bez nutnosti manuálně zadávat počet právě připojených IVC do řídící jednotky.

- Výměna vzduchu min. 40×/hod (Air Change per Hour; ACH).

- Modul nesmí zvětšovat půdorysné rozměry stojanu.

- Řídicí jednotka: sledování průtoku, tlaku, stavu filtrů; možnost změn ACH a tlaku.

- Nezávislá přívodní a odvodní ventilátorová jednotka.

- Bateriový záložní systém pro 60 minut provozu.

- Materiál odolný vůči korozi a čistícím a dezinfekčním činidlům.

- Výměna filtrů bez rozebírání stojanu.

- Možnost připojení odtahu na VZT systém budovy.

- Chovné nádoby

|  | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ / model) |

Požadované parametry:

- Typ: pro myši.

- Plocha min. 500 cm², výška min. 130 mm.

- Materiál: polysulfon nebo polyetherimid (PEI), autoklávovatelné, bez bisfenolu A (BPA).

- Chovná nádoba průhledná.

- Nucená výměna vzduchu v chovné nádobě.

- Každá chovná nádoba s vlastním filtračním víkem (s HEPA a předfiltrem).

- Zajištění těsnosti (silikonové těsnění, uzamykací mechanismus) chovné nádoby i stojanu v případě, že nádoba nebude umístěna ve své pozici.

- Kompatibilita s automatickým systémem pro vysypávání podestýlky viz příloha C zadávací dokumentace.

Příslušenství

- Napáječky: objem min. 250 ml, autoklávovatelné; pítko nerez min. AISI 304, silikonové těsnění; provedení pro myši; lahev polysulfon. V počtu odpovídajícím počtu chovných nádob (ke každé chovné nádobě jeden kus).

- Krmítka: nerez min. AISI 304; oddělený prostor pro krmnou směs a napáječku. V počtu odpovídajícím počtu chovných nádob (ke každé chovné nádobě jeden kus).

- Vozík pro dekontaminaci chovných nádob

|  | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ / model) |

- Pro min. 24 ks chovných nádob, dekontaminace s uzavřenými chovnými nádobami přes HEPA filtr (H13 nebo lepší).

- Kompatibilita s autoklávem Steelco VS 355764/2 L – viz příloha C zadávací dokumentace.

- Kompatibilita s nabízenými chovnými nádobami.

- Provozní režim

- Ventilace každé chovné nádoby: samostatný přívod a odvod vzduchu.

- Možnost provozu v podtlaku (ABSL-3).

- Proudění vzduchu v chovných nádobách je s minimálním mícháním. Vzduch musí vnikat do chovné nádoby přes mechanismus rozptylující proud vzduchu tak, že proud vzduchu bude rozptýlen do prostoru a nebudou vznikat turbulence.

- Hygienické a bezpečnostní požadavky

- Chovné nádoby a jejich příslušenství plně autoklávovatelné (134 °C).

- Odolnost vůči dezinfekčním a čistícím prostředkům (např. ethanol, H₂O₂, KAS, ozón).

- Konstrukce minimalizující kontaminaci mezi chovnými nádobami.

- Legislativa a normy

- Vyhláška 419/2012 Sb.

- Směrnice 2010/63/EU.

- FELASA 2014 – zdravotní monitoring.

- ISO 12128 (ÚTZ3), EN 1822 (HEPA filtry), EN 12469 (BSC).