Příloha D – Technické podmínky

## ČÁST 3 – Přestýlací stanice

- Účel

Dodávka přestýlacích stanic pro ergonomickou a bezpečnou manipulaci s laboratorními zvířaty při výměně podestýlky v individuálně ventilovaných chovných nádobách (IVC). Stanice musí chránit obsluhu před biologicky kontaminovaným materiálem a současně chránit zvířata a materiál uvnitř pracovního prostoru před kontaminací z okolního prostředí.

- Přestýlací stanice pro laboratoř BSL-3

|  | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ / model) |

- Musí zajišťovat ochranu obsluhy před biologicky kontaminovaným materiálem uvnitř přestýlací stanice a zároveň ochranu laboratorních zvířat a materiálu v pracovním prostoru před kontaminací z okolního prostředí.

- Musí spadat do kategorie BSC třídy II, typ A2 dle normy EN 12469.

- Musí být vybaveny HEPA filtry třídy H14 nebo lepšími na přívodu i odtahu vzduchu.

  - HEPA filtr na přívodu chráněn filtrem třídy G4 nebo lepším.

  - HEPA filtr na odtahu chráněn hrubým částicovým předfiltrem a filtrem či sestavou filtrů.

  - Hrubý předfiltr musí být snadno vyjmutelný bez použití nástrojů a snadno čistitelný vodou a běžnými dezinfekčními prostředky.

- Rozměry stanice: výška max. 2050 mm, délka max. 1700 mm, hloubka max. 850 mm.

- Velikost pracovní plochy: šířka min. 1100 mm, hloubka min. 600 mm, výška pracovního prostoru min. 480 mm.

- Pracovní otvor: nejméně 300 mm.

- Musí mít regulovatelnou intenzitu vnitřního osvětlení s možností volby bílého nebo červeného světla.

- Automatická regulace rychlosti proudění vzduchu s kompenzací zanesení filtrů.

- Průhledný kryt nad pracovním otvorem z netříštivého skla.

- Optoakustická indikace nesprávného proudění vzduchu a zanesení filtrů.

- Musí mít dostatečný prostor ve spodní části pro sedící personál.

- Čtyři otočná pojezdová kolečka (alespoň dvě brzděná), kompatibilní s kaučukovou podlahovou krytinou.

- Celá stanice musí být odolná vůči dezinfekčním a čistícím prostředkům používaným v BSL-3, snadno čistitelná.

- Přestýlací stanice – velký zvířetník SPF

|  | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ / model) |

- Stanice pro přestýlání chovných nádob musí být vybavena HEPA filtry a musí umožňovat bezpečné provádění přestýlání v souladu s požadavky na welfare zvířat a ochranu obsluhy i zvířat.

- Přestýlací stanice s vertikálním laminárním prouděním vzduchu.

- HEPA filtrace třídy H14 na přívodu i odtahu vzduchu.

- Ergonomická nerezová pracovní plocha, výška pracovní plochy od podlahy nastavitelná v rozsahu alespoň 900 až 1100 mm.

- Musí mít regulovatelnou intenzitu vnitřního osvětlení s možností volby bílého nebo červeného světla; dosažitelná intenzita bílého světla alespoň 1000 lx.

- Hlučnost max. 65 dB.

- Čtyři otočná pojezdová kolečka (alespoň dvě brzděná), možnost snadného přesunu.

- Provedení ve dvou velikostech: větší a menší varianta (pro větší a menší prostory).

- Povrch snadno dezinfikovatelný, odolný vůči dekontaminaci parami H₂O₂.

- Oboustranně přístupné pro přestýlání.

Zadavatel požaduje dvě velikosti stanic:

- Větší varianta:

  - Vnější rozměry: šířka max. 1600 mm; výška včetně koleček max. 1950 mm (maximální výška v nejnižší poloze).

  - Velikost pracovní plochy musí být minimálně 1200 x 630 mm (šířka x hloubka), výška pracovního otvoru nejméně 400 mm.

- Menší varianta:

  - Vnější rozměry: šířka max. 1350 mm; výška včetně koleček max. 1950 mm (maximální výška v nejnižší poloze).

  - Velikost pracovní plochy musí být minimálně 950 x 630 mm (šířka x hloubka), výška pracovního otvoru nejméně 400 mm.