Technické podmínky

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účelem této veřejné zakázky je dodávka rotačních vakuových odparek pro potřeby v syntetických laboratoří.

Předmětem dodávky je sestava rotační vakuové odparky sestávající ze samotné odparky, regulátoru vakua, chemicky odolné membránové pumpy a vyhřívané lázně, dále sedm sestav kompaktních rotačních vakuových odparek a přídavný recirkulační chladič ke všem sestavám.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení včetně kompletní instalační kvalifikace (IQ), dokumentace, zprovoznění a zaškolení obsluhy v místě dodávky.

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované Zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Rotační vakuová odparka – sestava

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Rotační vakuová odparka s rotační rychlosti alespoň 10 až 280 ot. / min., | Dodavatel uvede ANO / NE |
| elektronický zdvih, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| součástí je vertikální chladič, 1L jímací a odpařovací baňka, vapour duct, multifunkční combi-clip (fixace odpařovací baňky, snadné odjímání) a další drobné příslušenství pro okamžitý provoz, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Woulffova láhev, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| poplastované sklo, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| nastavitelný úhel v alespoň 7 pozicích umožňující použití baňky různých velikostí, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| velký horní otvor se šroubovacím uzávěrem (snadné čištění chladiče), | Dodavatel uvede ANO / NE |
| ochranná třída IP21 nebo lepší, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| úhel ponoření 10–50°, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| rozsah vertikálního nastavení 220 mm, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| rozsah nastavení detekce mezní polohy 170 mm, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| maximální kapacita baňky alespoň 3 kg | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Vyhřívaná lázeň pro vodu a olej v nerezu, odnímatelná, samostatně pracující, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| řízený teplotní rozsah alespoň do 200 °C, přesnost ± 1 °C při 95 °C nebo lepší, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| max. objem baňky: 5 l, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| objem lázně alespoň 5,5 l, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| ochrana proti přehřívání, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| dva integrované ergonomické úchyty usnadňující přenášení, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| blokovací funkce – uzamčení nastavené teploty topné lázně, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| bezdrátové spojení lázně s odparkou, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| digitální LCD displej zobrazující všechny provozní parametry, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Ovládací jednotka s LCD displejem – zobrazení provozních a nastavených parametrů, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| možnost připojit na odparku, pumpu nebo stojan, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| zvukový signál při ukončení destilace, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| automatické nastavení parametrů výběrem z integrované knihovny rozpouštědel, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| knihovna dílů, test těsnosti, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| vzdálené monitorování (APP) přes smartphone / tablet informuje uživatele o aktuálním stavu destilace, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| prevence proti přetlaku: automatické odvzdušnění při tlaku nad 1300 mbar (nastavitelné v rozmezí 1300–1000 mbar), | Dodavatel uvede ANO / NE |
| režim ke snížení spotřeby energie vypnutím lázně při dlouhodobé nečinnosti, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| ruční regulace podtlaku, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| funkce časovače. | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Membránová chemicky odolná pumpa | Dodavatel uvede ANO / NE |
| sací objem 1.8 m3/h nebo lepší, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| konečné (absolutní) vakuum 5 mbar ± 2 mbar nebo lepší, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| hlučnost max. do 60 dB, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| maximální rychlost 1500 rpm, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| kontrolní okno umožňující vizuálně pozorovat stav znečištění hlav a membrán. | Dodavatel uvede ANO / NE |

Kompaktní rotační vakuová odparka – sestava

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| topný výkon: 1 000 W nebo lepší, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| rozsah teploty topné lázně alespoň do 95 °C, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| přesnost nastavení topné lázně: ± 1 °C nebo lepší, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| přesnost regulace topné lázně: ± 2 °C nebo lepší, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| vysokoteplotní pojistka: až do 140 °C, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| vnitřní průměr topné lázně: 175 mm nebo lepší, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| objem ohřívací lázně: 2 l nebo lepší, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| kapalina topné lázně: voda, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| maximální velikost baňky alespoň 1 000 ml, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| maximální hmotnost obsahu baňky alespoň 800 g, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| úhel ponoření v rozsahu 20–50°, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| rozsah otáček: alespoň 10–330 otáček za minutu, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| nastavitelná výška zdvihu alespoň 180 mm, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Woulffova láhev, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| vertikální chladič pro připojení k chladícímu mediu, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| chladící plocha alespoň 1 200 cm2, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| poplastovaný chladič a sběrná nádoba | Dodavatel uvede ANO / NE |
| vakuové těsnění z PTFE, NBR, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| zavzdušňovací ventil z PTFE, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| možnost otočení ovládacího panelu o 90 °C a tím zmenšení velikosti odparky | Dodavatel uvede ANO / NE |
| IP ochrana: 42 nebo lepší, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Membránová chemicky odolná pumpa | Dodavatel uvede ANO / NE |
| sací objem 1,5 m3/h nebo lepší, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| konečné (absolutní) vakuum 10 mbar nebo lepší, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| hlučnost max. do 60 dB, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| motor: DC bezkartáčový, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| IP ochrana: 21 nebo lepší. | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Ovládací panel membránové pumpy s displejem, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| rozsah měření: 1 400 - 0 mbar, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| regulační rozsah tlaku okolní prostředí až 0 mbar, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| přesnost měření: ± 2 mbar nebo lepší, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| magnetický ventil, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| možnost připevnění na odparku nebo vakuovou pumpu, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| sensor tlaku: Al₂O₃ 96%, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| IP ochrana: IP44 nebo lepší. | Dodavatel uvede ANO / NE |

Recirkulační vzduchem chlazený chladič

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| kompatibilita s rotační vakuovou odparkou, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| rozsah teplot -20 °C až +40 °C nebo lepší, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| teplotní stabilita ± 0,3 °C nebo lepší, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| rozlišení zobrazení teploty 0,1 °C nebo lepší, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| chladící kapacita alespoň 0,35 kW při 20 °C nebo lepší, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| displej s možností nastavení a zobrazení aktuální teploty, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| objem chladící náplně v rozsahu alespoň 1,5–3 L, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| kapacita čerpadla – průtok alespoň 16 L/min, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| tlak čerpadla max. 0,6 bar, | Dodavatel uvede ANO / NE |
| IP ochrana: 21 nebo lepší. | Dodavatel uvede ANO / NE |
| hlučnost max. do 55 dB. | Dodavatel uvede ANO / NE |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.