Technické podmínky

Peptidový syntetizátor

Popis zařízení a jeho využití

Peptidový syntetizátor pro plně automatizovanou syntézu peptidů na pevné fázi (SPPS). Přístroj umožní paralelní syntézu několika peptidů od prvního couplingu až po odštěpení peptidu z pevné fáze. Zahřívání reakční cely umožní zrychlenou syntézu peptidů a vyšší výtěžky surového produktu u náročnějších sekvencí.

Předmětem dodávky je kompletní, nové, nepoužité a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Možnost syntézy alespoň šesti peptidů zároveň (paralelně, nikoliv sekvenčně) v uzavřených reakčních celách | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zahřívání reakčních cel (pomocí mikrovln, indukce nebo infračerveného záření) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost používat opakovaně použitelné cely ze skla nebo odolného plastu o různých objemech, které jsou vhodné na různá množství syntetizovaného peptidu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Minimální rozsah množství syntetizovaného peptidu mezi 5 µmol–1 mmol v každé reakční cele | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Fluidní systém zabraňující křížové kontaminaci mezi jednotlivými potrubími a reakčními celami | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost připojit alespoň 8 nádob na rozpouštědla a alespoň 27 nádob na aminokyseliny | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost pre-aktivace reagentů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost přidání celého obsahu nádoby na aminokyseliny do vybraných reakčních cel bez nutnosti primingu, aby se minimalizovalo plýtvání drahými neproteinogenními aminokyselinami nebo jinými stavebními bloky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Časované přídavky nebo měření pevnou smyčkou („fixed-loop“) pro přídavek přesných objemů kapalin | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost volby způsobu míchání obsahu reakční cely: probublávání dusíkem nebo třepání | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Plně automatizované a programovatelné štěpení peptidů z pevné fáze přímo v přístroji bez manuálního zásahu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Robustní potrubí odolávající kyselině trifluoroctové | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Řídící software na specializovaném počítači | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Bezpečnostní prvky včetně automatického ukončení sekvence a promytí pevné fáze v případě chyby, e-mailové nebo SMS upozornění v případě chyby | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Startovací sada obsahující alespoň všech 20 proteinogenních aminokyselin (Fmoc-AA-OH s ochráněnými postranními řetězci; min. 25 mmol), pevnou fázi s Rink amid linkerem (0,1 mmol), pevnou fázi s Gly-modifikovaným Wangovým linkerem (0,1 mmol), aktivátor HCTU (100 g), všechny potřebné cely a nádoby, vzorky pro kontrolu kvality | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Minimální požadavky na možnost budoucího rozšíření přístroje o další moduly a funkce: |  |
| UV monitorování reakčních roztoků v každé cele v reálném čase pro optimalizaci kroků odchraňování | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.