## 1 (MU)
Příloha č. 1 - Technické podmínky CO2 inkubátor
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zařízení umožňující pěstování vybraných tkáňových linií savčích buněk, které jsou citlivé k vysokým koncentracím kyslíku.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
kultivace lidských tkáňových kultur | ano | Vyplní dodavatel
systém musí odpovídat platným CSN a EN aplikovatelným pro zařízení daného účelu, RoHS compliant (nepřítomnost nebezpečných látek jako je Pb, Hg, Cr, Cd, PBB, PBDE atd). | ano | Vyplní dodavatel
objem každého inkubátoru 170-200 litrů | 170-200 litrů | Vyplní dodavatel
PID mikroprocesorová regulace | ano | Vyplní dodavatel
přirozená nebo nucená cirkulace vzduchu | ano | Vyplní dodavatel
HEPA Filter Airflow Systém | ano | Vyplní dodavatel
3-4 police nastavitelné | ano | Vyplní dodavatel
teplotní senzor | ano | Vyplní dodavatel
teplotní nastavení min. +5 do +50 °C od okolní teploty | +5 do +50 °C | Vyplní dodavatel
teplotní přesnost +/- 0.2 °C | +/- 0.2 °C | Vyplní dodavatel
vzduchový plášť - přímý ohřev ve stěnách, dnu a dveřích | ano | Vyplní dodavatel
senzory pro měření obsahu CO2 | ano | Vyplní dodavatel
CO2 rozmezí 0.2 – 20% | 0.2 – 20% | Vyplní dodavatel
Přesnost nastavení obsahu CO2: +0,15% | 0.15% | Vyplní dodavatel
CO2 IR senzor s přesným výstupem bez vlivu vlhkosti v komoře pro vyrovnání CO2 po otevření dveří | ano | Vyplní dodavatel
HEPA filtr na vstupu přívodu plynu pro zajištění sterility | ano | Vyplní dodavatel
Vysokoteplotní dekontaminace | ano | Vyplní dodavatel
Antimikrobiální vnitřní povrch (ideálně směs mědi a nerez) | ano | Vyplní dodavatel
vnitřní prosklené dveře | ano | Vyplní dodavatel
Infračervený senzor | ano | Vyplní dodavatel
Relativní vlhkost: rozsah 80-98% RH při +37°C | 80-98% RH při +37°C | Vyplní dodavatel
Přirozené nebo aktivní zvlhčování vzduchu z vnitřního odpařovače | ano | Vyplní dodavatel
nerezová zvlhčovací miska | ano | Vyplní dodavatel
optoakustický alarm systém: teplotní, CO2, dovření dveří, přehřívání | ano | Vyplní dodavatel
napojení na zdroj CO2 (lahev), CO2 Hepa filter | ano | Vyplní dodavatel
přepínač na druhou láhev CO2 | ano | Vyplní dodavatel
Možnost umístění dvou přístrojů nad sebe | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## 2 (MU)
Příloha č. 1 - Technické podmínky Temperovaný Inkubátor - Orbitální třepačka (3 kusy)
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zařízení pro produkci proteinů v hostiteských organismech
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
kapacita: 6x5L Erlenmeyerových nádob | ano | Vyplní dodavatel
vertikálně stohovatelné | ano | Vyplní dodavatel
automatické uvolnění podnosu při otevřeni dveři třepačky | ano | Vyplní dodavatel
podnos se samoadhezivním povrchem (není potřeba držáku na lahve) | ano | Vyplní dodavatel
rozsah otáček (přesnost 1% při max. otáčkách) | 20 – 400 rpm | Vyplní dodavatel
Rozsah teplot: | -10 °C pod teplotou místnosti do 65 °C | Vyplní dodavatel
přesnost teploty | < 0.5 C | Vyplní dodavatel
cirkulace vzduchu | min. 350m3/h | Vyplní dodavatel
nezávislá kontrola teploty v každé třepačce | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## 3 (MU)
Příloha č. 1 - Technické podmínky Temperovaný/chlazený Inkubátor - Orbitální třepačka
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zařízení pro produkci proteinů v hostiteských organismech
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
kapacita: | min. 14x 500ml Erlenmayerovy baňky | Vyplní dodavatel
vertikálně stohovatelné | ne | Vyplní dodavatel
Otáčky – přesnost | +- 1rpm | Vyplní dodavatel
podnos se samoadhezivním povrchem (není potřeba držáku na lahve) | ano | Vyplní dodavatel
rozsah otáček | 25 – 500 rpm | Vyplní dodavatel
přesnost teploty – odchylka | < 0.5°C | Vyplní dodavatel
min. Teplota | Min 15°C pod teplotou okolí | Vyplní dodavatel
max. Teplota | Min 80°C | Vyplní dodavatel
podnos s možností umístění držáků na láhve | ano | Vyplní dodavatel
držáky na láhve 500mL | Min. 8 | Vyplní dodavatel
držáky na láhve 250mL | Min. 8 | Vyplní dodavatel
držáky na láhve 1000mL | Min. 4 | Vyplní dodavatel
podnos se samoadhezivním povrchem (není potřeba držáku na lahve) | ano | Vyplní dodavatel
programovatelné | ano | Vyplní dodavatel
kapacita paměti – počet programů | Min. 4 | Vyplní dodavatel
počet kroků v programu | Min. 15 | Vyplní dodavatel
průhledné víko | ano | Vyplní dodavatel
alarm při odchylce teploty | ano | Vyplní dodavatel
alarm při odchylce otáček | ano | Vyplní dodavatel
možnost napojení na centrální monitoring | ano | Vyplní dodavatel
možnost propojení s počítačem | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## 4 (VFU)
Příloha č. 1 - Technické podmínky Inkubátor 100 litrů (4 kusy)
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zařízení pro kultivaci bakterií za definované teploty
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Komora z nerezu | ano | Vyplní dodavatel
Objem | min. 100 L | Vyplní dodavatel
Mikroprocesorové řízení | ano | Vyplní dodavatel
Rozsah teplot: | -10 °C až +60 °C | Vyplní dodavatel
programování teplotních změn | ano | Vyplní dodavatel
Osvětlení vnitřního prostoru | ano | Vyplní dodavatel
vnitřní prosklené dveře | ano | Vyplní dodavatel
Zobrazení informací na LCD displeji | ano | Vyplní dodavatel
Nucená vnitřní cirkulace pro rovnoměrné rozložení teploty | ano | Vyplní dodavatel
opto-akustický alarm systém | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## 5 (VFU)
Příloha č. 1 - Technické podmínky Termostat
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zařízení pro kultivaci bakterií za definované teploty
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
objem | min. 90 litrů | Vyplní dodavatel
dvě police | ano | Vyplní dodavatel
Mikroprocesorové řízení | ano | Vyplní dodavatel
Rozsah teplot | 5 °C až +70 °C | Vyplní dodavatel
programování teplotních změn | ano | Vyplní dodavatel
Osvětlení vnitřního prostoru | ano | Vyplní dodavatel
vnitřní prosklené dveře | ano | Vyplní dodavatel
přirozená cirkulace vzduchu | ano | Vyplní dodavatel
Zobrazení informací na LCD displeji | ano | Vyplní dodavatel
opto-akustický alarm systém | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## 6 (VFU)
Příloha č. 1 - Technické podmínky Temperovaný Inkubátor - Orbitální třepačka
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zařízení pro produkci proteinů v hostiteských organismech
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
kapacita: 6x5L Erlenmeyerových nádob | ano | Vyplní dodavatel
vertikálně stohovatelné | ano | Vyplní dodavatel
automatické uvolnění podnosu při otevřeni dveři třepačky | ano | Vyplní dodavatel
podnos se samoadhezivním povrchem (není potřeba držáku na lahve) | ano | Vyplní dodavatel
rozsah otáček (přesnost 1% při max. otáčkách) | 20 – 400 rpm | Vyplní dodavatel
Rozsah teplot: | -10 °C pod teplotou místnosti do 65 °C | Vyplní dodavatel
přesnost teploty | < 0.5 C | Vyplní dodavatel
cirkulace vzduchu | min. 350m3/h | Vyplní dodavatel
nezávislá kontrola teploty v každé třepačce | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## 7 (VFU)
Příloha č. 1 - Technické podmínky Fermentor 5 litrů
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zařízení pro fermentaci bakteriálních kultur za podmínek programovatelného pH, koncentrace O2, teploty a otáček
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
objem: | min 5 litrů | Vyplní dodavatel
PCU jednotka | ano | Vyplní dodavatel
automatická kontrola aerace, teploty, pH | ano | Vyplní dodavatel
automatická kontrola objemu, hustoty, odvzdušnění | ano | Vyplní dodavatel
integrované peristaltické pumpy | ano | Vyplní dodavatel
míchání směsi plynů | ano | Vyplní dodavatel
možnost ohřevu i chlazení |  | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## 8 (VFU)
Příloha č. 1 - Technické podmínky Anaerobní programovatelný inkubátor
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zařízení pro kultivaci anaerobních a mikroaerobních patogenních mikroorganismů v definovaných teplotních a časových režimech.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
kapacita: min 300 Petriho misek | ano | Vyplní dodavatel
maximální rozměry: výška 1000 x šířka 1500x hloubka 800 mm | ano | Vyplní dodavatel
hmotnost: | < 200 kg | Vyplní dodavatel
podstavec (pojízdný nebo stabilní stojan dle hmotnosti boxu) | ano | Vyplní dodavatel
systém s mícháním min. 3 až 4 plynů + detekce a kontrola O2 | ano | Vyplní dodavatel
připojení min. 3 lahví: H2/N2, CO2, N2, vzduch | ano | Vyplní dodavatel
vnitřní povrch antimikrobiální (ideálně nerez) | ano | Vyplní dodavatel
police nastavitelné | ano | Vyplní dodavatel
regulace: O2: (0%) 0,1 až 20%, CO2: 0-12%, H2: 0 až 10% | ano | Vyplní dodavatel
teplotní senzor, teplotní nastavení min. +5 do +45 °C od okolní teploty | +5 do +45 °C | Vyplní dodavatel
bezúdržbový systém regulace vlhkosti + katalyzátor, | ano | Vyplní dodavatel
akustický a optický alarm při poklesu tlaku a nadměrné spotřebě plynu | ano | Vyplní dodavatel
vstupní komora pro rychlý a bezpečný transfer více misek najednou, | ano | Vyplní dodavatel
osvětlení uvnitř: zářivka | ano | Vyplní dodavatel
rukávy - práce "holýma" rukama | ano | Vyplní dodavatel
nášlapné spínače: proplachování vstupní komory, vývěva pro odsávání rukávů, proplachování rukávů. | ano | Vyplní dodavatel
mikroprocesorové řízení | ano | Vyplní dodavatel
elektrická zásuvka a UV lampa uvnitř | ano | Vyplní dodavatel
dodání včetně redukčních ventilů pro používané plynové nádoby | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího: