## příloha C

zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku

Analytické váhy pro LF MU

TECHNICKÉ PODMÍNKY
(technická specifikace)

Analytické váhy

technická specifikace:

- dvourozsahové váhy: v rozsahu váživosti min. do 100 g s citlivostí min. 0,01 mg a v rozsahu váživosti min. do 220 g s citlivostí min. 0,1 mg

- opakovatelnost s maximální hodnotou ±0,05/0,1 mg v rozsahu váživosti do 100/220 g

- linearita s maximální hodnotou ±0,1/0,2 mg v rozsahu váživosti do 100/220 g

- automatická interní kalibrace min. každé 4 h a při změně okolní teploty větší než ±1,5 °C

- interní kalibrace spustitelná 1 tlačítkem

- funkce TARA do 100% váživosti

- volba váhových jednotek: minimálně jednotky gram a miligram

- časová odezva: při citlivosti vážení 0,1 mg – ustálení do 3 s, při citlivosti vážení 0,01 mg – ustálení do 6 s

- ochranný kryt vah otevíratelný minimálně ze tří stran (z boku a shora)

- průměr vážící misky min. 80 mm

- ověřitelné (cejchuschopné)

- možnost tisku ISO/GLP protokolu přes PC

- rozhraní RS232, možnost napojení na PC

- součástí dodávky kalibrační list, propojovací kabel RS232/USB

- displej s výškou číslic minimálně 14 mm