## Cast 1 (MU)
Příloha č. 1 - Technické podmínky části 1 Systém pro laserovou konfokální mikroskopii
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Konfokální laserově-skenovací mikroskopie bude využita pro sledování buněčné lokalizace studovaných proteinů a její dynamiky po působení signálních molekul. Dále bude vyžita pro podrobnou analýzu genové exprese a pro studium protein proteinovvých interakcí. Pořizovaný mikroskop bude vybaven zařízeními umožňujícími detekci jednotlivých fluorescenčních molekul a měření časově rozlišené fluorescence. Cílem je pořízení přístroje, který umožní provádět speciální mikroskopické techniky s maximální citlivostí a ideálním poměrem signál/šum.
Parametry nutné
Dodávka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky. Ve sloupci komponent jsou ve zkratce uvedeny jednotlivě či v kombinaci funkční celky, jichž se dále definovaný požadavek zejména týká. Ve sloupci „požadovaná hodnota“ se hodnotou ANO rozumí fyzická přítomnost funkce nebo dílu v zařízení, popřípadě ostatních funkčních celcích, v celém rozsahu dle popisu daného dílu či funkce. Není přípustné, aby instalování jedné funkce nebo dílu fyzicky vylučovalo instalování a neomezenou funkčnost jiné požadované funkce či dílu. Ve sloupci „Nabídka dodavatele“ dodavatel uvede odkaz na hardwarové nebo softwarové řešení, parametr nebo hodnotu nabízeného zařízení, název funkce, název příslušenství (vybavení), či název software, kterým je splnění daného požadavku zajištěno. Z popisu musí být zřejmé, že hodnocené řešení je nedílnou součástí dodávky.
Komponet | Požadovaná hodnota | Nabídka dodavatele
Mikroskop
Plně motorizovaný (včetně stolku) inverzní mikroskop | ano | Vyplní dodavatel
min. 6 objektivů pro detekci fluorescence a pozorování v režimu diferenciálního interferenčního kontrastu (DIC) s korekcí barevné i planární chyby a to se zvětšením 2.5x, 10x a 20x bez imerze. | ano | Vyplní dodavatel
objektiv se zvětšením v rozmezí 40x – 60x/63x s vodní imerzí a numerickou aperturou (NA) alespoň 1.2 nebo větší | NA ≥ 1.2 | Vyplní dodavatel
objektiv se zvětšením 60x/63x – 100 x s vodní imerzí a NA alespoň 1.3 nebo větší | NA ≥ 1.3 | Vyplní dodavatel
objektiv se zvětšením 60x/63x – 100x s olejovou imerzí a NA alespoň 1.4 nebo větší | NA ≥ 1.4 | Vyplní dodavatel
Mikroskop musí být vybaven excitačním zdrojem a sadou filtrů umožňujících detekci epifluorescence běžně používaných fluoroforů s excitací v UV, zelené i červené oblasti spektra. | ano | Vyplní dodavatel
K detekci epifluorescence musí být k mikroskopu přípojena digitální monochromatická kamera s chlazením a s rozlišením 1.4 Mpix nebo větším. | ano | Vyplní dodavatel
Nejmenší možný krok posuvu v ose Z 25 nm nebo menší | ano | Vyplní dodavatel
Konfokální jednotka
možnost skenování pří rozlišení alespoň 6000 x 6000 pixelů | ano | Vyplní dodavatel
rychlost alespoň 8 rámečků (obrazových polí, frames)/sec při rozlišení 512 x 512 pixelů | ano | Vyplní dodavatel
volně nastavitelná velikost konfokální štěrbiny (pinhole) | ano | Vyplní dodavatel
volně nastavitelná rotace skenovaného pole kolem optické osy | ano | Vyplní dodavatel
detekce emitovaného světla minimálně v rozsahu viditelného spektra (360-760 nm) nebo větším | ano | Vyplní dodavatel
snímání obrazů s dynamickým rozsahem alespoň 16 bit | ano | Vyplní dodavatel
zařízení pro rozklad emitovaného světla na jednotlivé části spektra mřížkou, nebo optickým hranolem. | ano | Vyplní dodavatel
nejméně tři detektory, z nichž alespoň jeden musí být detektor se zvýšenou citlivostí (hybridní detektor využívající technologii GaAsP, nebo podobný hybridní detektor) a alespoň jeden detektor musí být rozčleněn na nejméně 32 segmentů tak, aby po rozkladu emitovaného světla byla možná paralelní detekce signálu z různých částí spektra během jediného skenu zorného pole pro tzv. paralelní spektrální unmixing. | počet detektorů ≥ 3 | Vyplní dodavatel
přesné snímání emisních spekter s reálným rozlišením 3 nm nebo lepším | ano | Vyplní dodavatel
Konfokální jednotka musí být propojena s detektorem procházejícího světla umožnujícím snímat a zobrazovat v režimu DIC paralelně se snímáním fluorescenčního signálu | ano | Vyplní dodavatel
Ke konfokální jednotce musí být připojeno zařízení pro analýzu časově rozlišené fluorescence (fluorescence lifetime imaging microscopy, FLIM). Externí modul pro FLIM připojený ke konfokální jednotce musí být vybaven alepoň jedním detektorem z kategorie hybridních PMT detektorů nebo detektorů využívajících GaAsP technologii nebo podobným hybridním detektorem, které jsou charakteristické vysokou citlivostí i vysokým dynamickým rozsahem. Konfigurace zařízení musí umožňovat kvantifikaci fotonů v čase ve spektrálním rozsahu alespoň 300 – 720 nm nebo větším a zařízení musí být připojeno k výpočetní technice se softwarem umožňujícím vyhodnocení dat pro techniky FLIM a FCS | ano | Vyplní dodavatel
Laserové excitační zdroje
Laserový zdroj excitačního světla pro konfokální mikroskop a externí FLIM modul umožňující volitelnou excitaci v rozsahu 488 nm – 640 nm, spektrální šířka zvolené excitační čáry nesmí přesahovat 3 nm. | ano | Vyplní dodavatel
Multičárový argonový laser pro excitaci o vlnových délkách 458, 488, 514 nm apod. s výkonem minimálně 25 mW postačujícím pro excitaci a vysvícení (bleaching) běžných fluoroforů v živém rostlinném materiálu. | ano | Vyplní dodavatel
Laser pro excitaci s vlnovou délkou 561 nm s výkonem minimálně 20 mW postačujícím pro excitaci a vysvícení běžných fluoroforů v živém rostlinném materiálu. | ano | Vyplní dodavatel
PC pracovní stanice se softwarem
PC pracovní stanice s výkonem postačujícím pro pohodlnou obsluhu zařízení a monitorem umožňujícím zobrazení ve vysokém rozlišení s úhlopříčkou alespoň 30 palců (30´´), minimálně 32 bitový operační systém, výhodou 64 bitový. | ano | Vyplní dodavatel
Software a konfigurace konfokálního mikroskopu musí umožňovat skenování, průměrování a akumulaci signálu buď po čárách, nebo rámečcích s možností volby nastavení, získávání obrázků v různých kombinacích os x, y a z, získávání obrázků v několika rovinách v ose z (z-stacků) a časových sérií a to ve všech kombinacích, lokalizovat vysvícení do definované oblasti zorného pole, snímat paralelně (ve stejném čase) alespoň 3 fluorescenční kanály a k tomu procházející světlo včetně režimu DIC s možností sekvenčního snímání jednotlivých kanálů, provádět spektrální unmixing, 3D rekonstrukci obrazu snímaného preparátu a jeho různé projekce, automatickou i manuální analýzu obrazu a to včetně kolokalizace, měření délky, úhlů, povrchu, intenzity fluorescence a ukládání (exportu) obrazu v běžných formátech (TIF, JPEG, AVI a další). | ano | Vyplní dodavatel
Software musí umožňovat zpracování dat pro metody fotoaktivace, FRAP (fluorescence recovery after photobleaching), FRET (Forster resonance energy transfer). Pokud konfigurace konfokálního mikroskopu umožňuje provádět FCS na interních detektorech konfokální jednotky, musí být součástí softwaru pro ovládání konfokálního mikroskopu možnost zpracování FCS dat. Součástí programového vybavení musí být také modul pro zpracování obrázků v režimu zvýšeného dynamického rozsahu. Software také musí umožnit definovat při nižším zvětšení oblast zájmu, která bude následně automaticky nasnímána při zvoleném (větším) zvětšení a jednotlivé obrázky zorných polí použitého objektivu tvořící oblast zájmu budou automaticky spojeny do jednoho výsledného obrazu. | ano | Vyplní dodavatel
Antivibrační stůl
Mikroskop musí být umístěn na antivibračním stole s pasivně plněnými vzduchovými polštáři pro aktivní absorpcí vibrací. | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## Cast 2 (VUT)
Příloha č. 1 - Technické podmínky části 2 Laserový rastrovací konfokální systém pro světelnou mikroskopii biologických vzorků
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Dodávka nového laserového rastrovacího konfokálního systému pro světelnou mikroskopii biologických vzorků sestávající z: • badatelského invertovaného mikroskopu pro biologické preparáty • konfokální rastrovací hlavy s pomalým a rychlým režimem, vhodné i pro budoucí multifotonový režim + příslušenství pro konfokální mikroskopii (laserové zdroje, detekční soustava) • dalšího příslušenství zejména pro pozorování živých buněk splňující níže požadované parametry. Zvýšení aplikačního využití přístroje bude dosaženo pomocí vybavení (zejm. rezonančního scanneru, kombinace zobrazovacích režimů a dalšího vybavení), které umožní pozorování dynamiky a reakcí živých buněk na vnější podněty. Z charakteru těchto experimentů dále vyplývá, že pozorování na pořizovaném zařízení budou v rámci jediného experimentu vyžadovat velmi rychlé přechody mezi režimem pomalého rastrování (standardní scanner), rychlého rastrování (rezonanční scanner) a widefield režimem. Tyto přechody nelze předem naplánovat, protože jsou dány pouze chováním buňky. Z tohoto důvodu je jedním z následujících nutných parametrů systému možnost přechodu mezi uvedenými režimy bez nutnosti restartu systému. Nutnost restartovat systém způsobuje výpadek obrazového záznamu v klíčovém okamžiku experimentu (tj. v okamžiku rostoucí dynamiky buňky) a tím znehodnocuje celý experiment.Dodávku tvoří kompletní systém vyžadující pouze připojení k síti 230 V. Dodavatel prokáže splnění technických parametrů po instalaci na místo plnění, kde dojde k demonstraci a ověření technických parametrů dodaného přístroje a k protokolárnímu předání a převzetí mezi zadavatelem a dodavatelem.
Parametry nutné
Dodávka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky. Ve sloupci komponent jsou ve zkratce uvedeny jednotlivě či v kombinaci funkční celky, jichž se dále definovaný požadavek zejména týká. Ve sloupci „požadovaná hodnota“ se hodnotou ANO rozumí fyzická přítomnost funkce nebo dílu v zařízení, popřípadě ostatních funkčních celcích, v celém rozsahu dle popisu daného dílu či funkce. Není přípustné, aby instalování jedné funkce nebo dílu fyzicky vylučovalo instalování a neomezenou funkčnost jiné požadované funkce či dílu. Ve sloupci „Nabídka dodavatele“ dodavatel uvede odkaz na hardwarové nebo softwarové řešení, parametr nebo hodnotu nabízeného zařízení, název funkce, název příslušenství (vybavení), či název software, kterým je splnění daného požadavku zajištěno. Z popisu musí být zřejmé, že hodnocené řešení je nedílnou součástí dodávky.
Komponet | Popis | Požadovaná hodnota | Nabídka dodavatele
Mikroskop
Invertovaný badatelský biologický mikroskop vhodný pro připojení konfokální rastrovací hlavy pro konfokální mikroskopii živých buněk |  | ano | Vyplní dodavatel
Stativ mikroskopu | vybaven motorizovaným ostřením s krokem | max. 25 nm | Vyplní dodavatel
| výstupní porty (pro konfokální hlavu, současně kameru a současně rezervní port pro další techniky) | min. 3 | Vyplní dodavatel
| možnost doplnit plnou motorizaci (x-y-z) pohybu stolku preparátu, výměny objektivů a kondenzorů a přepínání optických cest | ANO | Vyplní dodavatel
Stolek mikroskopu | vhodný pro umístění kultivačních komůrek pro živé buňky | ANO | Vyplní dodavatel
| vhodný pro umístění piezostolku (specifikace v bodě „Piezostolek“) | ANO | Vyplní dodavatel
| vhodný pro umístění stage-top inkubátoru (specifikace v bodě „Stage-top inkubátor (pro umístění na stolek) pro perfusní komůrku“) | ANO | Vyplní dodavatel
Objektivy | 20x/NA = 0,75 (suchý) | ANO | Vyplní dodavatel
| Numerická apertura objektivu může být vyšší, než je specifikováno. |  | Vyplní dodavatel
| 60x/NA = 1,20 (vodní imerze) | ANO | Vyplní dodavatel
| Numerická apertura objektivu může být vyšší, než je specifikováno. |  | Vyplní dodavatel
| oba planapochromatické | ANO | Vyplní dodavatel
| oba s korekcí na nekonečnou délku tubusu | ANO | Vyplní dodavatel
| oba vhodné pro konfokální fluorescenční mikroskopii buněk na vlnových délkách specifikovaných v bodě „Osvětlovací systém“ a současně vhodné pro DIC | ANO | Vyplní dodavatel
Kondenzory | přizpůsobené objektivům v bodě „Objektivy“ | ANO | Vyplní dodavatel
| vhodné pro DIC | ANO | Vyplní dodavatel
| vhodné pro Hoffmanův modulační kontrast | ANO | Vyplní dodavatel
| vhodné pro Zernikův fázový kontrast | ANO | Vyplní dodavatel
Mody pozorování | DIC pro oba požadované objektivy | ANO | Vyplní dodavatel
| možnost rozšíření o Hoffmanův modulační kontrast | ANO | Vyplní dodavatel
| možnost rozšíření o Zernikův fázový kontrast | ANO | Vyplní dodavatel
Tubus | Binokulární případně trinokulární tubus s okuláry | 10x | Vyplní dodavatel
Osvětlovací soustava pro procházející světlo | centrovatelná halogenová lampa s regulovatelným výkonem | min. 100 W | Vyplní dodavatel
| kolektor | ANO | Vyplní dodavatel
| polní a aperturní clona | ANO | Vyplní dodavatel
| pozice pro držáky filtrů | min. 2 | Vyplní dodavatel
| šedé filtry pro regulaci intenzity osvětlení | ANO | Vyplní dodavatel
| daylight filtr | ANO | Vyplní dodavatel
Konfokální rastrovací hlava + příslušenství pro konfokální mikroskopii
Laserová rastrovací konfokální zobrazovací hlava | s úplným konfokálním efektem (nepřipouští se paralelní konfokální kanály,tj. spinning-disc systémy a obdobné; nepřipouští se částečný konfokální efekt, tj. line-scan systémy a obdobné) | ANO | Vyplní dodavatel
| s možností regulace velikosti konfokální apertury | ANO | Vyplní dodavatel
| s možností zoomu | ANO | Vyplní dodavatel
Konfokální apertura | se spojitou motorickou změnou velikosti v automatickém režimu (podle použitého objektivu) nebo manuálním režimu bez nutnosti výměny dílů mikroskopu | ANO | Vyplní dodavatel
Rychlý rastrovací režim (rezonanční scanner) | snímková frekvence při rozlišení rastrovaného pole alespoň 512 x 512 bodů (při zoomu 1x) | min. 25 snímků / s | Vyplní dodavatel
| snímková frekvence při rozlišení rastrovaného pole alespoň 512 x 16 bodů | min. 250 snímků / s | Vyplní dodavatel
Pomalý rastrovací režim (konvenční scanner) | rozlišení | min. 4096x4096 bodů | Vyplní dodavatel
Možnost přechodu mezi režimy pozorování | možnost přechodu mezi pomalým rastrovacím režimem (konvenční scanner), rychlým rastrovacím režimem (rezonanční scanner) a widefield režimem bez nutnosti restartu systému | ANO | Vyplní dodavatel
Rozsah zoomu rastrované oblasti | pro všechny režimy rastrování | 1x až min. 8x | Vyplní dodavatel
Tvar oblasti rastrování (ROI) | nastavitelný libovolný | min. v pomalém režimu (konvenční scanner) | Vyplní dodavatel
Laserový osvětlovací systém | s intenzitou světla spojitě proměnnou pomocí akustooptického laditelného filtru | ANO | Vyplní dodavatel
| s možností osadit | min. 4 lasery | Vyplní dodavatel
Osvětlovací systém | osazení | min. 2 lasery | Vyplní dodavatel
| laser argonový (4 spektrální čáry: 458 nm, 476 nm, 488 nm, 514 nm) | ANO | Vyplní dodavatel
| laser diodový (638 nm, nebo obdobný vyzařující v červené oblasti, např. argon-kryptonový). | ANO | Vyplní dodavatel
Detekce signálu pomocí fotonásobičů (nebo citlivějších detektorů) | fluorescenční kanály | min. 4 | Vyplní dodavatel
| konfokální reflexe | ANO | Vyplní dodavatel
| procházející světlo | ANO | Vyplní dodavatel
| možnost simultánního pozorování v režimu: | ANO | Vyplní dodavatel
| současně alespoň 4 fluorescenční kanály + procházející světlo |  | Vyplní dodavatel
| možnost simultánního pozorování v režimu: | ANO | Vyplní dodavatel
| současně alespoň 3 fluorescenční kanály + konfokální reflexe + procházející světlo |  | Vyplní dodavatel
Další příslušenství
Piezostolek | z-posuv | min. 100 µm | Vyplní dodavatel
| rozlišení | 0,5 nm nebo lepší | Vyplní dodavatel
| rezonanční frekvence | 600 Hz ±20 % nebo vyšší | Vyplní dodavatel
| max. zatížení | min. 500 g | Vyplní dodavatel
Hardwarový systém pro kontinuální doostřování vzorku | v reálném čase kompatibilní se všemi režimy snímání | ANO | Vyplní dodavatel
Stage-top inkubátor (pro umístění na stolek) pro perfusní komůrku | řízení a stabilizace teploty | ANO | Vyplní dodavatel
| řízení a stabilizace koncentrace CO2 a průtoku média komůrkou | ANO | Vyplní dodavatel
| upevnitelný na piezostolek, pořizovaný v této veřejné zakázce | ANO | Vyplní dodavatel
| s vyhříváním objektivu | ANO | Vyplní dodavatel
Pasivní antivibrační stůl | s možností doplnění aktivního tlumení | ANO | Vyplní dodavatel
Počítač a software integrující | optické nastavení a řízení mikroskopu | ANO | Vyplní dodavatel
| optické nastavení a řízení konfokální rastrovací hlavy | ANO | Vyplní dodavatel
| optické nastavení a řízení příslušenství pro konfokální mikroskopii | ANO | Vyplní dodavatel
| řízení piezostolku | ANO | Vyplní dodavatel
| řízení hw systému pro doostřování | ANO | Vyplní dodavatel
| snímání a zobrazení snímků v rámci souřadnic (x, y, z, čas) nebo (x, y, z, vlnová délka) | ANO | Vyplní dodavatel
| ukládání a archivaci snímků také v obvyklých obrazových formátech (jpg, tiff, avi, apod.) | ANO | Vyplní dodavatel
| zpracování obrazu zahrnující současně: manipulace s jednotlivými obrazovými kanály (viz bod „Detekce signálu pomocí fotonásobičů (nebo citlivějších detektorů)“), jejich skládání, zobrazení konfokálních řezů, funkce morfologie | ANO | Vyplní dodavatel
| základní funkce pro tvorbu maker | ANO | Vyplní dodavatel
Prokázání parametrů přístroje | dle specifikace výrobce a přiloženého certifikátu | ANO | Vyplní dodavatel
Ostatní
Záruka | Minimální záruční doba 24 měsíců od data uvedení do provozu, přístroj musí být nový, vybavený kalibračním certifikátem od výrobce s minimální platností jeden rok.
Záruční servis | Garantovaný záruční servis – zahájení servisních operací do 24 hodin.
Pozáruční servis | Garantovaný pozáruční servis min. po dobu 5 let po uplynutí záruční doby – zahájení servisních operací do 24 hodin.
Upgrade softwaru | Bezplatně min. 5 let od data uvedení do provozu.
Max. cena práce servisního technika | 1500 Kč/hod., garantovaná po dobu 5 let po uplynutí záruční doby, za předpokládaného vývoje inflace.
Max. cena za příjezd servisního technika | 5000 Kč/hod., garantovaná po dobu 5 let po uplynutí záruční doby, za předpokládaného vývoje inflace.
Doprava, instalace, zaškolení | Dodání na cílové pracoviště (uživatele), zprovoznění na cílovém pracovišti. Zaškolení min. 3 uživatelů na cílovém pracovišti (výklad o konstrukci a funkci přístroje, předvedení obsluhy a postupů při všech rutinních pozorováních a při údržbě, přezkoušení školeného a vystavení oprávnění k obsluze a údržbě přístroje).
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího: